## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：听觉言语语言喉功能处理系统
预算总价：85.5万 元
预算单价：28.5万 元/台 采购数量： 3 台
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：þ 是 □否
听觉言语语言喉功能处理系统需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用于喉功能及发音音素功能及言语相关的功能恢复与训练；声带运动规律的检查与评估；腭裂功能评估等与发音相关的器官功能评估。用于中风患者及帕金森患者除评估外的恢复性训练与矫正。方便重症患者及帕金森患者床旁快速检测及评估言语语言喉功能并进行个体化针对性恢复训练。
二、主要技术参数
2.1 | 声音整体参数测量模块：通过标准化测量流程获得声音整体参数，包括但不限于：在患者年龄段及性别的基础上得到包括S/Z比、最长声时MPT、嗓音质量评估、音域范围、嗓音障碍严重性指数DSI、嗓音疲劳状况、实时反馈训练汇总、多次评估的趋势对比统计。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 4 | 是
2.2 | 电声门软件模块：提供开商、闭商等常规电声门参数的评估。提供基于电声门信号（非声学信号）的基频微扰、振幅微扰、基频等声音质量参数的评估，对于发音严重障碍的病人依然可以提供分析结果。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 4 | 是
2.3 | 电声门软件模块提供电声门参数的周期对比统计数据，对声带振动频率、能量及稳定性评估。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 3 | 是
2.4 | 音素模型模块：设定与发生相关的音素，包括各种单音节、鼻音、非鼻音等。通过生物反馈模块进行发音量化评估，发声音素的训练，提高发音音素的准确性。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 4 | 是
2.5 | 疲劳性测试模块：至少包括分元音及文本两种模式。在文本模式下主要评估在连续文本发音状态时声音能量及基频的不稳定性和疲劳度。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 4 | 是
2.6 | 疲劳性测试模块：在元音模式下除了评估发音能量及基频的稳定性以及疲劳度外，还评估声音的不规则度和气息音的不稳定性。需提供具体软件界面截图证明。 |  | 3 | 是
2.7 | 生物反馈训练模块：可设定训练目标，对训练结果自动生成时长、成功率的统计，实现对发音清晰度、软硬起音、协同发声等≥10个指标进行训练。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
2.8 | 构音障碍评估模块：通过非人工计数方式实现口腔轮替率客观评估，可评估能量斜率参数，反映发音过程的能量损失和声带疲劳情况。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 可存储患者信息，所有评估报告实现统一数据库管理，可进行训练效果前后追踪对比。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
3.2 | 软件可对声音文件的任意时间点或时间段设定备注或注释，方便后期的快速查阅。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
3.3 | 针对同一段语音数据，软件可支持同时进行多种参数共同评估分析，达到全面评估功能。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
3.4 | 可对声音信号的特征频率段进行精细化分析，通过滤波功能实现对信号的分类处理。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
3.5 | 配置声级计进行声音录制，可同步采集频率及声强的绝对值。 |  | 2 | 是
3.6 | 在做评估和治疗时可进行同步视频录制。需提供具体软件界面截图资料证明。 |  | 2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置清单附件要求 | 单套设备软件配置： 1. 电声门软件模块 ≥1套 2．音素模型模块≥1套 3．声音协议模块≥1套 4．嗓音疲劳测试模块≥1套 5. 恢复训练模块≥1套 6. 构音障碍评估模块≥1套 7. 病人管理模块≥1套 8. 视频模块≥1套 9. 声音录制模块≥1套 单套设备硬件配置： 1.台式电脑(CPU不低于i5-12500,内存≥16G,固态内存≥512G,显示器≥23英寸)≥1台 2.打印机（彩色激光打印机，具备无线/有线网络打印功能，分辨率≥600×600dpi）≥1台 3.声级计（含标尺，声音赫兹、频率的实时显示功能）≥1套 4.台车（长宽高≤850*600*1500mm，重量≤18KG）≥1台 5.三脚架（重量≤1KG，具备自动卡扣，高度调节功能）≥1台 6.便携式移动车（长宽高≤350*300*950mm，重量≤7KG） ≥1台 7.便携式平板电脑（屏幕分辨率≥2.5kHD+120Hz 尺寸≥12.6，内存≥8+256Gb）≥1台 8.软件加密优盘 ≥1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为甲方制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对甲方指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机(≥60个月原厂)、所有第三方配套设备(≥60个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循甲方的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当甲方信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与甲方信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。