## 立式振动训练系统
包3：立式振动训练系统采购需求
设备名称：立式振动训练系统
预算总价：105万元
预算单价：35万元/台 采购数量： 3台（其中A型2台、B型1台）
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：þ 是 ¨否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标（立式振动训练系统A型）
1.1 | 振动训练系统的左右交替式振动可以打破身体平衡并引起肌肉被被动快速拉长，从而诱发患者脊髓内原始的牵张反射，促进肌肉的主动收缩，从而训练患者的神经肌肉控制能力。可以有效提升肌肉力量、改善肌肉功能、提升平衡能力，预防摔倒发生。适用于骨科康复、儿童康复、神经康复、产后康复、以及下腰背痛等康复领域。
二、主要技术参数（立式振动训练系统A型）
2.1 | 具备左右交替振动模式，最大振动幅度≥±5.0mm，最小振动幅度≤±0.2mm，最大振动幅度≥10.0mm。 |  | 2 | 是
2.2 | 最大振动仪频率≥30Hz、最小振动频率≤10Hz、振动频率可调节梯度≤0.5Hz；振动频率调节装置至少可通过振动平台、控制面板以及无线遥控器等方式进行调节。 |  | 2 | 是
2.3 | 具备变频振动训练功能，振动频率变化的速度和幅度根据设定难度而变化。难度≥4档可调。 |  | 2 | 是
2.4 | 振动训练仪和治疗训练控制面板须为分体设计，保证患者在站立训练时出现双手误触控制训练程序风险； |  | 2 | 是
2.5 | 为了保证患者训练安全，须具备智能振动频率调整，一旦患者因振动频率和振动幅度过大导致足部在振动平台上移动，设备可自动降低振动频率，并在振动平台的显示器上提示患者并拢足部以降低振动幅度。降低振动频率3秒后，振动平台可在足部恢复稳定后恢复至原振动频率；安全敏感等级≥4档可调。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数（立式振动训练系统A型）
3.1 | 振动振动仪踏板面积≥55 x 35厘米，可承受最大体重≥180公斤 |  | 1 | 否
3.2 | 最小变频范围≤±2Hz，最大变频范围≥±5Hz，最小时间≤1秒、最大时间≥4秒。 |  | 1 | 否
3.3 | 振动平台底座具备振动频率加减快捷键按钮，及振动频率实时显示器。 |  | 1 | 否
3.4 | 治疗控制面板系统和振动平台通过有线连接，确保数据传输稳定。 |  | 1 | 否
3.5 | 治疗控制面板须具备≥2块液晶显示屏，有效显示振动频率、振动时间、振动方案等有效信息 |  | 1 | 否
3.6 | 须配备安全锁及≥2把安全钥匙，可以锁住控制面板按键操作，保证设备治疗使用安全。 |  | 1 | 否
3.7 | 治疗师控制面板配备频率设定的快捷键，快捷键数量≥4个。 |  | 1 | 否
3.8 | 治疗师控制面板配有训练时间设定快捷键，快捷键数量≥4个。并且另外须配有时间设定的加减快捷键。 |  | 1 | 否
3.9 | 振动设备配备无线遥控器，治疗师在不方便操作振动面板或者控制面板时可通过无线遥控器控制振动频率。 |  | 1 | 否
3.1 | 振动仪两侧须配有扶手，扶手离地高度≥1米，扶手与振动平台贴合须牢固。 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
一、主要功能与目标（立式振动训练系统B型）
1.1 | 适用于神经损伤、骨损伤及运动损伤患者，如肌无力、高肌张力、慢性肌肉骨骼疼痛、肌痉挛、结缔组织软化、骨质疏松症、平衡功能异常、本体感觉缺失、慢性疲劳综合征、水肿等。也可以用于健康人群和运动员，缓解疲劳，改善身体状态。
二、主要技术参数（立式振动训练系统B型）
2.1 | 多悬吊振动技术：弹簧支撑，振动过程模拟人体正常行走时骨盆运动模式，8字形振动方式，上下交替振动同时有轻微偏斜 |  | 2 | 是
2.2 | 绳索系统:通过绳索将振动传递至上肢，可以实现上肢及肩部训练。配备≥4个拉手，适用于不同体位下振动，一人使用，或多人使用 |  | 2 | 是
2.3 | 预设训练方案：内置≥150种训练处方，菜单式引导，满足不同人群的使用需求。每个方案均已设定好训练时间和频率，有体位摆放图片引导 |  | 2 | 是
2.4 | 交变模式：训练过程中，频率可以随机变化，以增加训练刺激，提高运动的协调性。可变的频率范围1-3Hz |  | 2 | 是
2.5 | 训练体位多样性：设备稳固，振动平台宽大，特定的坐位支撑，可在站位、坐位、卧位、跪位等不同姿势下训练 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数（立式振动训练系统B型）
3.1 | 绳索系统将振动刺激传递至上肢，平板将振动刺激传递至下肢及躯干，从而实现全身振动训练 |  | 2 | 是
3.2 | 设备净重≥150kg，保证在使用过程中底座稳定，不会出现飘移等情况，提供稳定安全的训练环境 |  | 2 | 是
3.3 | 触屏显示器，实时反馈训练信息：可设置训练时间、训练频率及交变频率，并在训练过程中实时反馈给操作者和使用者 |  | 1 | 是
3.4 | 训练体位引导：图片式训练体位引导，包括视频演示引导方式 |  | 1 | 是
3.5 | 最大振动仪频率≥25Hz、最小振动频率≤5Hz，步进精度≤1 Hz |  | 1 | 是
3.6 | 振幅无极可调：最大振幅≥±4mm |  | 1 | 是
3.7 | 可选择延时开始，方便使用者设定后进行姿势调整 |  | 1 | 是
3.8 | 振动平台：长≥70 cm，宽≥ 35cm，最大负重：≥200 kg |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单套设备含： 振动训练仪≥1台 控制面板和支架≥1个 控制钥匙≥2把 遥控器≥1个 设备说明书≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按甲方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交甲方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为甲方制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机(≥60个月原厂)、所有第三方配套设备(≥60个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循甲方的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当甲方信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与甲方信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予甲方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。