## Sheet1
包2：短波治疗仪采购需求
设备名称：短波治疗仪
预算总价：24.5万元
预算单价：2.45万元/台 采购数量： 10 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：þ 是 ¨否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备通过电容电极或电感电极将高频能量有效传递到关节和组织，选择持续和脉冲输出模式达到治疗各种疾病的目的。电容及电感电极分别对浅层、深层组织具有较好治疗效果。
二、主要技术参数
2.1 | 至少具备两种治疗模式：持续和脉冲 |  | 3 | 是
2.2 | 脉冲输出时，最大输出功率为≥1000W |  | 3 | 是
2.3 | 脉冲输出时，脉冲重复频率在15—200Hz范围内可调，至少分为10个等级 |  | 2 | 是
2.4 | 脉冲输出的平均功率：在 0.6W 到 80W 之间 ；最大输出功率1000W时，平均功率为6W到80W之间 |  | 2 | 是
2.5 | 提供不同脉冲频率及脉冲峰值功率的平均功率治疗表 |  | 2 | 是
2.6 | 开机无需预热即可治疗 |  | 2 | 是
2.7 | 安全保护：在治疗过程中，由连续输出转为脉冲输出是设备自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值 |  | 2 | 是
2.8 | 全金属外壳，配有高频开关，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护 |  | 2 | 是
2.9 | 全屏蔽设计，设备电源线为具有电磁屏蔽网的不可拆卸软电缆，具有良好的电磁兼容性，屏蔽有害电磁辐射 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 额定工作频率： 27.12 MHz±0.6% |  | 3 | 是
3.2 | 持续输出时，功率最大值≥400W |  | 3 | 是
3.3 | 脉冲持续时间（脉冲宽度）：0—400 us |  | 3 | 是
3.4 | 输出波形：方波脉冲波 |  | 3 | 是
3.5 | 可快速自动调谐，保证功率输出恒定，温度精准控制，保证使用安全 |  | 2 | 是
3.6 | 治疗时间： 0-30分钟可调，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出 |  | 2 | 是
3.7 | 盘式电容电极，电极接头分5档可调，每档距离5mm |  | 2 | 是
3.8 | 电极臂长度：≥93cm |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单套设备含： 主机 ≥1台 输出测试氖灯≥1个 电缆夹≥2个 电缆支撑臂≥2个 圆形电容电极≥2个 电极导线≥2根 操作手册≥1份 操作流程卡≥1份 保修卡≥1份 合格证≥1份
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为甲方制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥2 人临床培训， 每人不少于2周，三甲级别医院培训；≥2 人维修工程师培训，每人不少于2周，工厂或培训班，投标方承担培训费、交通费、食宿费等，具体培训方案和细节，成交（中标）供应商与甲方最终确认。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机、所有第三方配套设备免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给甲方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给甲方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 5.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 6.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 7.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 8.软件终身免费升级服务；本市有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 9.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循甲方的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当甲方信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与甲方信息系统可进行完整的数据交换。 10.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方的7.5折价格给予甲方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以75%的优惠价供应维修零配件。