## Sheet1
共聚焦显微影像仪采购需求
设备名称：共聚焦微探头影像仪
采购编号：0025-W00008792-000-000 预算总价： 200万
预算单价：200万 采购数量：1套
所属医疗设备类别：第二类
面向企业分类： 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：否
（共聚焦微探头影像仪）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 共聚焦微探头影像仪搭配显微成像探头，通过常规内窥镜钳道、导管或穿刺针通道进入人体，对人体消化道、胆道、胰腺等组织的细微结构进行共聚焦激光成像，观测能力达到病理水平，以获取病理级图像信息，协助医师精准选取活检部位，实现靶向活检。
二、重要技术参数
共聚焦主机
2.1 | 共聚焦微探头影像仪可搭配不同规格显微成像探头，适配内窥镜、导管或穿刺针等通道，对人体组织实现在体激光共聚焦成像。（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） |  |  |  | 5 | 是
消化共聚焦显微探头
2.2 | 最小横向分辨率：≤1.0μm（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） |  |  |  | 5 | 是
胰腺共聚焦显微成像探头导管
2.3 | 最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） |  |  |  | 5 | 是
2.4 | 探头直径：≤0.8mm（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） |  |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数小计分值 |  |  |  | 20
三、一般技术参数
基本功能要求
3.1 | 共聚焦微探头影像仪搭配显微成像探头，通过常规内窥镜钳道、导管或穿刺针通道进入人体，对人体消化道、胆道、胰腺等组织的细微结构进行共聚焦激光成像，观测能力达到病理水平，以获取病理级图像信息，协助医师精准选取活检部位，实现靶向活检。（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》证明） |  |  |  | 0.5 | 是
| 具体参数要求 | 二、具体参数要求 | 二、具体参数要求 | 二、具体参数要求
| 共聚焦主机 | 1.共聚焦主机 | 1.共聚焦主机 | 1.共聚焦主机
3.2 | 扫描模式：具备两种扫描方式，正常扫描，高速扫描； | 1.7帧率：≥65fps； | 1.7帧率：≥65fps； | 1.7帧率：≥65fps； | 2 | 是
| 消化共聚焦显微探头 | 2.消化共聚焦显微成像探头 | 2.消化共聚焦显微成像探头 | 2.消化共聚焦显微成像探头
3.3 | 最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 0.5 | 否
3.4 | 单根最大使用次数：≥100 次 |  |  |  | 2 | 是
3.5 | 灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | 2 | 是
| 胰腺共聚焦显微成像探头导管 | 4 胰腺共聚焦显微成像探头导管 | 4 胰腺共聚焦显微成像探头导管 | 4 胰腺共聚焦显微成像探头导管
3.6 | 适用范围：与共聚焦显微影像仪或共聚焦微探头影像仪配合使用，通过穿刺针通道进入人体胰腺，对其内部组织的细微结构进行显微成像；（提供医疗器械注册证证明） |  |  |  | 2 | 是
3.7 | 光纤束直径：≤0.45（±0.03）mm；（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | 2 | 是
3.8 | 最小横向分辨率：≤3.0μm；（提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或药品监督管理局注册申报备案检测报告） | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | 2 | 是
3.9 | 灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | #4.6灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌。 | 2 | 是
| 成像控制软件 | 5.成像控制软件 | 5.成像控制软件 | 5.成像控制软件
3.1 | 手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | 2 | 是
3.11 | 支持导出视频格式：如mp4、wmv、wma、wm、asf、mkv、mpeg、mpg、3gp、3g2等常用格式。 |  |  |  | 2 | 是
| 医用显示器 | 7.液晶显示器 | 7.液晶显示器 | 7.液晶显示器
3.12 | 显示器分辨率≥1920×1080 |  |  |  |  | 否
3.13 | 脚踏开关：具备截取图像、录像功能 | 8.脚踏开关：具备图像冻结、录像功能、激光触发功能 | 8.脚踏开关：具备图像冻结、录像功能、激光触发功能 | 8.脚踏开关：具备图像冻结、录像功能、激光触发功能 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1.主机1套；2.台车1台；3.消化共聚焦显微探头导管不少于6根；4.胰腺共聚焦显微探头导管不少于2根；
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机工具和辅助材料，投标人需承诺：承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口费用。
3 | 安装 | 需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠，其他优惠内容自报。