## Sheet1
医疗设备采购需求（包件2）
设备名称：经食道彩色多普勒超声诊断仪
采购编号：0025-W00009312 预算总价：1370000元
预算单价：1370000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于全身各器官组织并且以心脏应用为特色，包括成人心脏，外周血管，经食管超声心动图成像及和相关科研
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
1 | 要求设备具备瞬间从待机状态转换成启动状态的功能，环境亮度能自感应控制 |  |  | 5 | 是
2 | 可单键实时自动持续优化TGC，增益调节，LGC侧向增益补偿技术 |  |  | 3 | 是
3 | 取样容积宽度及位置范围：宽度0.8～24.6mm; 分级可调 |  |  | 5 | 是
4 | 具备智能扫查助手，按照预设扫查流程，按照一定扫描顺序，获得一系列系统既定要求的切面，增加临床操作的可重复性和实现临床标准化操作的系统 |  |  | 3 | 是
5 | 智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计： |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 主机成像系统
1.1 | 15寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器，智能化操作平台，全方位人机工程学设计 |  |  | 0.2 | 是
1.2 | 新一代全数字高集成宽频带声束形成器 |  |  | 0.2 | 否
1.3 | 数字化通道数≥500,000，动态范围≥170dB，可视可调 |  |  | 0.2 | 是
2 | 二维灰阶成像
2.1 | 纯净波单晶体探头技术，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善 |  |  | 0.2 | 否
2.2 | 磁共振相素优化技术，实时声束偏转技术，多级别可调 |  |  | 0.2 | 否
2.3 | 具备高帧频实时解剖M型，360°范围内可调可移动，可对传统M型扫描进行角度矫正，可用于二维，彩色血流及多普勒模式 |  |  | 0.2 | 否
2.4 | 实时和非实时高分辨率放大 |  |  | 0.2 | 否
2.5 | 支持扩展成像，实现心尖处宽视野成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率 |  |  | 0.2 | 否
2.6 | 具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影 |  |  | 0.2 | 是
3 | 频谱多普勒显示及分析系统
3.1 | 智能多普勒技术自动调节声束角度，自动调整范围(-60°～+60°) |  |  | 0.2 | 否
3.2 | 自适应多普勒技术减少噪声、伪像 |  |  | 0.2 | 否
3.3 | 自动多普勒分析，智能优化技术自动优化频谱 |  |  | 0.2 | 是
3.4 | 双同步和三同步二维、PW/CW成像 |  |  | 0.2 | 否
3.5 | 取样容积宽度及位置范围：宽度 0.8mm至24.6mm多级可调 |  |  | 0.2 | 否
4 | 彩色血流成像
4.1 | 超宽频带血流技术 |  |  | 0.2 | 否
4.2 | 自适应彩色多普勒技术 |  |  | 0.2 | 否
4.3 | 二维和彩色对比显像 |  |  | 0.2 | 否
4.4 | 实时双幅对比成像 |  |  | 0.2 | 否
4.5 | 实时彩色血流M型 |  |  | 0.2 | 否
4.6 | 彩色能量调制成像 |  |  | 0.2 | 否
5 | 组织多普勒成像
5.1 | 高帧频组织多普勒成像 |  |  | 0.2 | 否
5.2 | 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示 |  |  | 0.2 | 否
5.3 | 专业TDI测量软件包 |  |  | 0.4 | 否
5.4 | 在机心肌应变及应变率定量分析 |  |  | 0.2 | 否
5.5 | 动态组织追踪取样 |  |  | 0.2 | 否
6 | 二次谐波成像
6.1 | 脉冲反相谐波技术 |  |  | 0.2 | 否
6.2 | 脉冲优化技术 |  |  | 0.2 | 否
6.3 | 技术支持自然组织谐波成像 |  |  | 0.2 | 否
6.4 | 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测 |  |  | 0.2 | 否
7 | 测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
7.1 | 一般测量，距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等 |  |  | 0.2 | 否
7.2 | 三维测量，可在三维图像上直接进行距离、面积及周长的基本测量 |  |  | 0.2 | 否
7.3 | 多普勒血流测量及分析 |  |  | 0.2 | 否
7.4 | 心脏功能测量与分析 |  |  | 0.4 | 否
7.5 | 自动、实时频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析 |  |  | 0.4 | 否
7.6 | 外周血管测量 |  |  | 0.4 | 否
7.7 | 自由臂三维成像：具备重建多平面显示；SonoCT和XRES支持自由臂三维成像功能； 具备反转成像模式；具备容积断层成像技术，厚层容积成像技术 |  |  | 0.2 | 是
8 | 频普多普勒
8.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（扇型探头或笔式探头） |  |  | 0.4 | 是
8.2 | 多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW |  |  | 0.4 | 否
8.3 | 最大测量速度：最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s |  |  | 0.4 | 否
8.4 | 零位移动：≥6级 |  |  | 0.4 | 否
8.5 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择 |  |  | 0.4 | 否
8.6 | 显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位 |  |  | 0.2 | 否
8.7 | 显示方式：B/D，M/D，D |  |  | 0.2 | 否
9 | 彩色多普勒
9.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |  | 0.2 | 否
9.2 | 彩色显示角度：20～90°选择 |  |  | 0.2 | 否
9.3 | 彩色显示帧数：85°，17cm深度，帧频≥15帧/s |  |  | 0.4 | 否
9.4 | 组织多普勒帧频：75°，11cm深度，帧频≥100帧/s |  |  | 0.4 | 否
9.5 | 显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”～+20” |  |  | 0.4 | 否
9.6 | 显示控制：零位移动分正15级，黑/白与彩色比较，彩色对比 |  |  | 0.4 | 否
9.7 | 彩色增强功能：组织多普勒 |  |  | 0.4 | 是
10 | 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调 |  |  | 0.2 | 否
11 | 具备专用台车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定。另台车具备三探头接口，可同时激活三个成像探头（包括经食管三维探头） |  |  | 0.2 | 是
12 | 图像存储与（电影）回放重显单元 |  |  | 0.2 | 否
13 | 参考信号：心电图和生理信号
13.1 | 外接三导联心电信号输入 |  |  | 0.2 | 否
13.2 | 外接其它设备心电信号输入 |  |  | 0.2 | 否
13.3 | 具备≥两个生理信号输入通道 |  |  | 0.2 | 否
13.4 | 具备DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式 |  |  | 0.2 | 否
14 | 超声图像及病案管理系统
14.1 | 动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅 |  |  | 0.2 | 否
14.2 | 同屏图像显示≥25个画面 |  |  | 0.2 | 否
14.3 | 同屏电影回放≥9画面，可调回放速度 |  |  | 0.2 | 否
14.4 | 可连续存储动态录像最长时间≥420s |  |  | 0.2 | 否
14.5 | 存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备 |  |  | 0.2 | 否
14.6 | 报告存储，检索，统计 |  |  | 0.2 | 否
14.7 | 硬盘存储≥500GB |  |  | 0.2 | 否
14.8 | 内置DVD/CD刻录 |  |  | 0.2 | 否
14.9 | USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像 |  |  | 0.2 | 否
15 | 探头规格
15.1 | 频率：超宽频带探头 |  |  | 0.2 | 否
15.2 | 二维及多普勒兼用：电子相控阵B/PW及B/CW |  |  | 0.2 | 否
15.3 | 类型：相控阵 、凸阵、线阵、矩阵 |  |  | 0.2 | 否
15.4 | 扫描速率：全视野，19cm深度时，帧速率≥60帧/s |  |  | 0.4 | 否
15.5 | 扫描深度：1～30cm |  |  | 0.4 | 否
15.6 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |  | 0.2 | 否
15.7 | 心脏探头谐波成像频率个数≥2 |  |  | 0.4 | 否
15.8 | 设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |  | 0.4 | 否
15.9 | 增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8段，LGC分段≥2段 |  |  | 0.4 | 否
15.10 | 纯净波心脏相控阵: 超声频率1～5MHz |  |  | 0.4 | 否
15.11 | 成人经食道纯净波三维矩阵：超声频率2～7MHz |  |  | 0.4 | 否
15.12 | 高频血管线阵: 超声频率3～12MHz |  |  | 0.4 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件 |  | 1套
|  | 1.1 | 超声主机 |  | 1套
|  | 1.2 | 心脏相控阵探头 |  | 1套
|  | 1.3 | 高频血管探头 |  | 1套
|  | 1.4 | 经食道三维矩阵探头 |  | 1套
|  | 1.5 | 腹部凸阵探头 |  | 1套
|  | 1.6 | 经食道探头消毒套装（消毒池+探头消毒柜） |  | 1套
|  | 1.7 | 心血管心电导联线 |  | 1套
|  | 1.8 | 台车 |  | 1套
|  | 2 | 软件 |  | 1套
|  | 2.1 | 心血管二维三维软件应用包 |  | 1套
|  | 2.2 | 频普多普勒 |  | 1套
|  | 2.3 | 彩色多普勒 |  | 1套
|  | 2.4 | 二次谐波成像 |  | 1套
|  | 2.5 | 组织多普勒成像 |  | 1套
|  | 2.6 | 彩色血流成像 |  | 1套
|  | 2.7 | 二维灰阶成像 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8* | 其他 | 无