## Sheet1
医疗设备采购需求（包件3）
设备名称：眼科电生理诊断系统（传统多焦一体机）
采购编号：0025-W00009314 预算总价：130万元
预算单价：130万元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：具备传统电生理（图形刺激、闪光刺激）和多焦电生理功能，可进行视网膜疾病诊断和评估。
二、主要技术参数
2.1 | 通道数≥4通道 |  | 4 | 是
2.2 | 具备儿童卡通图形固视图标 |  | 4 | 是
2.3 | 闪光刺激器刺激面积可覆盖双眼 |  | 4 | 是
2.4 | 工作软件包括但不限于国际标准ISCEV六项ERG, 全视野/分野图形 ERG,彩色刺激ERG,闪光VEP, 图形 VEP(包括彩色)，EOG软件, 客观视力检测软件，明视负波软件，波形分析软件，离线分析软件，振幅-强度关系曲线软件；多焦ERG软件 |  | 4 | 是
2.5 | 报告显示正常值功能：遵循国际标准，可在打印报告中列出正常值，并提示异常结果； |  | 4 | 是
20
三、一般技术参数
3.1 | 放大器要求：
3.1.1 | 输入阻抗≥100MΩ |  | 1 | 否
3.1.2 | 共模抑制比≥110dB |  | 1 | 否
3.1.3 | 噪声≤4μV |  | 1 | 否
3.1.4 | 曲线采集时间5ms～4000ms |  | 1 | 否
3.1.5 | 通频带采集频率范围 |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 低通0.02Hz～1kHz |  | 1 | 否
3.1.7 | 高通30Hz～10kHz |  | 1 | 否
3.2 | 图形刺激器要求
3.2.1 | 亮度80～120cd/m2 |  | 1 | 否
3.2.2 | 对比度≥90％，可通过软件连续调节 |  | 1 | 否
3.2.3 | 传统刺激图形：包括但不限于棋盘格图形和格栅图形，并且可进行图形翻转及图形显消刺激 |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 多焦刺激点显示方式≥7种方式，并可按照国际标准六边形进行逐步刺激 |  | 1 | 否
3.2.5 | 刺激图形显示：包括但不限于全屏、1/2屏和1/4屏 |  | 0.5 | 否
3.3 | 闪光刺激器要求
3.3.1 | 闪光刺激器患者头部固定方式包括但不限于上额托及下颌托 |  | 0.5 | 否
3.3.2 | 闪光刺激器为全视野反射面 |  | 1 | 否
3.3.3 | 刺激光和背景光颜色包括不限于白色/红/蓝 |  | 1 | 否
3.3.4 | 刺激光源：LED(发光二极管) |  | 0.5 | 否
3.3.5 | 闪光强度：10-130cd.s/ m2 |  | 1 | 否
3.3.6 | 闪光持续时间≤5ms |  | 0.5 | 否
3.3.7 | 刺激频率：0.1Hz～60Hz |  | 0.5 | 否
3.3.8 | 固视点：红色LED，位于视野中点 |  | 1 | 否
3.3.9 | 固视监视：红外摄像头 |  | 1 | 否
3.3.10 | 具备EOG光源：红色LED≥2个，位于视野两边 |  | 1 | 否
3.4 | 多焦刺激功能要求
3.4.1 | 多焦刺激模式：短M-序列控制六边形刺激 |  | 1 | 否
3.5 | 系统软件要求
3.5.1 | 在记录刺激图像过程中，系统自动识别伪迹信号并自动予以剔除，不需要用户确认，提高采集效率，用户能够对伪迹剔除范围以及最大剔除次数进行设置。可自动和手动标记潜时和峰值 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20 | 否
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 眼科电生理诊断系统（传统多焦一体机）主机 1台，闪光刺激器 1个，信号放大器 1个，液晶显示器 1台，彩色打印机 1台，单眼眼罩 2个，双眼眼罩 5个，电极 10个；至少提供中文操作手册一套；
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无