## Sheet1
医疗设备采购需求（包件4）
设备名称：眼底广角照相机
采购编号：0025-W00009313 预算总价： 100万元
预算单价：100万元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：用于‌眼底病变筛查与诊断‌，能够拍摄超广角眼底图像，覆盖视网膜边缘区域，减少周边裂孔或脱离的漏诊风险。其高分辨率成像技术可清晰显示血管、病变特征，辅助医生快速识别糖尿病视网膜病变、青光眼、黄斑变性等疾病。
二、主要技术参数
2.1 | 通过激光扫描技术可以免散瞳一次性获取200°的超大广角视网膜图像或者脉络膜图像，通过眼位引导技术可获取更大的眼底极周边（锯齿缘）视网膜图像或者脉络膜图像 |  | 4 | 是
2.2 | 视网膜成像角度要求：一次性视网膜成像≥200° |  | 4 | 是
2.3 | 脉络膜成像角度要求：:一次性脉络膜成像≥200° |  | 4 | 是
2.4 | 成像时间：一次成像200度时间≦0.4秒 |  | 4 | 是
2.5 | 分层功能:具备分层功能，红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜 |  | 4 | 是
20
三、一般技术参数
3.1 | 图像拍摄要求:免散瞳 |  | 1 | 否
3.2 | 最小瞳孔要求：≤2mm |  | 2 | 否
3.3 | 光源要求：半导体激光 |  | 2 | 否
3.4 | 视网膜成像光源：半导体532nm激光 |  | 2 | 否
3.5 | 脉络膜成像光源：半导体633nm激光 |  | 2 | 否
3.6 | 自发荧光成像光源：半导体532nm激光 |  | 2 | 否
3.7 | 图像类型要求
3.7.1 | 532 nm绿激光和633nm红激光合成的彩色图像。通过绿色通道可以形象化的显示感光细胞层至视网膜色素上皮层的信息；通过红色通道显示深部视网膜和脉络膜信息 |  | 1 | 否
3.7.2 | 自发荧光功能要求 通过半导体532nm绿激光进行超广角自发荧光成像，可以显示色素上皮脂褐质细胞的代谢情况 |  | 1 | 否
3.8 | 分辨率：≥14μm |  | 2 | 否
3.9 | 软件要求
3.9.1 | 放大镜功能:具备读图放大镜视图功能，支持图像局部放大。 |  | 2 | 否
3.9.2 | 测量和注释功能:具备测量和注释功能，支持距离，面积，杯盘比测量以及标记功能。 |  | 1 | 否
3.10 | 触控面板:触控面板操作图像拍摄，手动和自动拍摄可选择 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 眼底广角照相机主机 1台，电脑 1套，彩色喷墨打印机 1台，电动升降台 1台；至少提供中文操作手册一套；
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海漠河路280号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 24 个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无