## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 全导联监护除颤起搏仪
采购编号： 预算总价： 2240000
预算单价： 80000元/台 采购数量： 28 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 产品应满足院前急救工作需要，可实现心电、血压、血氧饱和度等生命体征监护、12导联心电图、除颤、起搏、同步电复律等功能。需求产品体积小、抗干扰能力强、质量稳定。
二、关键技术参数
1 | ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，双相波技术，最大能量360J |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 支持内置wifi或4G/5G,提供IHE HL7协议和相应软硬件配套。 满足以下功能并作为验收标准：1、心电图波形和生命体征数据的远程实时传输功能； 2、心电图波形和生命体征数据的历史数据调阅及下载功能； 3、生命体征数据自动匹配到电子病历系统功能； |  | 4 | 是
2 | 重量：≤4.6kg（带心电主机，电极板，电池），具备≥9英寸彩色电容触摸屏, 分辨率可支持1200×1020像素，支持中文操作界面； |  | 3 | 是
3 | 标配110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形； |  | 3 | 是
小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
1 | 标配监护功能：12导心电、血氧饱和度、无创血压，具备呼沫二氧化碳监测功能接口 |  | 2 | 是
2 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、起搏功能、半自动体外除颤功能，半自动体外除颤适用于29天以上人群。 |  | 2 | 是
3 | 配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 |  | 2 | 是
4 | 配置原厂车载支架，具备固定功能及直流12V充电功能； |  | 1 | 是
5 | 标配12导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常 |  | 1 | 是
6 | 开机到可正常使用时间≤2s，除颤充电至200J≤4s；除颤后心电基线恢复时间≤2.5s； |  | 1 | 是
7 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |  | 1 | 是
8 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  | 1 | 是
9 | 能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； |  | 1 | 是
10 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 |  | 1 | 是
11 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  | 1 | 是
12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 |  | 1 | 是
13 | 可存储不少于121小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  | 1 | 是
14 | 起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |  | 1 | 是
15 | 主机显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 |  | 1 | 是
16 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s |  | 1 | 是
17 | 血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 |  | 1 | 是
18 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种；支持ST/QT实时分析。 |  | 1 | 是
19 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 |  | 1 | 是
20 | 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 |  | 1 | 是
21 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |  | 1 | 是
22 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。支持设备状态指示灯用户检测。支持自检放电能量精度显示和打印。自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。 |  | 1 | 是
23 | 具备防尘防水级别IP55。自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |  | 1 | 是
24 | 具备抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。 |  | 1 | 是
25 | 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |  | 1 | 是
26 | 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 |  | 1 | 是
27 | 标配2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次； |  | 1 | 是
小计 |  |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 每套产品配置：双相除颤波、12导联心电监护、手动除颤及自动AED、体外起搏、心肺复苏提示和（或）实时反馈功能、血氧饱和度、无创血压、内置wifi无线通讯数据传输模块、车载可充电支架及设备便携包。 每套设备增配：一套肢体导联线；
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 工程师现场调试
5 | 提供技术援助 | 配有专业、专职工程师在工作日内提供技术援助
6 | 培训 | 提供不少于2次的技术培训
7 | 验收方案 | 1.提供产品合格证、质量保证书、售后服务承诺和质量服务反馈表 2.提供验收单详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、型号、主要技术参数和设备配置等内容事项
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）是否提供所投设备的终身免费软件升级； （2）是否提供详细配置清单和技术手册； （3）是否具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 周期维护保养计划内容与次数；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）保修期满后整机年保修价格； （2）预防性维护保养单价; （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）主要零配件价格; （5）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （6）相关耗材的清单、报价及扣率；