## Sheet1
华东医院重症建设配置设备项目采购需求（第4包）
设备名称：移动式C形臂X射线机
采购编号：23-W00052693 预算总价：180万元
预算单价：180万元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 £第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 ■否
移动式C形臂X射线机需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于外科手术、骨科手术和外周血管介入的临床应用中提供X射线透视、摄影和数字剪影图像。
二、主要技术参数
2.1 | 最大输出功率≥15kW |  | 3 | 是
2.2 | 具备CMOS晶体硅材质平板探测器 |  | 3 | 是
2.3 | 探测器尺寸≥31 x 31cm |  | 3 | 是
2.4 | 图像采集最大像素矩阵≥1.5Kx1.5K |  | 3 | 是
2.5 | 具备双轴联动L臂设计,可多向调节旋转角度，可满足手术对图像采集角度的特殊需求 |  | 3 | 是
2.6 | 具备主动多通道油冷+风冷+热管三重散热技术 |  | 3 | 是
2.7 | 平板显示器尺寸≥32英寸 |  | 3 | 是
2.8 | 显示器最高分辨率≥3840*2160 |  | 3 | 是
2.9 | 具备球管与高压发生器分开设计 |  | 3 | 是
2.10 | 最低侧位球馆投照高度≤105cm |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 图像采集灰阶 | ≥16 bit | 0.5 | 否
3.2 | 视野 | 具备可变视野，至少包括：31，21，15cm | 0.5 | 否
3.3 | C臂水平轴旋转角度 | ≥360° | 0.5 | 否
3.4 | C臂垂直移动 | ≥46cm | 0.5 | 否
3.5 | C臂水平移动 | ≥20cm | 0.5 | 否
3.6 | L臂上下翻转角度 | ≥360° | 0.5 | 否
3.7 | 数字点片kV最小值 | ≤40kV | 0.5 | 否
3.8 | 数字点片kV最大值 | ≥120kV | 0.5 | 否
3.9 | 内置电池 | 具备内置电池缓冲设计，保证曝光可以输出≥15kW的功率输出 | 0.5 | 否
3.10 | 阳极设计 | 采用双焦点设计，旋转阳极球管。小焦点≤0.3mm，大焦点≥0.6mm | 0.5 | 否
3.11 | 管套热容量 | ≥1,600,000HU | 0.5 | 否
3.12 | 阳极散热率 | ≥85,000HU/min | 0.5 | 否
3.13 | 显示器操控 | 具备触摸屏系统操控 | 0.5 | 否
3.14 | 操控触控屏控制面板尺寸 | ≥15英寸 | 0.5 | 否
3.15 | 操控触控屏基底旋转角度 | ≥ 270° | 0.5 | 否
3.16 | 键盘 | 具备显示屏虚拟键盘技术 | 0.5 | 否
3.17 | 图像处理引擎 | 具备GDRM图像处理引擎 | 0.5 | 否
3.18 | 数字笔 | 具备智能数字画笔技术 | 0.5 | 否
3.19 | 供电设计 | 具备UPS不间断电池供电设计 | 0.5 | 否
3.20 | 图像处理像素矩阵 | ≥1.5Kx1.5Kx16bit | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机*1，CMOS晶体硅平板探测器*1、4K高清触控显示器*1、多功能C形臂控制面板*1、平板端激光定位器*1、双脚踏曝光开关*1、软件平台*1等
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥2次，并提供免费技术咨询服务
7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市静安区延安西路221号
2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的60天内
3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
4 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于12个月。
6 | 质量保证金 | 不收取
7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。