## Sheet1
华东医院重症建设配置设备项目采购需求（第1包）
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
采购编号： 23-W00052690 预算总价：260万元
预算单价：260万元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 £第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 ■否
X射线计算机体层摄影设备需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 可开展全身各部位CT扫描，包括头、颈、胸、腹等部位的平扫和增强扫描，具备肺结节CAD计算机辅助自动分析软件、肺气肿分析软件等高级临床应用。
二、主要技术参数
2.1 | 探测器Z轴方向排列数≥32排 |  | 3 | 是
2.2 | 探测器Z轴方向总覆盖宽度≥20毫米 |  | 3 | 是
2.3 | 探测器单元Z轴方向最小物理尺寸≤0.6毫米 |  | 3 | 是
2.4 | 最低管电压≤70kV |  | 3 | 是
2.5 | 螺距控制范围：最小螺距系数≤0.2，且最大螺距系数≥1.8 |  | 3 | 是
2.6 | 每圈扫描层数≥64层 |  | 3 | 是
2.7 | 最小可调管电流≤10毫安 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1.1 | 数据采集系统 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm | 1 | 否
3.1.2 |  | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm | 1 | 否
3.1.3 |  | 数据采样率≥4800view/圈 | 1 | 否
3.2.1 | 球管和高压 | 球管电压范围至少包含：70~140千伏，电压可选值的挡位至少包含：70千伏，80千伏，100千伏，120千伏，140千伏。 | 2 | 是
3.2.2 |  | 每排探测器单元数≥860个 | 1 | 是
3.2.3 |  | 探测器总单元数≥30000个 | 1 | 是
3.2.4 |  | 球管小焦点尺寸≤0.6 mm² | 1 | 否
3.2.5 |  | 球管大焦点尺寸≤1.7 mm² | 1 | 否
3.2.6 |  | 高压发生器功率≥40千瓦 | 1 | 是
3.2.7 |  | 球管阳极热容量≥3.5MHU | 1 | 是
3.2.8 |  | 具备70KV肺部低剂量扫描模式 | 1 | 否
3.3.1 | 扫描机架和扫描床 | 机架孔径≥70cm | 1 | 是
3.3.2 |  | 机架倾角≥±30° | 1 | 否
3.3.3 |  | 焦点到探测器距离≤100cm | 1 | 否
3.4.1 | 扫描导航系统 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 1 | 否
3.4.2 |  | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 1 | 否
3.4.3 |  | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 | 1 | 否
3.5.1 | 主控制台计算机系统 | 主控台：CPU核心数：≥10核；内存：≥32.0GB；硬盘容量≥3.0TB；液晶显示器尺寸：≥24英寸″,显示器分辨率至少为：1920*1200 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机*1套，高压注射器*1台，后处理工作站*1套等
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，提供设备与医疗机构信息系统连接的接口费
3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥2次，并提供免费技术咨询服务
7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构。
3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的11%（含球管、第三方产品））。
4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市静安区延安西路221号
2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的60天内
3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
4 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于42个月（整机原厂质保（含球管）），高压注射器整机质保期不少于24个月。
6 | 质量保证金 | 不收取
7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。