## Sheet1
华东医院重症建设配置设备项目采购需求（第3包）
设备名称：手术无影灯（LED子母灯)+吊臂
采购编号：23-W00052692 预算总价：210万元
预算单价：30万元 采购数量：7套
所属医疗设备类别：第一类 ■第二类 ■ 第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□ 是 ■否
手术无影灯需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 提供稳定的术中无影照明，保障各类外科手术的顺利开展。
二、主要技术参数
1 | 手术灯头采用三叶、四叶设计 |  | 3 | 是
2 | 采用绿色的LED环境灯照明系统设计，增强视觉对比度；具备与主照明系统一键式切换,最大光照度≤500lx，且照度≥5档可调； |  | 3 | 是
3 | 要求具有光容量稳定功能，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题，提供稳定的照明亮度； |  | 3 | 是
4 | 色彩还原指数：Ra≥95，R9≥90； |  | 4 | 是
5 | 灯泡使用寿命≥60,000小时； |  | 3 | 是
6 | 吊顶采用非同轴椭圆型吊管设计，吊臂非叠加向下安装，无需破坏层流即可升级为四悬臂结构，方便加装显示器或外置摄像系统等设备 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
2 | 色温 | 固定色温≥4200K；在3900K-4500K范围内，至少3档可调； | 1 | 否
3 | 光斑直径 | 子灯、母灯光斑直径调节范围至少包含：20-25cm； | 1 | 是
4 | 中心照度 | 子母灯最大中心照度≥160,000lx；可根据手术需求自主激活增强模式，并伴有指示灯闪烁提示，保障手术中照明安全； | 2 | 是
5 | 光斑分布直径 | 光斑分布直径d50/d10（d50/d10，是指光场中心周围的光场直径,在照度达到中心照度的50%/10%处结束）≥0.55； | 1 | 否
6 | 照明深度 | 20%中心照度≥110cm，60%中心照度≥52cm。 | 1 | 否
7 | 调光范围 | 25%≤照度调控范围≤100% | 1 | 否
8 | 红外辐射 | 母灯≤ 3.3mW/m²/lx；子灯≤ 3.3mW/m²/lx | 2 | 是
9 | 灯头回转半径 | 要求无影灯常规回转半径≥220cm；要求悬臂长度可以根据手术室现场需要升级为加长臂，升级后回转半径≥250cm | 2 | 是
10 | 灯头防水防尘等级 | 无影灯灯头防水防尘等级≥IP44 | 1 | 否
11 | 灭菌手柄功能 | 通过灯头中央的灭菌手柄具备调节光照度、光斑直径和色温。 | 1 | 否
12 | 吊臂承重 | 吊臂承重≥15kg，适配医用显示器尺寸范围至少包含：19-32寸。 | 1 | 否
13 | 吊臂移动性 | 要求显示器吊臂包含调节手柄，以便便捷移动显示器空间位置。 | 1 | 否
14 | 调节灵活性 | 要求可以通过调节手柄翻转显示器，实现显示器的液晶屏朝上，避免手术室清洁时意外磕碰损坏液晶屏。提供资料图片或者实拍照片证明。 | 3 | 是
15 | 吊臂兼容性 | 要求无影灯吊臂可以穿过线缆数量≥3根；线缆种类须兼容视音频系统配套线缆，种类包括但不限于：电源线、HDMI 4K光纤线、DP线、多模光纤。提供资料图片或者实拍照片证明。 | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 子母灯头*7套；双灯电源系统*7套，灭菌手柄*42个，安装组件*7套，32寸显示器吊臂*7个等
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
3 | 安装 | ■需要 □不需要
需要和视音频手术整合系统配合对接；
提供场地安装要求图
4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作;需要和视音频手术整合系统对接配合.
5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥2次，并提供免费技术咨询服务
7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市静安区延安西路221号
2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的60天内
3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
4 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6 | 质量保证金 | 不收取
7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。