## 技术参数
上海市第六人民医院病床项目第1包采购需求
设备名称：多功能病床
采购编号：0025-W00016745 预算总价： 2599999.04元
预算单价：19117.64万 采购数量：136
所属医疗设备类别：¨第一类 ■ 第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
多功能病床 需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 多功能病床用于辅助重症患者的早期康复治疗并可预防褥疮及避免呼吸机相关肺炎的发生。具有四片式分段护栏。具有背部升降，膝部升降，水平升降，头低脚高位，头高脚低位。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 电动病床具备电动功能：病床升降、头部升降、膝部升降、前倾、后倾等功能。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 一键式体位：至少包括一键式CPR位，一键式护理体位，一键垂头仰卧位，一键式心脏椅位 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 3 | 是
2 | 具备腹部自延位减压：调整病床体位时，自动向床头回退（最大回退≥11cm），床面在骨盆区自动延展。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 3 | 是
3 | 护栏前后左右和向上方向可承受≥50kg拉力，向下可承受≥75kg的压力 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 4 | 是
4 | 病床表面涂装采用涂层技术，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料无毒、防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，具有抗菌性能 提供注册证附件“产品技术要求”文件或第三方机构出具的涂层耐磨性、附着力、耐冲击、硬度的检测报告（含有CMA认证） |  | 3 | 是
5 | 护栏设计符合YY9706.252-2021电动病床的专用标准，采用四片分体式全包围护栏，全包围为护栏间距≤60mm的全包围形式。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明以及产品图片 |  | 3 | 是
四、一般技术参数
床体要求
1 | 电动病床床体长度≥2190mm，床体宽度≥1020mm，床面最高≥800mm，最低≤470mm 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
2 | 床板采用≥1.2mm冷轧钢板，具有≥30个椭圆形透气孔，透气孔尺寸≥140*40mm 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
3 | 床头尾板，宽≥895mm、高≥485mm，上端边缘厚≥40mm、下端边缘厚≥50mm，净重≥3050g; 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
4 | 床头尾板，置钢管加固结构，采用金属插杆式固定，插杆直径≥20mm、长度≥175mm； 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
5 | 床头尾板符合YY9706.252-2021电动病床的专用标准。采用HDPE材质，能有效抑制98%以上的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
6 | 护栏总长度≥1840mm，其中背部护栏≥965mm，腿部护栏≥875mm 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
7 | 护栏采用HDPE材质，护栏上缘与床面板距离≥400mm 提供注册证附件“产品技术要求”文件或第三方机构出具的产品材质鉴定报告（含有CMA认证） |  | 1 | 是
8 | 电动病床具有急停开关，按急停开关时,病床电控功能的所有动作应立即停止 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
9 | 采用≥4个电机，具有电磁兼容性(EMC)，电箱具备自动断电、过载保护功能，耐用；产品防护等级IPX4，安全方便，运行低噪音 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
10 | 病床床框及底框加厚用材，加厚的矩形钢管≥30×50×2mm。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
11 | 床体进行防锈工艺处理，保证金属管材达到内外防锈。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
附件要求
12 | 脚轮采用双面中控脚轮，尺寸≥5英寸。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告，报告内包含所检测产品不含有铅、汞、镉价铬等可溶性有毒物质。 |  | 1 | 是
13 | 脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，骨架采用航空铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承 |  | 1 | 是
14 | 前后护栏均设置液体角度显示器。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 1 | 是
15 | 病床四角设有≥Φ100mm 防撞轮，橡胶材质 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
16 | 移动餐桌的桌面材质需为木质材质，底座材质需为钢材，升降柱材质需为铝合金（提供证明文件和实物照片） |  | 1 | 是
17 | 配套木纹色气弹簧移动床边桌气弹簧无极调节高度，高度范围≥755～1130mm，具备桌板下部受压紧急抬升功能（提供证明文件和实物照片） |  | 1 | 是
18 | 电动病床下方设有专门的储物空间，确保能够容纳盆具及衣物等物品。（提供图片证明） |  | 1 | 是
19 | 配套木纹色全钢制床头柜，带可拉出式ABS桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽（提供图片证明） |  | 1 | 是
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 电动病床136张， 海绵防褥疮垫136张， 输液杆136根， 木纹色气弹簧移动床边桌136个， 木纹色全钢制床头柜136个， 骨科吊拉杆6套， 床体需为全包围形式 提供≥20套不低于同等配置的电动病床含配套海绵防褥疮垫、床头柜、输液杆、移动餐桌作为备品备件放于医院供维修周转使用。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合，配件等样式经采购人审核确认后立刻加工。供应商应当在合同签订后45个日历天内供货及安装完毕。具体送货及安装时间等待院方通知。 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 具备售后服务维修点和维修人员，维修人员具备原厂售后资格证明，对故障报修的响应时间 2 小时,工程师到场时间 24 小时,如不能及时修复提供备用设备。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由投标人承担。 投标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，电动床整机免费质保≥8年(由原厂提供售后服务承诺)，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件，保修期内免费更换零配件和免人工费，提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。
3 | 质保期外维保内容 | 保质期满后，投标方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。每年定期两次免费巡检
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 应提供厂家的售后服务承诺：质保期外（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3）提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件价格清单