## 技术参数
上海市第六人民医院病床项目第2包采购需求
设备名称： 电动抢救病床
采购编号：0025-W00016747 预算总价：1550000
预算单价： 50000 采购数量： 31张
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
电动抢救病床需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 在医疗监护下的成年患者的诊段、医疗和监护时使用、用以支撑患者身体、形成临床所需体位
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 电动病床具备电动功能：病床升降、头部升降、膝部升降、前倾、后倾等功能。 |  | / | 是
2 | 电动病床具备数字称称重功能 |  | / | 是
三、主要技术参数
1 | 电动病床需要具备：心脏椅位、心脏椅恢复水平、背膝联动、电动CPR、手动紧急背板下降等功能。（提供彩页证明，彩页需在药监局备案、具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图） |  | 2 | 是
2 | 床体金属表面采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈（提供电着粉体涂装设备采购发票或租赁合同） |  | 4 | 是
4 | 头尾板采用高密度聚乙烯(HDPE)树脂材料吹塑成型，床头尾板上有模压成型的原材料标识，床尾板设置安全指示标签，最大限度防止医疗安全事故的发生。（提供实物照片） |  | 2 | 是
5 | 床体需为全包围形式，若不能满足边栏和床脚板之间的间隙小于60mm，则需要配备床尾挡板5个，完成部分床全包围需求，避免病人跌落。 （提供实物图片及实物测量照片） |  | 2 | 是
四、一般技术参数
床体要求
1 | 床板宽≥900mm，床体宽度≥1080mm，床板长≥1950mm，常规床体长度≥2200mm，延长时床体长度≥2345mm 提供注册证附件“产品技术要求”文件证明 |  | 1 | 是
2 | 床体高度范围≥915～1290mm，床板离地高度范围≥485-860mm。 提供注册证附件“产品技术要求”文件证明 |  | 1 | 是
3 | 数字秤称重范围≥2.0kg～240.0kg 提供注册证附件“产品技术要求”文件证明 |  | 1 | 是
4 | 电动病床背部床段倾斜度:≥0 ～ 75°，电动病床膝部床段倾斜度:≥0 ～ 40°。 提供注册证附件“产品技术要求”文件证明 |  | 1 | 是
5 | 病床前倾倾斜度:≥15°，后倾倾斜度:≥15° 。 提供注册证附件“产品技术要求”文件证明 |  | 1 | 是
6 | 具备床下灯、床最低高度确认灯、护栏解锁防护、脚侧挡板。（提供彩页证明，彩页需在药监局备案、具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图） |  | 1 | 是
7 | 床体两侧各配置不少于2个尿袋吊架，每个吊架附不少于3个钩子，总牵引带挂钩不少于6个（提供彩页证明，彩页需在药监局备案、具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图） |  | 1 | 是
8 | 电动病床配控制器数量≥3个：至少满足前侧护栏具备1个手持遥控器，可固定于前部护栏凹槽中；护栏双侧配制护栏一体化操作面板。 （提供产品注册证附件“产品技术要求”文件证明） |  | 1 | 是
9 | 电动病床采用四片分体式升降护栏，护栏具有缓冲装置，一体成型的单片护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，前侧护栏具备型内置储物凹槽。（提供实物图片及实物测量照片） |  | 1 | 是
10 | 床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，10组圆弧卷边式床板设计，每块床板背后双加强结构。 （提供床板实物照片） |  | 1 | 是
11 | 床板连接处加装金属耐磨垫套，床板连接活动处使用带螺纹胶螺丝 （提供床板连接处金属垫套照片，提供带螺纹胶的螺丝照片） |  | 1 | 是
床垫要求
12 | 防褥疮气垫床，主机每分钟以至少4升的流量喷出空气，10分钟内进行一次充气泄气交替钉扣式上罩，可拆卸及清洗（提供产品说明书及彩页证明，彩页需在药监局备案、具备广告批准文号，并提供对应产品广审信息网页截图） |  | 1 | 是
13 | 防褥疮气垫床要求：防水等级不低于IP21，床垫充气至最大压力时，均匀平置最大工作载重，放置24小时，压力衰减不大于5% （提供注册证附件“产品技术要求”文件证明） |  | 2 | 是
14 | 配置防褥疮翻身气垫床要求：主机充气压力≥12 kPa，压力范围≥20-80 mmHg，交替时间至少10/15/20/25分钟可调。 （提供注册证附件“产品技术要求”文件或提供具备CMA认证的第三方检测报告） |  | 2 | 是
15 | 配置防褥疮翻身气垫床要求：翻身角度有小角、中角、大角3段可选，翻身角度范围≥10-45°,翻身停留时间至少10、20、30、60mins可选 （提供注册证附件产品技术要求证明或具备CMA认证的第三方检测报告） |  | 2 | 是
16 | 配置防褥疮翻身气垫床要求：具备护理模式，交替模式，静态模式，起身增压模式，最大承重≥180KG。 （提供注册证附件“产品技术要求”文件证明） |  | 2 | 是
17 | 配置防褥疮翻身气垫床要求：在静态模式下将压力调到最大，最大载重平均分布情况下，人体臀部与床垫底部保持≥2.5cm的距离而不触底。 （提供注册证附件“产品技术要求”文件证明） |  | 2 | 是
18 | 配置防褥疮翻身气垫床要求：在起身增压模式时，单/双管同时充气，充气压力范围为设定压力值加2-8mmHg。 （提供注册证附件“产品技术要求”文件证明） |  | 2 | 是
附件要求
19 | 手持遥控器经久耐用，具备在1米的高度自由坠落测试报告和1000次跌落测试报告。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
20 | 电动病床采用直径≥125mm医用双面脚轮，采用锁定、自由和直行三段式脚端制动装置，并设有颜色区分标记。 （提供产品实物照片） |  | 1 | 是
21 | 配套木纹色气弹簧移动床边桌气弹簧无极调节高度，高度范围≥745～1130mm，具备桌板下部受压紧急抬升功能 （提供产品说明书及产品图片） |  | 1 | 是
22 | 配套移动输液架，移动输液架底盘尺寸范围≤455*445，高度调节范围≥1290-1960。具有空气阻尼装置，可使输液架缓慢下降，具有可调节万向握把，适应不同的抓握方式。 （提供产品说明书及产品图片） |  | 1 | 是
23 | 电动病床下方设有专门的储物空间，确保能够容纳盆具及衣物等物品。 （提供产品实物照片） |  | 1 | 是
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 电动病床31张（需要提供第二类医疗器械注册证及其附件）； 防褥疮海绵床垫31张； 输液杆31根； 医用防褥疮气垫床≥2张（具备翻身功能）（需要提供第二类医疗器械注册证及其附件）； 防褥疮气垫床31张（需要提供第二类医疗器械注册证及其附件）； 橡木色气弹簧移动床边桌31个； 移动输液架31个； 床头柜31个； 床体需为全包围形式，若不能满足床尾间距小于60mm，则需要配备床尾挡板5个，完成部分床全包围需求，避免病人跌落。 提供≥2套不低于同等配置的电动病床含配套防褥疮海绵床垫、床头柜、输液杆、移动输液架、移动餐桌、防褥疮气垫床作为备品备件放于医院供维修周转使用。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合，配件等样式经采购人审核确认后立刻加工。供应商应当在合同签订后45个日历天内供货及安装完毕。具体送货及安装时间等待院方通知。 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务援助
6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。投标人代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 具备售后服务维修点和维修人员，维修人员具备原厂售后资格证明，对故障报修的响应时间 2 小时,工程师到场时间 24 小时,如不能及时修复提供备用设备。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由投标人承担。 投标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，电动床整机免费质保≥8年(由原厂提供售后服务承诺)，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件，防褥疮翻身气垫床免费质保≥3年，防褥疮气垫床免费质保≥3年，保修期内免费更换零配件和免人工费，提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。
3 | 质保期外维保内容 | 保质期满后，投标方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。每年定期两次免费巡检
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 应提供厂家的售后服务承诺：质保期外（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3）提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件价格清单