## 普通病床
上海市第六人民医院病床项目第3包采购需求
设备名称：普通病床
采购编号： 预算总价： 1000003.02元（最高限价1000000.00元）
预算单价： 3300.34 采购数量： 303
所属医疗设备类别：R第一类 þ第二类 þ第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
普通病床需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 普通病床主要功能：背部升降、腿部升降、六档铝合金护栏、液压带阻尼装置翻板餐桌、中控刹车、床垫、床头柜。以上需求和功能临床灵活运用，方便操作，经久耐用。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 床头材质需为ABS。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
2 | 粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
3 | 电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | ABS工程塑料整体一次性成型。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 3 | 是
2 | 冷轧钢板喷涂根据GB/T 10125-2021通过中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏）。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 4 | 是
3 | 粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。 （提供投标单位或病床制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购或租赁发票复印件，租赁的日期至少覆盖自招标公告生效之日起90日） |  | 3 | 是
4 | 焊接工艺采用机器人焊接工艺。 （提供投标单位或病床制造厂家焊接机器人购置或租赁发票复印件，租赁的日期至少覆盖自招标公告生效之日起90日） |  | 3 | 是
5 | 护栏通过相关检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
床体要求
1 | 整床的外包：床体宽度≥980mm，常规床体长度≥2190mm，床高度≥540mm。 （提供相关文件证明） |  | 2 | 是
2 | 病床四角设有防撞轮（与床头尾一体）、床头及床尾架可以拆卸及锁定。 （提供相关文件证明） |  | 2 | 是
3 | 冷轧钢板冲孔床面，厚度≥1.0mm（提供相关文件证明） |  | 2 | 是
4 | 床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。（提供相关文件证明） |  | 2 | 是
5 | 床框方管根据GB/T 4336-2016/XG1-2017检测标准方法，元素“C”的含量≤0.05%，元素“Si”的含量≤0.30%，元素“Mn”的含量≤0.17%，元素“P”的含量≤0.016%，元素“S”的含量≤0.009%，元素“Cr”的含量≤0.30%，元素“Ni”的含量≤0.02%，元素“Cu”的含量≤0.02%。 提供具备CMA认证的第三方检测报告 |  | 2 | 是
6 | 护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。（提供相关文件证明） |  | 2 | 是
7 | 床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
8 | 床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
床垫要求
9 | 床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。（提供相关文件证明） |  | 1 | 是
10 | 床垫的厚度≥8cm，内芯为≥8cm全海绵，海绵密度≥35。（提供相关文件证明） |  | 1 | 是
附件要求
11 | 餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。（提供相关文件证明） |  | 1 | 是
12 | 床脚：≥125mm中控刹车轮（单面脚轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。（提供相关文件证明） |  | 1 | 是
13 | 需配备30套配双单背牵引架（双臂用≥38*1.8mm不锈钢圆管制作，双臂上配有二个拉手环，拉手环可供病人锻炼用；床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，可根据不同病员的伤情作全方位、全角度的牵引）（提供相关文件证明） |  | 2 | 是
14 | 需配备23套龙门架（架体为≥40mm八角铝合金，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环）。（提供相关文件证明） |  | 2 | 是
15 | 摇臂为ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。（提供相关文件证明） |  | 1 | 是
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 普通病床303张； 海绵床垫303张； 输液杆303根； 30套关节外科用双单背牵引架 23套骨科用龙门架 塑钢床头柜303个 需要提供≥30套不低于同等配置普通病床及配套床头柜、海绵床垫、输液杆作为备品备件放于医院供维修周转使用。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合，配件等样式经采购人审核确认后立刻加工。供应商应当在合同签订后45个日历天内供货及安装完毕。具体送货及安装时间等待院方通知。 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务援助
6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。投标人代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 具备售后服务维修点和维修人员，维修人员具备原厂售后资格证明，对故障报修的响应时间 2 小时,工程师到场时间 24 小时,如不能及时修复提供备用设备。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由投标人承担。 投标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，电动床整机免费质保≥8年(由原厂提供售后服务承诺)，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件，保修期内免费更换零配件和免人工费，提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。
3 | 质保期外维保内容 | 保质期满后，投标方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。每年定期两次免费巡检
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 应提供厂家的售后服务承诺：质保期外（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3）提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件价格清单