## 脉冲点阵二氧化碳激光系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院超脉冲点阵二氧化碳激光系统采购需求
设备名称：超脉冲点阵二氧化碳激光系统
采购编号：0025-W00009018 预算总价：1800000元
预算单价：1800000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于人体组织的汽化，碳化，凝固和照射，以达到治疗头面部增生性病变的目的；系统具备对体表未染色的上皮细胞及组织在体所成图像进行采集、储存、检索、显示和转换，辅助医生进行临床诊断治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 终端激光功率：35W；可根据临床使用1-35W可调 |  | 4 | 是
2.2 | 点阵扫描模式： (1)图形样式：圆型、正方型、环形、三角形，长方形等多种图形≥8个； (2）图形大小：点到面连续可调最大扫描面积20X20mm20.；0.1mm步进。 (3)能量输出：点移动时间，点停留时间，点覆盖率，点扫描次数均可调节； (4)扫描方式：有序扫描、乱序扫描、隔行扫描 |  | 4 | 是
2.3 | 产品通过CFDA注册认证；点阵光学图形扫描应具备国家药监局的注册认证。 |  | 4 | 是
2.4 | 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选最小推进步长设置值：1.42μm |  | 4 | 是
2.5 | 帧率：≥15fps |  | 4 | 是
2.6 | 软件功能：基于windows系统定制化多语言软件，可连接医院信息化管理系统，具备病案管理、数据存储等功能 |  | 4 | 是
2.7 | 二氧化碳激光适应症有：纤维瘤，乳头状瘤，脂肪瘤，小型血管畸形，皮脂腺囊肿，淋巴囊肿，手术疤痕，外伤疤痕，系带病变，牙龈增生，头面部血管瘤增殖病灶，白班，扁平苔藓，红斑，雀斑，老年斑，日晒斑，痣，疣，增殖性鲜红斑痣，维囊型淋巴畸形，血管外皮瘤。（注册证中体现） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 激光模式：多模 |  | 1 | 是
3.2 | 输出激光波长：10600nm |  | 1 | 是
3.3 | 功率不稳定度：<5% |  | 1 | 是
3.4 | 焦点光斑直径：f=50≤0.2mm; f=100≤0.4mm |  | 1 | 是
3.5 | 发散角：≤4.0mard |  | 1 | 是
3.6 | 同光路指示：波长630-650nm ，功率小于5mw的半导体激光 |  | 1 | 是
3.7 | 单脉冲能量：1-350mj |  | 1 | 是
3.8 | 冷却系统：封闭式循环水和风冷，配有恒温报警和过滤系统 |  | 1 | 是
3.9 | 操作和控制：10英寸彩色液晶触摸屏和微电脑控制 |  | 1 | 是
3.1 | 光学水平分辨率：≤1.25μm |  | 1 | 是
3.11 | 光学垂直分辨率：≤5μm |  | 1 | 是
3.12 | 最大成像深度：≥300μm |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 二氧化碳激光主机*1台、七关节导光臂*1付、脚踏开关*1个、激光防护镜*1副、开关钥匙*1个、在体反射式共聚焦显微镜主机*1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 半导体脱毛激光系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院采购半导体脱毛激光系统需求
设备名称：半导体脱毛激光系统
采购编号：0025-W00009000 预算总价：1000000元
预算单价：1000000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要适用于祛除人体全身各部位多余毛发，并对人体皮肤进行放大观察与拍照并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，可输出打印图文报告。
二、主要技术参数
2.1 | 能量密度：≥50J/cm² |  | 4 | 是
2.2 | 光斑尺寸：光斑形状须为方形光斑，光斑尺寸≥11×9mm2 |  | 4 | 是
2.3 | 皮肤冷却方式：接触式球面蓝宝石导光晶体 |  | 4 | 是
2.4 | 控制系统：≥10寸高清触摸屏，智能安卓系统，中英文显示 |  | 4 | 是
2.5 | 微观摄像机成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万像素 |  | 4 | 是
2.6 | 放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头 |  | 4 | 是
2.7 | 适配不低于14种镜头罩，支持多种不同皮损检测,支持观察指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术、支持介入引导治疗，浸润镜头罩支持刻度显示 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 激光器类型：半导体激光器 |  | 1 | 是
3.2 | 激光输出波长：808±5nm |  | 1 | 是
3.3 | 脉冲频率：0.5-10Hz，以0.5Hz步进 |  | 1 | 是
3.4 | 单脉冲宽度：至少满足10-100ms |  | 1 | 是
3.5 | 工作模式：≥3种工作模式 |  | 1 | 是
3.6 | 治疗头制冷温度：至少满足4℃-8℃ |  | 1 | 是
3.7 | 提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法 |  | 1 | 是
3.8 | 软件需提供头皮毛发智能分析方法：具有“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”分析法、 “3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”分析法、“3-A系统-瘢痕性秃发”分析法、“VSCAPSI头皮银屑病严重指数” 分析法等4大类15种分析方法 |  | 1 | 是
3.9 | 支持头皮毛发计数功能，具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/ cm²、视野面积自动计算 |  | 1 | 是
3.1 | 报告单模式：报告单模式≥2种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告 |  | 1 | 是
3.11 | 镜头支架通过细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏检验项目 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机1台、电源钥匙2把、微观摄像机1台、图像处理工作站软件1套、脚踏开关1套、遥控安全联锁1个、手具及其附件1套、手具挂架1套、手具支架1套、整机防尘罩1套、注水杯、注水管、注放水接头1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 激光强脉冲光治疗系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院激光/强脉冲光治疗系统采购需求
设备名称：激光/强脉冲光治疗系统
采购编号：0025-W00009017 预算总价：1000000元
预算单价：1000000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过输出不同波长的脉冲强光对皮肤进行治疗，主要用于治疗炎症性痤疮、皮肤血管性疾病等
二、主要技术参数
2.1 | 多关节水平可旋转显示系统，360°可视无死角 |  | 5 | 是
2.2 | 最大治疗频率≥20Hz |  | 5 | 是
2.3 | 最大脉冲串宽度：≥800ms |  | 5 | 是
2.4 | 配置多种不同的强脉冲光滤波片，其中ST模式滤波片≥2个 |  | 5 | 是
2.5 | 设备生产厂家具备≥16年强脉冲光生产研发经验 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 420nm滤波片：子脉冲数量2-5个，波长范围：420nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.2 | 515nm滤波片：子脉冲数量最大10个，波长范围：515nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.3 | 560nm滤波片：子脉冲数量最大10个，波长范围：560nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.4 | 590nm滤波片：子脉冲数量最大10个，波长范围：590nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.5 | 640nm滤波片：子脉冲数量最大10个，波长范围：640nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.6 | 695nm滤波片：子脉冲数量最大10个，波长范围：695nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.7 | ST590滤波片波长范围：590nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.8 | ST695滤波片波长范围：695nm-1200nm，并且波长两端±偏差≤10% |  | 1 | 是
3.9 | 智能子脉冲技术，子脉冲数量、子脉冲脉宽、子脉冲延迟自动调节，子脉冲数范围2-10个 |  | 2 | 是
3.10 | 配备多种磁吸式光斑适配器，其中ST模式下无棱角可滑动操作光斑适配器≥2个 |  | 1 | 是
3.11 | 冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统0℃-30℃可调，冷却温度步进≤5℃ |  | 2 | 是
3.12 | 最大能量密度≤35J/cm |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台、治疗头1个、滤波片420nm 1个、滤波片515nm 1个、滤波片560nm 1个、滤波片590nm 1个、滤波片640nm 1个、滤波片695nm 1个、滤波片ST590nm 1个、滤波片ST695nm 1个、光斑适配器7mm圆形1个、光斑适配器11mm圆形1个、光斑适配器15mm正方形1个、脚踏开关1个、遥控连锁插头1个、防护眼镜1副、防护眼罩1副、加/放水装置1套、小方光斑罩1个、遮光罩 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修