## Sheet3
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：多普勒血流计
采购数量：1
预算总价：100万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 将经颅多普勒和彩超融为一体，可实现颅内动脉狭窄与闭塞的诊断，实现颈部血管及外周血管的二维和彩色血流成像，测量内中膜厚度、判断动脉粥样硬化程度以及动脉夹层、测量动脉狭窄比例、监测颈动脉瘤等。
二、主要技术参数
2.1 | 主机标配双医用液晶监视器，其中一个≥21.5英寸，一个具备触摸屏功能，其中一个显示器具有自由臂设计，水平方向至少包含-180至+180°旋转，垂直方向可旋转角度≥40°，超声触摸屏幕为≥13英寸彩色液晶触摸操作屏。 |  | 2 | 是
2.2 | 探头接口：主机有效激活探头接口≥7个，其中彩超探头接口≥4个 |  | 2 | 是
2.3 | 探头配置：1.6M探头1个、4M探头1个、2M监护探头2个、线阵探头1个、微凸探头1个 |  | 4 | 是
2.4 | 超声模块探头频率范围：系统支持超宽频带探头.线 阵 探 头 ： 频率范围4.0-16.0MHz,微凸阵探头：频率范围4.0-13.0MHz； |  | 4 | 是
2.5 | 经颅多普勒配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； |  | 3 | 是
2.6 | μ-Scan微米成像技术，具有微米成像技术，提升对组织结构信息的处理能力 |  | 2 | 是
2.7 | 具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围等） |  | 2 | 是
2.8 | 具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》； |  | 2 | 是
2.9 | 具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上 |  | 2 | 是
2.1 0 | TCD同时工作通道数：单通道、双通道、三通道 |  | 2 | 是
2.11 | TCD增益范围：1～60dB可调 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 27
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 增益补偿：具备侧向扫描增益补偿, SGC≥8段调节，具备时间增益补偿,TGC≥8段调节； | 1 | 是
3.1.2 |  | 具备谐波成像功能：提高图像穿透能力，增加困难病人的检查能力 | 1 | 是
3.1.3 |  | 血管内中膜自动测量：支持前壁、后壁测量与数值显示 | 1 | 是
3.1.4 |  | 颅内颅外同步检测：具有颅内动脉监测与心脏或颈部超声同步工作功能，并可同时进行微栓子监测 | 1 | 是
3.1.5 |  | 实时三同步显示:具备二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像实时三同步显示功能 | 1 | 是
3.1.6 |  | 频谱多普勒成像（包括脉冲波多普勒（PW））、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）、能量多普勒成像（PDI）、方向能量多普勒成像(DPDI）、彩色多普勒血流成像(CDFI)、B型灰阶超声 | 1 | 是
3.2.1 | 稳定性 | 三通道独立调节功能:三通道独立调节功能：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示九个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存 | 1 | 是
3.2.2 |  | 微栓子监测系统：（1）具备栓子图、声谱图、统计直方图等（2）可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件（3）自动识别栓子和伪差，自动计数（4）TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图 | 1 | 是
3.2.3 |  | 参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生 | 1 | 是
3.3.1 | 其他 | 推车式一体机，适用于一体化颅内血管、颈部血管及外周血管功能与结构的临床超声诊断评估 | 1 | 是
3.3.2 |  | 图文管理系统：（1）具备颈部血管超声、TCD报告诊断模板数据库，快速、便捷地生成报告（2）支持以图片、PDF、word格式导出报告单（3）对病案进行存储、检索、编辑、统计分析等功能 | 1 | 是
3.3.3 |  | 输入输出接口:包括USB接口(数量>7个)、S-VIDE0模拟视频输出接口、5、DVI 数字视频输出接口、RJ45 网络接口、麦克风接口、音频输出接口、音频输入接口、HDMI接口、VGA接口、视频打印机控制接口;。 | 1 | 是
3.3.4 |  | 支持对接医院HIS、PACS系统，厂家免费开放DICOM接口，协助医院对接。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 13
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 终生软件升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
厂家提供安装
4.4 | 调试 | 工程师与客户预约安装时间，上门进行拆包检查、仪器调试，性能验证，客户使用培训。按照采购人指定日期免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。中标人免费提供安装、调试设备的耗品
4.5 | 提供技术援助 | 1、仪器验收实验支持 2、产品介绍及上机操作实验培训 3、提供应用项目实验支持培训
4.6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供上门培训（包括指导）≥2次/年 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 3、支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 4、提供技术援助:专业资课工程师提供免费技术培训和现场指导，培训人员不少于2人。
4.7 | 验收方案 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收，配合医院要求的其他验收需求。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 电话响应时间≤30分钟;4小时内到达服务现场（必要时，需安排厂家技术人员到场）。
5.2 | 服务内容与计划 | 1、提供所投设备的终身免费软件升级：保修期内免费升级 2、提供详细配置清单： 3、原厂售后服务团队
5.3 | 维保内容与价格 | 质保6年，全机保修（含全部零部件）。质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准
第一类
第二类
第三类