## Sheet1
上海市精神卫生中心流式细胞仪项目采购需求
设备名称：流式细胞仪
采购编号：0024-W00049886 预算总价：1900000
预算单价：1900000元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ü第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：√是 £否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：基于流式细胞术原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对人体血液样本进行免疫分型
二、主要技术参数
2 | 平行激光装置，每种激光器具有独立光路，包括不同的发射滤光片和检测器 |  | 4 | 是
3 | 不锈钢材质结合石英流动室，确保液流稳定性 |  | 4 | 是
4 | 换样时清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.05% |  | 4 | 是
5 | 荧光溢漏值自动更新，一次补偿至少60天内有效，60天内完全无需再做补偿。 |  | 4 | 是
6 | 样本获取速度:≥35000个细胞/秒；单个文件数据收集量无上限 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
7 | 激光器：不少于三种激光器，至少包含蓝色激光器，红色激光器, 紫色激光器 |  | 2 | 是
8 | 至少满足：三激光立体空间激发，实现十二（或以上）色荧光分析 |  | 2 | 是
9 | 每个激光器功率不低于20MW |  | 2 | 是
10 | 滤光片：拔插式滤光片，仪器配置自动识别和记录芯片编码 |  | 2 | 是
11 | 最低检测颗粒大小至少包含: 0.2um（min）-50um（max） |  | 2 | 是
12 | 荧光检测灵敏度：FITC＜85 MESF，PE＜20 MESF |  | 2 | 是
13 | 检测分辨率<3% CV |  | 1.5 | 是
14 | 进样器自动装载器能容纳30或40个试管，21种不同进样方式 |  | 0.5 | /
15 | 补偿：全矩阵补偿，支持实时和事后补偿 |  | 0.5 | /
16 | 可用荧光染料至少包含：FITC,PE,PerCP,PerCP-Cy5.5,PE-Cy7, APC,APC-Cy7，V450,V500等 |  | 0.5 | /
17 | 上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等 |  | 0.5 | /
18 | 具备全程质控系统 |  | 0.5 | /
19 | 预设开关机，节约时间成本，提高实验室效率 |  | 0.5 | /
20 | 自带数据分析软件 |  | 0.5 | /
21 | 设备符合中国SFDA认证。 |  | 0.5 | 是
22 | 数据管理系统：密码保护、审计追踪、电子签名和IQ/OQ程序帮助支持，保证电子记录完整性 |  | 0.5 | /
23 | 建立好分析后，通过分析转换的功能可以实现不同医院，不同中心数据一致性 |  | 0.5 | /
24 | 具备各种配套临床与科研试剂，保证后续仪器长期使用。 |  | 0.5 | /
25 | 可开展项目至少包括：淋巴细胞检测，血液肿瘤检测及免疫监控等 |  | 0.5 | /
26 | 可升级万用自动加样工作站，可兼容标准微孔板尺寸的30管管架或40管管架，深孔以及标准的96孔板和384孔板 |  | 0.5 | /
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.配备自动上样系统 1套 2.不间断稳压电源功率≥3KV 1套 3.电脑工作站 1套 4.彩色激光打印机 1套 5.数据处理终端 2套 6.数据分析软件 1套，使用权限≥3年 7.工作台与工作椅 2套 8.免费提供一次设备移机与调试服务，承担所有费用 9.负责免费接入医院信息系统，承担所有费用
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
1.确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 在接到院方通知后5天内进行上门调试
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时内响应，24小时内到达现场维修
5.2 | 服务内容与计划 | 1.软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单 3.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 4.设备终身免费提供培训服务
5.3 | 维保内容与价格 | 1. 保修期≥4年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2. 每年对设备至少进行2次巡检与保养 3. 如故障不能在三天内解决，公司无偿提供备用设备
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单，未提供价格的配件默认在壹万元人民币以下 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以不高于8折优惠价供应零配件与易耗件