## Sheet1
医疗设备采购需求（包件2）
设备名称：有创呼吸机2
采购编号：0025-W00017268 预算总价：1880000元
预算单价： 188000元 采购数量：10 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类： R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 能用于小儿、成人的危重症患者提供通气辅助及呼吸支持，具备有创、无创通气模式及高流量氧疗。
2 | 适用环境为专业医疗机构内的急救、病房、及重症监护环境，或在专业医疗机构内进行转运时使用，能满足临床各科的使用需求。
二、主要技术参数
1 | 具有无创通气模式，可应用于所有通气模式，包括容控和压控，以及自主呼吸模式。 |  |  | 5 | 是
2 | 采用一体化内置涡轮技术，峰流速≥250L/min。 |  |  | 5 | 是
3 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，无需暂停通气治疗。 |  |  | 5 | 是
4 | 趋势图≥10天，日志记事本≥500条。 |  |  | 5 | 是
5 | 具有智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气无报警，吸痰前提供纯氧≥3分钟，允许吸痰≥2分钟，吸痰后提供纯氧≥2分钟。 |  |  | 5 | 是
6 | 具备漏气补偿功能：有创和无创模式下均具备同步自动泄露补偿功能，无创通气压控模式下最高补偿250L/min。可根据泄漏情况自动补偿流量触发和终止标准：最高补偿25L/min。 |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 30
三、一般技术参数
7 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；一体化高流量氧疗。具有一体化雾化功能。 |  |  | 2 | 是
8 | 具有容量控制通气压力限制通气功能：容控模式时，可根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，在吸气平台阶段也可自主呼吸。 |  |  | 1 | 是
9 | 呼气阀组件能够可拆卸并进行高温高压蒸汽灭菌（≥134℃）。 |  |  | 1 | 是
10 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)设置范围至少包括：2-80次/分；呼气末正压设置范围至少包括：0-50mbar；吸气时间设置范围至少包括：0.2-10s。 |  |  | 1 | 是
11 | 窒息通气报警范围设置至少包括：15-60s。 |  |  | 1 | 是
12 | 具有波形显示至少包括：压力-时间，容量-时间，流量-时间波形；具有环图显示至少包括：压力-容量环，容量-流量环，流量-压力环。 |  |  | 0.5 | 是
13 | 基本监测至少包括：氧浓度，潮气量（吸入潮气量和呼出潮气量），呼吸频率，分钟通气量（机械分钟通气量，自主分钟通气量，分钟泄漏气量，）气道压力（气道峰压，平台压，平台时间，平均压，呼气末正压PEEP），吸呼比。高级肺动力学参数至少包括：肺顺应性，气道阻力，浅频呼吸指数RSB等。 |  |  | 0.5 | 是
14 | 显示屏幕：≥12英寸彩色触摸显示控制屏。屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换。 |  |  | 1 | 是
15 | 具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 |  |  | 1 | 是
16 | 具备吸气压力监测和设置功能，吸气压力设置范围至少包括：1-99mbar（若可同时具备空压机和涡轮，需同时满足）。 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共10套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 具备有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗的主机 |  | 1台
|  | 2 | 台车 |  | 1台
|  | 3 | 湿化器 |  | 1个
|  | 4 | 耐高温高压灭菌的可重复使用呼吸管路及配件 |  | 1套
|  | 5 | 模拟肺 |  | 1个
|  | 6 | 呼吸机支臂 |  | 1套
|  | 7 | 流量传感器 |  | 5个
|  | 8 | 呼出阀 |  | 1个
|  | 9 | 氧电池 |  | 1个
|  | 10 | 配套维护耗材（过滤片等） |  | 1批
|  | 11 | 气管延长管 |  | 50根
|  | 12 | 一次性细菌过滤器 |  | 50个
|  | 13 | 鼻氧管 |  | 25套
|  | 14 | 中心供氧管道3米 |  | 1根
|  | 15 | 无创呼吸面罩 |  | 1个
|  | 16 | 有创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 1套
|  | 17 | 无创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 1套
|  | 18 | 气管插管气囊压力监测表 |  | 1个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月（加分项，最多2分，5年起每多1年加1分）。
6 | 质保金 | 不收取。
7 | 履约保证金 | 不收取。
8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或使用/技术手册或制造商的承诺书）。