## Sheet1
医疗设备采购需求（包件1）
设备名称：转运呼吸机
采购编号：0025-W00017266 预算总价：3150000元
预算单价：150000元 采购数量：21台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 满足在重症治疗和急救转运过程中，长期通气及各类通气模式支持，能保障转运过程的患者安全。
一、重要技术参数
1 | 采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。电动电控呼吸机。 |  |  | 4 | 是
2 | 具备无消耗型氧传感器（非化学氧电池），无需校准和更换 |  |  | 4 | 是
3 | 具备屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 |  |  | 3 | 是
4 | 最高工作海拔≥7000m，满足紧急救援时高海拔和直升机转运要求 |  |  | 3 | 是
5 | 提供具备有创通气、无创通气、高流量氧疗模式的一体机；具备一体化插件箱，即插即用，便于呼吸机功能升级和扩展 |  |  | 3 | 是
6 | 随机具备备用电池，满电全负荷续航≥10h，同时具备关机状态下电量显示功能，便于观察剩余电量 |  |  | 3 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | 具备增氧、吸痰、吸气保持功能、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定，静态PV环和肺复张工具 |  |  | 2 | 是
2 | 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） |  |  | 2 | 是
3 | 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料 |  |  | 2 | 是
4 | 呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 |  |  | 2 | 是
5 | 吸气压力：1—80 cmH2O |  |  | 2 | 是
6 | 具备自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能 |  |  | 2 | 是
7 | 具备高性能涡轮机，峰值流速≥260L/min |  |  | 2 | 是
8 | 通气模式：容量控制/辅助通气模式和容量同步间歇指令通气模式；压力控制/辅助通气模式和压力同步间歇指令通气模式；压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、双水平气道正压通气模式 |  |  | 1 | 是
9 | 配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。 |  |  | 2 | 是
10 | 信息互连：支持多种无线方式（WiFi、5G等）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。 |  |  | 1 | 是
11 | 提供转运用氧气瓶，吸入氧浓度可调节：21—100% |  |  | 1 | 是
12 | 整机防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共21套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 呼吸机主机 |  | 1套
|  | 2 | 氧气瓶及氧气软管 |  | 1套
|  | 3 | 呼吸管路及配件、湿化罐、呼吸面罩、成人模拟肺 |  | 1套
|  | 4 | 加热湿化器 |  | 1套
|  | 5 | AC电源线和适配器 |  | 1套
|  | 6 | 氧气减压阀 |  | 1套
|  | 7 | 非消耗性氧传感器 |  | 1套
|  | 8 | 扩展功能插件箱 |  | 1套
|  | 9 | 具备以下有创呼吸模式，包括但不限于A/C+SIMV+PS+DuoLevel+CPRV+PRCV |  | 1套
|  | 10 | 具备无创模式和高流量氧疗 |  | 1套
|  | 11 | 蓝牙模块 |  | 1套
|  | 12 | 气管插管气囊压力监测表 |  | 1个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或使用/技术手册或制造商的承诺书）。