## Sheet1
医疗设备采购需求（包件3）
设备名称：呼吸机1
采购编号：0025-W00017267 预算总价：1500000元
预算单价：150000元 采购数量：10台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于满足从儿童到成人的急危重症患者的呼吸支持治疗，支持有创和无创呼吸模式及高流量氧疗模式
一、重要技术参数
1 | 呼吸机支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息 |  |  | 5 | 是
2 | 主机重量＜11kg（不含台车）便于院内转运，高度≤360mm。具备VGA扩展显示（非HDMI接口）。屏幕与主机机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸。 固定（不可移动、非活动式）立式把手，保护屏幕免受撞击。设备使用年限≥10年 |  |  | 5 | 是
3 | 具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定，PO.1支持实时监测值显示在监测值界面 |  |  | 4 | 是
4 | 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），并且吸气阀、呼气阀外观和物理结构不同，避免消毒后误装引起风险。 |  |  | 3 | 是
5 | 具有PEEP递增法实现的多周期肺复张功能，可设置PEEP递增范围和步长，自动执行肺复张过 |  |  | 3 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | 系统要求
1.1 | 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求 |  |  | 2 | 是
1.2 | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。具备VGA扩展显示（非HDMI接口）。 |  |  | 2 | 是
1.3 | 具备呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |  |  | 2 | 是
1.4 | 呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气。 |  |  | 1 | 是
1.5 | 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰；设置参数：压力上升时间：0—2s ；压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF；流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF |  |  | 1 | 是
1.6 | 提供肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能 |  |  | 1 | 是
1.7 | 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片） |  |  | 1 | 是
2 | 呼吸模式和功能
2.1 | 具备一般通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式，开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端，避免发生误触造成使用风险。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 具备高级通气模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） |  |  | 2 | 是
3 | 参数设置
3.1 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% |  |  | 1 | 是
3.2 | 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或关闭 |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/min，或关闭 |  |  | 0.5 | 是
4 | 报警功能
4.1 | 支持同品牌湿化器，湿化器支持高低水位报警。 |  |  | 2 | 是
4.2 | 呼吸机支持与同网络中央站及预设设备连接，给医护人员实时分发报警信息，包括但不限于智能手表等。 |  |  | 2 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 呼吸机主机 |  | 10套
|  | 2 | 加热湿化器 |  | 10套
|  | 3 | 成人模拟肺及可消毒灭菌的可重复使用的呼吸管路及配件 |  | 10套
|  | 4 | 内置无线组网功能（含软硬件） |  | 10套
|  | 5 | 高流量功能及氧疗鼻塞导管 |  | 10套
|  | 6 | 无创呼吸模式及NIV面罩 |  | 10套
|  | 7 | 原厂台车，含呼吸管路支臂 |  | 10套
|  | 8 | 有创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 10套
|  | 9 | 无创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 10套
|  | 10 | 气管插管气囊压力监测表 |  | 5套
|  | 11 | 配备呼吸机信息监测系统（主机+显示屏+呼吸机原厂监测控制软件） |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或使用/技术手册或制造商的承诺书）。