## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 数字化医用X射线摄影系统
采购编号： 预算总价： 1350000
预算单价： 1350000 采购数量： 1
所属医疗设备类别：¨第一类 √¨第二类 ¨ 第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是，否）
一、主要功能与目标
1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。悬吊臂机架结构，双平板探测器完成全身各部位、各体位、各角度X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。
二、★关键技术参数
1 | 具备智能剂量监测系统模块，或剂量乘积仪（DAP），用于X射线诊断过程中剂量的检测、记录和警示功能。 |  | / | 是
2 | 胸部AI质控项≥10项；至少包含：识别肺野显示不全、肩锁关节以上留存区域不足、摄影范围过宽、锁骨位置上下偏移、中线偏移、肩胛骨未打开、胸锁关节不对称、吸气不足，异物伪影、标识位置不规范等 |  | / | 是
3 | 工作站屏幕具有多个画面同屏显示功能，患者信息、曝光参数、图像预览等功能同时显示在同一界面。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 具备云端诊疗交流系统，可以直接通过互联网，将图像分享至PC端和移动端，并具有信息脱敏，群组讨论，远程教学等功能。 |  | 4 | 是
2 | 具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式，其中儿童检查模式至少预设区分为新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四种细分模式。 |  | 4 | 是
3 | 具备DR设备原厂AI胸部图像自动质控功能，在DR控制台图像拍摄界面中，软件具备实时根据拍摄图像进行自动检测和自动实现图像质量评估与评分 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | X线球管精确度及灵敏度
1.1 | 精确度：阳极热容量≥230kHU，管电压范围：40kv-150kV，管电压范围：40kv-150kV，焦点尺寸≤0.6/1.2 mm |  | 1 | 否
1.2 | 灵敏度：球管与双探测器均具有双向跟随功能，即平板与球管，任意移动一个组件，另一方实现自动跟随。且限束器能根据APR选择部位自动调整视野大小。 |  | 1 | 否
2 | 高压发生器稳定性
2.1 | 高压发生器与设备整机完全兼容 |  | 1 | 否
2.2 | 高频发生器逆变频率≥450kHz |  | 1 | 是
2.3 | 输出功率≥50kW，最大管电流≥630mA，最短曝光时间≤1ms，最小电流时间积≤0.1mAs |  | 1 | 否
3 | 平板探测器
3.1 | 平板材质：碘化铯非晶硅 |  | 1 | 否
3.2 | 平板结构：整板无拼接 |  | 1 | 否
3.3 | 平板防护：平板探测器均符合国家防尘防水标准：≥IP54 |  | 1 | 否
3.4 | 平板防护：平板防坠落性能，符合在正常工作状态下，平板探测器坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度≥1m |  | 1 | 是
3.5 | 有效采集区域≥43x43cm |  | 1 | 否
3.6 | 像素尺寸≤140μm，有效像素≥900万 |  | 1 | 否
3.7 | 平板探测器与设备整机完全兼容 |  | 1 | 否
3.8 | 最大空间分辨率≥3.6lp/mm。 |  | 1 | 是
3.9 | 为了方便操作片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑平板探测器的插入方向 |  | 1 | 是
4 | 悬吊式机架
4.1 | 球管升降行程≥1100mm ，立式平板探测器旋转≥100° |  | 1 | 否
4.2 | 支持五自由度运动悬吊式X射线球管支架（水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转）。 |  | 1 | 否
4.3 | 悬吊机架运动模式：电动+手动（双模式）（包含水平面X、Y轴方向，垂直方向，围绕水平轴旋转） |  | 1 | 否
4.4 | 具有立位、卧位拍摄时，球管和平板之间具有自动跟踪、自动对中功能。 |  | 1 | 否
4.5 | 摆位时使病人能够环抱探测器，立柱与探测器的连接部位位于探测器后方的中心 |  | 1 | 是
4.6 | 探测器的升降运动须同时具备电机驱动及电磁解锁手动控制 |  | 1 | 否
5 | X射线束光器
5.1 | 束光器采用LED光源 |  | 1 | 否
5.2 | 束光器能根据APR选择部位自动调整视野大小。 |  | 1 | 否
6 | X射线球管端近台操作系统
6.1 | 可显示曝光参数、患者信息、球管角度等信息 |  | 1 | 否
6.2 | 可调节曝光参数（KV，mA，mAs等），部位选择，AEC选择，患者检查体型设置，滤过显示等。 |  | 1 | 否
6.3 | 状态指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 |  | 1 | 否
7 | 图像采集工作站
7.1 | 中文操作界面，采集工作站显示屏≥23寸，分辨率≥1920x1080，内存≥4GB，CPU≥3.0GHz，硬盘≥500GB |  | 1 | 否
7.2 | 注册管理：具备本地注册、远程注册、急诊/体检注册等功能 |  | 1 | 否
7.3 | 图像处理：检查部位自动优化、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记。 |  | 1 | 否
7.4 | 检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄程序选择，手动拍片条件选择。 |  | 1 | 否
7.5 | 图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印。具备图像资料删除原因统计功能。 |  | 1 | 否
一般技术参数分值 |  |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 可以实现远程报告，实现图像接口传输至医疗诊疗系统形成PACS系统
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随着产品软件升级，包含每一次升级要求
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至该货物可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止；投标方负责提供货物的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。
6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）质保期内提供每年2次定期预防性维护，投标人需提供定期保养报告，提供设备性能检测，确保辐射输出符合国家标准（GBZ130-2020）。质量控制包括管电压校准、滤过板检查及散射辐射监测，误差需控制在±5%以内。 质保期内一切费用全免。 （2）质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用内含球管维保、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。 （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 周期维护保养计划内容与次数：保修期满后的维护保养每年不少于 2 次，内容包括定期校准和保养，更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。 保修期满后整机年保修价格：不高于成交价格8% 保修期满后每次维修的工时单价不高于3000元/小时 预防性维护保养单价：每年保修费用中包含每年不少于 2 次的现场保养等服务。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。 备品备件、零配件和耗材保证10年以上的供应期。 除投标文件中列明的仪器主要零配件及易损易耗件报价清单外，其余未报价的配件价格均在壹万元人民币以下。 零配件最长供货时间不超过1星期。 提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。