## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：血液滤过装置
采购编号： 0024-W00036223 预算总价:400万元
预算单价： 20万元/台 采购数量： 20 台
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床用于用于急慢性肾衰、尿毒症、重症胰腺炎、多脏器衰竭、各种毒物中毒等
二、主要技术参数
2.1 | 肝素泵至少可使用10mL、20mL、30 mL、50mL四种规格注射器，能够自动检测注射器型号，支持肝素曲线。 |  | 2 | 是
2.2 | 标配在线血压监测功能，可实时监测患者心率和血压。 |  | 3 | 是
2.3 | 具有在线Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。 |  | 3 | 是
2.4 | 跨膜压监测:范围至少覆盖-650mmHg～760mmHg，精度±10 mmHg。 |  | 3 | 是
2.5 | 血流量：范围至少覆盖30～650mL/min ，精度±10%。 |  | 3 | 是
2.6 | 置换液流量：范围至少覆盖30～650mL/min(HDF-online)。 |  | 3 | 是
2.7 | 超滤控制:超滤率：范围至少覆盖0～6000mL/h ，精度±30mL/h。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 血液滤过装置 | 适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 所有耗材通用开放。 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 采用≥15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 超滤曲线:可存储设定曲线，至少有10种固定曲线，至少有20种自定义曲线，满足个性化透析。 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 可预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，可适用各种品牌的透析粉或浓缩液。 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 | 1 | 否
3.1.7 |  | 方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 | 1 | 否
3.1.8 |  | 配备透析液配制反馈控制系统，使透析液离子浓度更准确。 | 1 | 否
3.1.9 |  | 醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警。 | 1 | 否
3.1.10 |  | 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥40分钟。 | 1 | 否
3.1.11 |  | 配备双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。 | 1 | 否
3.1.12 |  | 水电路分离设计，便于维修保养，减少临床使用隐患。 | 1 | 否
3.1.13 |  | 标配B干粉筒装置，避免 B 浓缩液的污染。 | 1 | 否
3.1.14 |  | 透析液流量：范围至少覆盖100mL/min～900mL/min，精度±5％。 | 1 | 否
3.1.15 |  | 动脉压监测:范围至少覆盖 -400mmHg～500mmHg，精度±10 mmHg。 | 1 | 否
3.1.16 |  | 静脉压监测: 范围至少覆盖-400mmHg～500mmHg，精度±10 mmHg。 | 1 | 否
3.1.17 |  | 透析液温度范围：至少覆盖33℃～40℃，精度±0.5℃。 | 1 | 否
3.1.18 |  | 透析液电导率:范围至少覆盖 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度±0.1 mS/cm。 | 1 | 否
3.1.19 |  | 肝素泵注入流量：范围至少覆盖0～10mL/h；消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种。 | 1 | 否
3.1.20 |  | 气泡检测器：可监测＞0.02mL 的气泡，可监测液面和累积气泡。 | 1 | 否
3.1.21 |  | 漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)。 | 1 | 否
3.1.22 |  | 具有中央供浓缩液功能，实现与浓缩液供给装置的自动连接。 | 0.5 | 否
3.1.23 |  | 液路系统的实时和定时泄露监测，保证脱水安全。 | 0.5 | 否
3.1.24 |  | 患者治疗参数、患者信息、设备运行状态可自动记录，并可实时读取历史信息。 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 用户手册
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单； 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作； 提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市奉贤区-肖南路757号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10天，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | þ不收取；口收取，为合同金额的5%。