## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：掺铥光纤激光治疗机
采购数量：1套
预算总价：180万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床用于泌尿外科良性前列腺增生等手术、治疗等。
二、主要技术参数
2.1 | 激光器工作方式：包含连续波 |  | 4 | 是
2.2 | 组织穿透深度范围：≤0.1mm |  | 4 | 是
2.3 | 组织凝固层：≤1mm |  | 4 | 是
2.4 | 激光终端输出功率可调，步进1W |  | 4 | 是
2.5 | 可设定最低输出功率≤3W |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 模式 | 激光分类：4类 | 1 | 否
3.2.1 | 功能 | 激光类型：光纤激光器，电光转换率高 | 1 | 否
3.2.2 |  | 激光波长：≤1940 nm | 1 | 否
3.3.1 | 其他功能要求 | 激光防电击类型：I类 | 1 | 否
3.3.2 |  | 激光防电击等级：BF型 | 1 | 否
3.3.3 |  | 最大输出功率范围：≤110W | 1 | 否
3.3.4 |  | 激光波长≤1940nm，单一激光工作波长 | 1 | 否
3.3.5 |  | 激光终端输出功率可调，3～110W | 1 | 是
3.3.6 |  | 界面操作：彩色电容屏触摸操作界面 | 1 | 否
3.3.7 |  | 激光输出功率不稳定度：≤±5% | 1 | 否
3.3.8 |  | 激光输出功率复现性：≤±5% | 1 | 是
3.3.9 |  | 指示光：绿色（波长532±20nm ）功率≤5mW | 1 | 否
3.3.10 |  | 开机预热时间：无需开机预热 | 1 | 否
3.3.11 |  | 激光输出接口：国际通用SMA905接口 | 1 | 否
3.3.12 |  | 双脚踏开关，方便手术中不同需求时切换 | 1 | 否
3.3.13 |  | 传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm） | 1 | 否
3.3.14 |  | 光纤为四层结构 | 1 | 否
3.3.15 |  | 耗电量≤2KVA ，使用常规电源，手术室无需特殊改造 | 1 | 否
3.3.16 |  | 电源要求：单相220V，50Hz，≤16A | 1 | 否
3.3.17 |  | 冷却系统：风冷+压缩机制冷 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 标准配置（主机、脚踏开关、光纤、光纤切割器、手持光纤端面检测仪、激光保护镜、激光操作手册、医用手术刨削器、尿道膀胱镜及配套手术器械、电切内窥镜及附件）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
第一类
第二类
第三类