## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：超声碎石清石系统
采购数量：1套
预算总价：130万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品用于配合经皮肾镜击碎人体泌尿系统结石并同时配合负压装置将结石碎屑清理出体外。是集气压弹道碎石机、超声波碎石机及带有清石系统的设备。
二、主要技术参数
2.1 | 主机为一体机，具有两种能量：超声和气压弹道，有四种以上碎石方式并可自由组合，同时可以配合钬激光碎石并清石。 |  | 4 | 是
2.2 | 一体化设计台车，配备手柄专用插槽，台车具备放置便携式B超位置，易于移动和使用。 |  | 4 | 是
2.3 | 具有吸引通道为一线式设计的负压吸引装置，且有效避免通道阻塞。 |  | 4 | 是
2.4 | 气压弹道探针振幅：0.6mm～2.0mm |  | 4 | 是
2.5 | 超声电功率：50W--100W |  | 4 | 是
2.6 | 配有≤1.5 mm超细中空探针，可通过微通道随时清石 |  | 3 | 是
2.7 | 需具备医用液晶显示器≥21英寸；彩色液晶触摸屏≥13英寸；独立调整角度功能；触摸屏具备菜单顺序调整、隐藏功能；控制面板具备升降、旋转功能；主机探头接口≥4个，全激活、大小一致、互通互用功能 |  | 3 | 是
2.8 | 需具备弹性成像功能，具备位移曲线显示，主机需内置一体化实时弹性定量分析软件，对弹性图像进行面积和弹性对比，并在该模式下可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性图像进行优化。腹腔镜超声探头支持弹性成像。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 29
三、一般技术参数
3.1 | 尖端最大振幅范围：80μm～2000μm |  | 1 | 是
3.2 | 随机配备火激光适配手柄，具备光钎及清石通道，实现碎石清石同步完成 |  | 1 | 是
3.3 | 驱动气压最大值≥ 0.2MPa |  | 1 | 否
3.4 | 工作制： 连续式 |  | 1 | 是
3.5 | 输出方式具有单脉冲和多脉冲，多脉冲输出1～12 HZ十二档可调 |  | 1 | 是
3.6 | 碎石手柄与吸引系统采用插接式快速安装方式，各操作部件可快速装配 |  | 1 | 是
3.7 | 超声静态电功率：50W--100W |  | 1 | 否
3.8 | 具有旋钮和触摸屏的控制系统，可精确、快速设置治疗参数，并可对治疗时间进行统计。 |  | 1 | 是
3.9 | 超声碎石机超声波频率： 25±1KHz |  | 1 | 是
3.10 | 可对治疗后的结石碎屑进行自动收集，以备研究之用。 |  | 1 | 是
3.11 | 需具备数字波束形成器功能、多倍信号并行处理功能、数字化全程动态聚焦功能、数字化可变孔径及动态变迹功能，A/D≥14 bit |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 11
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 厂家标准配置
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 厂家标准配置
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，3日内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后终身免费维保。装机时随机赠送2根探针。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
第一类
第二类
第三类