## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：膀胱镜
采购数量：10套，单价：10万元/套
预算总价：100万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床用于尿道膀胱镜手术、治疗等。
二、主要技术参数
2.1 | 镜体镜体外径为≥Ø4mm（1mm=3Fr），镜体长度≥300mm |  | 2 | 是
2.2 | 视场角达到≥60° |  | 2 | 是
2.3 | 镜鞘插入工作长度：≥220mm |  | 2 | 是
2.4 | 角分辨力≥2.40C/（°） |  | 2 | 是
2.5 | 可配多规格插入鞘套：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr |  | 2 | 是
2.6 | 手术模式：具有≥13种内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室； |  | 4 | 是
2.7 | 4K内窥镜摄像系统应具有一键血管增强功能； |  | 4 | 是
2.8 | 4K内窥镜摄像系统应具有电子去雾功能，并可调节去雾程度； |  | 4 | 是
2.9 | 摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像），操作方便简洁； |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 26
三、一般技术参数
3.1 | 配多规格视向角内窥镜：0°、30°、70°， |  | 1 | 是
3.2 | 有效景深范围：5mm-100mm |  | 1 | 是
3.3 | 光学工作距≥10mm |  | 1 | 是
3.4 | 操作器，双通道≥Ø3.5mm，工作长度≥235mm |  | 1 | 是
3.5 | 连接桥，单通道≥Ø3.5mm |  | 1 | 是
3.6 | 手术器械可配≥7Fr×390mm的软性活检钳、软性异物钳、软性锯齿钳、软性剪刀 |  | 1 | 是
3.7 | 数字输出：需具备超高清录像功能；可通过U盘对手术进行实时录像，实时拍照，录制的视频≥2160P |  | 1 | 是
3.8 | 4K超高清摄像头图像传感器：IMX715，可提供超高清画质、加强超强的色彩还原 |  | 1 | 是
3.9 | 摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像） |  | 1 | 是
3.10 | 需预留网络接口，可升级联网进行实时手术直播 |  | 1 | 是
3.11 | 光通亮：≥720Lm |  | 1 | 是
3.12 | 亮度可一键切换20%、40%、60%、80%、100%亮度输出; 亮度精度可达到≤1% |  | 1 | 是
3.13 | 分辨率可4096*2160/3840*2160/1920*1080逐行扫描 |  | 1 | 是
3.14 | 摄像头需满足≥IPX8的防水级别 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 14
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 厂家标准配置
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 厂家标准配置
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，3日内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
第一类
第二类
第三类