## Sheet1
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
采购数量：1套
预算总价：1350000.00元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备，对上下颌骨、牙齿、上颌窦、以及颞下颌关节等区域呈现更清晰的三维影像，为临床检查和治疗提供影像辅助保障
二、主要技术参数
2.1 | 影像探测器：CBCT最小体素尺寸≤80um |  | 4 | 是
2.2 | CBCT二维和三维探测器： CMOS（碘化铯）动态平板探测器 |  | 4 | 是
2.3 | X射线球管：最大管电压≥95kV |  | 3 | 是
2.4 | X射线球管：具备两个X射线球管，两个球管型号、参数完全一样，可互相替换 |  | 5 | 是
2.5 | 拍摄&影像处理技术：具有低剂量扫描技术：最低剂量≤35 DAP（mGy cm²） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 口腔CT技术参数要求：
3.1.1 | 影像探测器: 最大一次性CBCT非拼接成像视野（直径*高度）：≥14cm*9cm |  | 1 | 否
3.1.2 | X射线球管要求:最大电流大小≥14mA,焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm |  | 1 | 否
3.1.3 | 头颅/全景影像:2D影像探测器是CMOS（碘化铯）动态平板探测器 |  | 1 | 否
3.1.4 | 曲面体层最短扫描时间：≤2s，最大扫描时间：≤9s，头颅图像水平区域：160-260mm可调节，最短扫描时间≤6.5s |  | 1 | 否
3.1.5 | 独立头颅侧位球管，专用于侧位片的拍摄 |  | 1 | 否
3.1.6 | 机架：线控曝光开关 |  | 1 | 否
3.1.7 | 机架具有可翻转式平面镜，操作人员和患者能够同时清晰的多角度观察激光线定位 |  | 1 | 否
3.1.8 | 拍摄&影像处理具有去金属伪影和CBCT定位扫描预览技术 |  | 1 | 否
3.1.9 | 具有CBCT定位扫描预览技术，影像预览技术适用于全景、头影测量和3D成像，可快速预览捕获的图像 |  | 1 | 否
3.1.10 | 定位装置具备常规颌托支架、下颌托、无牙颌支架、TMJ定位支架。头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能 |  | 1 | 否
3.1.11 | 可水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位 |  | 1 | 否
3.1.12 | 影像处理软件具有标准三维影像处理功能，具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像等 |  | 1 | 否
3.1.13 | 影像处理软件可以模拟种植体植入和排布，含≥80种植体可选择。可满足牙体、牙周、颌面外科等多科室应用 |  | 1 | 否
3.1.14 | 定位装置：360°环抱头夹装置，头托含有可拆卸系带，固定患者头部，防止运动伪影产生 |  | 1 | 否
3.1.15 | 软件符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，可以和DICOM打印机相连 |  | 0.5 | 否
3.2 | 口腔综合治疗台参数要求：
3.2.1 | 病人椅子采用超静音直流电机驱动牙椅升降、俯仰；分体式结构，侧箱与病人椅分别固定在地面或安装铁板上，保证牙椅升降稳定；座椅升降高低范围：最低：≤370mm，最高：≥800mm |  | 1 | 否
3.2.2 | 脚踏开关采用多功能脚踏，器械转速控制和椅位的电动升降仰俯控制均通过同一个脚踏完成；脚踏有恒定模式，左右拨动踏板调节器械转速，踏下踏板选定转速后，器械速度不会由于踩踏的轻重而发生变化 |  | 0.5 | 否
3.2.3 | 治疗单元：有5个器械位搁架，上挂或下挂式可选;器械控制采用数字化磁感自动识别，所有器械可以任意更换位置快速拿放识别。配置金属大托盘，可在医生器械单元左侧或右侧自由加装，金属托盘旋转角度均大于90度，有效增加置物空间，方便医生灵活使用 |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 手机管线：预制3根光纤高速手机管线及快接头，管路有具有防回吸功能有效控制交叉感染，并配置2把同品牌原厂快接高速气涡轮手机，水量可通过快接头调节 |  | 0.5 | 否
3.2.5 | 助手单元采用陶瓷痰盂，表面光洁，可拆卸，便于清洗；可旋转，旋转角度＞90°便于病人使用；水流均匀无喷溅。助手器械搁架：不少于4个器械位 |  | 0.5 | 否
3.2.6 | 安全保护系统：具有安全传感器，遇障碍座椅停止运动；设定有6个安全控制感应器（病人椅座垫、靠背、底座、助手位、漱口盆、脚控），在遇到阻力时，牙椅会被锁定。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 手持牙片机技术参数要求：
3.3.1 | 漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(70KV ,2mA，1S，加载间隔1S/15S) |  | 0.5 | 否
3.4 | 牙片宝技术参数要求 |  |  | 否
3.4.1 | 扫描方式：前端自动磁吸入式,悬浮扫描，扫描全程不接触影像板，还原影像真实度。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 口腔数字印模仪参数要求
3.5.1 | 扫描精度：≤9微米，扫描仪无需定期校准。配有扫描仪腕带，防止扫描过程中扫描仪掉落，扫描支架可以用作桌面支架或壁装式支架。 |  | 0.5 | 否
3.5.2 | 文件输出格式 STL、PLY、dcm以及CSZX格式，支持智能比色，每颗牙可显示三种比色信息，并自动生成比色报告 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
4.1 | 产品配置要求 | 1.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备含工作站 1套 2.手持式牙片机及牙片宝（含影像板0/1/2/3号各5块） 1套 3.口腔数字印模仪（含一台笔记本电脑、10个口扫头，带电源的推车） 1套 4.口腔综合治疗台 1台 5.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备操作室柜子 1组
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
4.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间：2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
5.2 | 服务内容与计划 | 卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求
5.3 | 维保内容与价格 | 口腔CT整机免费保修不少于60个月。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由供应商承担。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1）保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类