## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 腹腔内窥镜手术系统（手术机器人）
采购编号：0025-W00008794 预算总价： 13000000
预算单价：13000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 该产品用于泌尿外科手术、普通外科腔镜手术、妇产科腔镜外科手术、胸外科腔镜手术、腔镜辅助心脏切开手术、在心脏血管重建中可结合纵膈切开术进行冠状动脉吻合术。荧光成像功能预期提供实时内窥镜可见光和近红外荧光影像，帮助医师利用内窥镜可见光进行微创手术，通过近红外荧光成像评估血管、血流和相关组织灌注情况。本产品适用于儿童和成人,预期由经过培训的医师依照使用说明所规定的具体操作程序在手术室环境中使用。仅限于与已获批配合使用的内窥镜手术器械和附件配合使用。
二、重要技术参数
2.1 | 获批适应症：泌尿外科、普通外科,、妇产科、胸外科、心外科、小儿外科（需提供药监局注册证） |  |  | 3分 | 是
2.2 | 医生可自助操控调节能量的能量平台：内嵌式高频电外科系统，支持主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置和调节高频电刀的能量，并且支持同时连接两把同种能量的器械。 |  |  | 3分 | 是
2.3 | 内窥镜与器械直径一致。术中无需更换与腹壁连接的套管，内窥镜可在不同机械臂间快速切换，帮助术者根据手术进展灵活调整视角。 |  |  | 3分 | 是
2.4 | 机械臂功能:患者手术平台每条机械臂调整臂和持械臂关节总数≥12 个；每条机械臂上调整臂关节数量≥5 个，第 5 个关节具备患者安全距离调节按钮，术中可方便调节。 |  |  | 3分 | 是
2.5 | 内窥镜整合荧光显影技术，可在术中通过手动控制器（指压开关）快速切换荧光显影模式，至少具备标准荧光模式和高敏荧光模式两种荧光模式。可以帮助医生判断鉴别动脉、静脉、胆道等组织，以便进行复杂解剖区的鉴别和消化道切缘血供的判断。 |  |  | 3分 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 15分
三、一般技术参数
3.1 | 手部传递到器械动作幅度缩放比例，要求能实现快速等比例缩放运动比例：≤1.5:1 |  |  | 2分 | 是
3.2 | 具备控制设置功能：可在医生控制台的触摸面板中手动分配左右主控制器控制任一制定的机械臂 |  |  | 2分 | 是
3.3 | 内窥镜直径 ≤8mm |  |  | 2分 | 是
3.4 | 患者手术车的触控面板可设置向导解剖位置 ≥6种 |  |  | 2分 | 是
3.5 | 一键自动180°翻转内窥镜≥2种，不移除患者体内的情况下，可在医生控制台和影像平台进行操作 |  |  | 2分 | 是
3.6 | 画中画模式可以支持≥2路外接信号，支持≥3种辅助影像信息输入（例如超声，心电图，CT影像等），且与手术画面同屏显示 |  |  | 1分 | 是
3.7 | 可搭载术中超声 |  |  | 1分 | 是
3.8 | 3D画中画模式 |  |  | 1分 | 是
3.9 | 主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置和调节高频电刀的能量 |  |  | 1分 | 是
3.10 | 主刀医生可以通过医生控制台的触摸控制面板设置应用预设 |  |  | 1分 | 是
3.11 | 主刀医生可以通过医生控制台的触控面板分别设置带有能量器械臂的能量值 |  |  | 1分 | 是
3.12 | 主刀医生可以通过医生控制台的触控面板分别设置带有能量器械臂的功率限制 |  |  | 1分 | 是
3.13 | 机械臂LED指示灯 提供，每条器械臂≥4个 |  |  | 1分 | 是
3.14 | 患者手术车的触控面板可设置向导解剖位置 ≥6种 |  |  | 1分 | 是
3.15 | 患者手术车的触控面板可设置向导路径选择，≥3种基本位置，13种手术路径 |  |  | 1分 | 是
3.16 | 视频处理器，提供多元化的影像处理平台，包含触摸式控制显示屏，具备系统参数调节、远程指导标记、能量平台参数预设等功能 |  |  | 1分 | 是
3.17 | 远程注释功能可在图像处理平台触摸屏手绘有色线条，医生可同步在医生控制台内影像同步显示 |  |  | 1分 | 是
3.18 | 远程注释及删除方式≥2种，医生控制台或图像车触摸屏 |  |  | 1分 | 是
3.19 | 设置选项卡，触摸可查看剩余使用次数、应用能量预设、拍照、左右眼图像、内窥镜角度、荧光模式，数字变焦倍数等 |  |  | 1分 | 是
3.20 | 系统启动，按任何单个组件电源按钮即可一键启动/关闭医生控制台，患者手术平台即影像处理平台 |  |  | 1分 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 25分
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 主机系统：医生控制台、患者手术平台、影响处理平台、医生座椅
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供以下操作技术资料各一套，其费用包含在投标总价内：（1）产品验收标准；（2）用户手册（中文版）；（3）备品及易损件清单；（4）提供完整的操作使用手册：安装时院方验收；（5）货物制造厂检验报告、合格证书、装箱单和报关单等。
3 | 安装 | R需要 £不需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，要求7天内负责调试至合格。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，2小时内报修响应，12小时内到达现场,其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 质保内容与价格 | 质保期内要求 | 1、提供整机免费保修≥12个月，保修期自设备安装完毕，双方签署验收报告后开始计算。 2、验收合格后质保期内或者购买保修合同期内的每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日） 3、质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。 4、质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次FPM、3次MPM。 6、其他优惠内容自报。
|  | 质保期外要求 | 保修期满后提供整机年保修价格，且须在制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容(在投标文件中注明，由制造商出具的售后服务承诺书所在的页码)
4 | 备品备件供货与价格 | 供应商应保证迅速快捷地提供设备的零配件，要求在中华人民共和国境内设有零配件保税库。明确零配件保税库详细地址，且保障所售设备的零配件供应不少于10年。