## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：彩色多普勒超声系统
采购数量：1
预算总价：250万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统， 主要用于腹部、心脏、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
二、主要技术参数
2.1 | 显示器要求：≥27 英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440、可上下移动、左右旋转、前后移动。前后移动距离≥45cm； 液晶触摸屏要求：≥15 英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50 度） |  | 4 | 是
2.2 | 支持凸阵探头和线阵探头在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出≤100um以下直径的微小血管,支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式 |  | 4 | 是
2.3 | 支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5 帧/秒 |  | 3 | 是
2.4 | 支持腹部粘度系数和频散系数测量，支持浅表粘度系数和频散系数测量 |  | 3 | 是
2.5 | 配备探头类型：至少能配备单晶体凸阵探头、超高频线阵探头、线阵探头 、单晶体线阵探头 |  | 3 | 是
2.6 | 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜(提供厂家技术资料证明） | 1 | 否
3.1.2 |  | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 | 1 | 否
3.1.3 |  | 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置(提供厂家技术资料证明） | 1 | 是
3.1.4 |  | 支持实时粘弹性成像 、剪切波弹性成像 、及二维成像上下左右多种模式混合显示 | 1 | 否
3.1.5 |  | 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图 | 1 | 否
3.1.7 |  | 具有斑点噪声抑制技术：支持所有探头， 多级可调，支持3D/4D 、CFM/PDI、 宽景成像、造影成像等技术 | 1 | 否
3.1.9 |  | 支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析（提供厂家技术资料证明） | 1 | 是
3.1.10 |  | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 具备 B 模式局部 ROI 区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率， 支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示 | 1 | 否
3.2.2 |  | 具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI | 1 | 否
3.2.3 |  | 操作面板具有 6 向独立的电动调节功能（即电动上下升降 、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 | 1 | 否
3.3.2 |  | 支持网络存储功能，基于TCP/IP协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。 | 1 | 否
3.3.3 |  | 支持后台存储、导出、备份图像数据资料同时、可进行实时检查，不影响检查操作 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 配置内置电池，不插电状态下，支持60 分钟超声检查，支持电控助力，可轻松推行超声设备 | 2 | 否
3.5.1 | 其他 | 单晶体线阵探头频率：至少包含3.0-11.0MHz | 1 | 否
3.5.2 |  | 单晶体凸阵探头频率：至少包含1.2-6.0 MHz | 1 | 否
3.5.3 |  | 线阵探头频率：至少包含4.0-18.0 MHz | 1 | 否
3.5.4 |  | 超高频线阵探头频率：至少包含9.0-33.0 MHz | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、主机1台 2、单晶凸阵探头1把 3、高频线阵探头1把 4、单晶线阵探头1把 5、超高频线阵探头1把 6、多院区远程超声平台软件（总院和奉贤院区）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
设备需安装至医院指定地点
4.4 | 调试 | 供应商负责免费安装，并由专业临床应用工程师对设备进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身技术支持
4.6 | 培训 | 供应商需提供现场培训和其他形式的培训
4.7 | 验收方案 | 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 响应时间2小时内，24小时内到场。
5.2 | 服务内容与计划 | 保修期内，每年提供至少2次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 保修≥5年，出保后年度保修价格不超过售价的10%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单
第一类
第二类
第三类