## 多用途血液净化系统
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 多用途血液净化系统
设备名称：多用途血液净化系统
预算总价：1,500,000.00 预算单价：500000 采购数量：3
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 连续性血液净化系统，全自动化设计，在体外血液净化治疗过程中提供动力及安全监测，与兼容的一次性使用耗材联合使用，临床适用于患者的连续性肾脏替代治疗、血浆置换治疗、血液灌流治疗，其中，血液加温仪单元用于加温血液回路部分，用于各种连续肾替代治疗和液体管理治疗模式
二、主要技术参数
2.1 | 预置 5个独立高精度电子秤 ，均配备LED彩灯。保证每种CRRT溶液都有独立的称重系统，更准确，更方便监管；不造成液袋间的相互干扰，减少误报警发生；移动的支撑杆使更换液袋的操作更方便，更人性化；每个支撑杆上的三个挂钩位置均匀分布，使液袋受力均匀，更稳定，每个电子秤最大承重11公斤。（5个独立电子秤总承重最大55公斤） |  | 4 | 是
2.2 | 软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能，CRRT达成剂量为处方剂量99.8%以上 |  | 4 | 是
2.3 | 自动废液系统，减少临床60%换袋工作量，每日治疗时间增加30分钟。 |  | 4 | 是
2.4 | 存储器可记录10年的正常使用数据（每年1200小时） |  | 4 | 是
2.5 | 该设备需配有6个独立的治疗泵以满足以下功能： • 血泵; • 透析液泵; • 废液泵*2; • 置换液 • 血泵前泵： |  | 2 | 是
2.6 | 具备儿童和成人治疗模式及耗材 |  | 2 | 是
2.7 | 4个夹管阀 ，2个用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式。2个自动废液系统夹管阀用于切换两个废液泵，无间断泵出废液。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 治疗模式 | 一体化全自动整合设计，具有以下治疗式 (SCUF)缓慢持续超滤 (CVVH)连续静静脉血液滤过 (CVVHD)连续静静脉血液透析 (CVVHDF)连续静静脉血液透析滤过 (TPE)血浆置换 (HP)血液灌流 | 2 | 是
3.2 | 用户界面 | 15英寸彩色液晶触摸屏 ，配合内置智能软件更方便使用。配合一站显示关键治疗数据（处方，流量，压力，抗凝等）中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引 | 2 | 是
3.3 | 预冲自检 | 预充完成后和治疗中每2小时一次启动自动自检功能，以保障病人安全。快速自动预充程序，仅需 5 分钟。上机自动视觉检测配套部件安装是否到位 | 1 | 是
3.4 | 治疗界面 | 治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间，方便记录同时保证病人安全。主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如，滤器压力降和TMP（跨膜压）。 | 1 | 是
3.5 | 抗凝系统 | 设备配置可供连续或者间断输入抗凝剂使用的补液泵. 连续输入设定精度 : 0.1毫升/小时， ± 0.6 毫升/小时 间断输入设定精度: 0.1 毫升 ± 0.5 毫升 肝素泵注射器使用型号20毫升到 50毫升可选. 在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝治疗时，肝素泵可作为钙泵直接进行自动化补钙； | 1 | 是
3.6 | 剂量达成 | 内置剂量计算器 • 帮助操作者制定治疗处方 • 内置剂量计算器可实时结算，帮助了解治疗有效性 | 1 | 是
3.7 | 报警 | (声音提示和灯光提示) 和安全保护系统: • 更换液袋提示; • 滤器凝血预警; • 静脉压检测; • 超声空气探测器; • 漏血探测器; • 条形码阅读器 - 自动识别配套型号、追踪配套使用情况. - 自动设定治疗设定范围. | 1 | 是
3.8 | 静脉壶 | 静脉壶液位传感器，自动维持液面高度 | 1 | 是
3.9 | 流速 | 血泵流速范围在 10-450ml/min, 增量1ml/min 置换液流速范围在 0 -8000ml/h, 增量10ml/h 透析液流速范围在0 -8000ml/h, 增量10ml/h. 血泵前泵PBP 0，10-4000ml/h, 增量2ml/h 脱水量 0，10-2000ml/h, 增量5ml/h * 置换液 + 透析液 + 血泵前补液 +滤出液 ≤ 10,000 毫升/ 小时. | 1 | 是
3.10 | 压力监测范围: | 输入压: (-) 250 mmHg 到 (+) 450mmHg 精准度 ±15mmHg 回输压 : (-) 50 mmHg 到 (+) 350mmHg, 精准度 ±15mmHg 滤器压 : (-) 50mmHg 到 (+) 450 mmHg, 精准度 ±15mmHg 废液压 : (-) 350 mmHg 到 (+) 400 mmHg, 精准度 ±15mmHg | 1 | 是
3.11 | 后备电源 | 电池充满电可维持治疗30分钟以上； 断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转； | 1 | 是
3.12 | 加温仪 | 血液加温仪与血液净化系统联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。 • 精确控制回血温度35-38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率。 • 设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。 • 血液加温仪直接加热血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断。可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题。 | 1 | 是
3.13 | 信息端口 | • 32 GB 容量的SDHC 卡用于数据存储 • 3个RS232 接口，可实现远程故障处理及网络数据传输; • 宽带接口保障对网络的需要* ; • 可在它的存储器中记录10 年的正常使用数据（每年1200 小时） | 1 | 是
3.14 | 漏液监测 | 3.13 底座：附带漏液监测器，严密监测液体平衡，保证治疗的安全性；监测精度50ml； | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 单套 主机*1 血液加温仪*1 加温器支架*1 电源线*1 秤调教套件*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥60个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。

## 电生理及血流动力学系统
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 电生理及血流动力学系统
设备名称：电生理及血流动力学系统
预算总价：1500000 预算单价：1500000 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于开展电生理检查，记录心内电图，标测心电图以诊断心律失常，对窦房结，房室结进行功能评价，预激综合征旁路定位。以及用于心内科电生理研究，以及相关的学术、临床研究
二、主要技术参数
2.1 | 体表通道：12导联心电通道 |  | 4 | 是
2.2 | 心内通道：心内通道120，单极采集，术中、术后单极、双极信号可全通道随时切换 |  | 4 | 是
2.3 | A/D转换率≥32 Bit |  | 4 | 是
2.4 | 电生理记录系统、刺激仪为同一品牌，确保同类设备之间的数据共享和产品兼容性，利于临床工作开展 |  | 4 | 是
2.5 | 具备消融仪参数显示功能：显示时间，功率，温度，阻抗等，也可显示变化曲线，可接入冷冻消融设备，冷冻消融手术过程中电压电流同步显示 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 压力通道：4个独立压力输入通道 |  | 1 | 否
3.2 | 刺激通道：4个刺激输入通道 |  | 1 | 否
3.3 | 模拟输入：4个高水平模拟信号输入通道 |  | 1 | 否
3.4 | 采样率：恒定2KHz |  | 1 | 否
3.5 | 主机与放大器通讯采用光纤通讯连接，保证信号畅通 |  | 1 | 否
3.6 | 导管接口：导管接口设置软件与导管连接盒为一对一同步设计 |  | 1 | 否
3.7 | 心电信号数据全程存储，分屏显示（实时屏+回顾屏） |  | 1 | 否
3.8 | 心电信号分页显示，可随时更改各通道颜色、增益、位置等参数 |  | 1 | 否
3.9 | 监测功能：双心率值显示（心房率及心室率） |  | 1 | 否
3.1 | 触发扫描： 单心跳心电实时分析，对关键位置的心腔信号进行标测 |  | 1 | 否
3.11 | 事件索引窗口：事件索引窗口：时间，刺激部位，刺激类型，刺激间期，事件标注等，方便查找 |  | 1 | 否
3.12 | 回顾屏可实时记录药物灌注 |  | 1 | 否
3.13 | 任何时间均可打印出任意一点的12导心电图 |  | 1 | 否
3.14 | 支持主流消融仪，射频参数显示窗口：显示时间，功率，温度，阻抗等，可显示数值或变化曲线 |  | 1 | 否
3.15 | 具有FFT频谱分析模块：先进的房颤等复杂心律失常分析软件，可对心腔内电位进行FFT（快速傅立叶转换）量化分析 |  | 0.5 | 否
3.16 | 能够内置程控刺激仪，且能在多道仪的键盘上控制刺激的发放 |  | 0.5 | 否
3.17 | 影像：可获取所有数字化影像静态和动态图像，可通过射频消融自动触发影像采集 |  | 0.5 | 否
3.18 | 独立的刺激通道≥4通道 |  | 0.5 | 否
3.19 | 最高刺激频率≥50Hz |  | 0.5 | 否
3.2 | 脉冲振幅：范围：0.1 – 20 mA； 增量：0.1 mA |  | 0.5 | 否
3.21 | 脉冲持续时间：范围：0.1 – 10.0 msec；增量：0.1 msec |  | 0.5 | 否
3.22 | 预先编程的刺激方案≥9个：1．阈值；2. 窦房结恢复时间；3. 超速起搏；4.递减起搏；5. 不应期检查；6. 诱发心律失常；7. 起搏；8. Wenckebach。 9.Burst |  | 0.5 | 否
3.23 | 可编程的使用≥6人 |  | 0.5 | 否
3.24 | 额外刺激数≥6，S2 – S7 |  | 0.5 | 否
3.25 | 可以直接使用交流电源，从而降低在治疗过程中电池失效的风险 |  | 0.5 | 否
3.26 | 刺激仪能内置在同品牌多道生理仪中，由电生理记录系统的键盘进行控制发放刺激 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1. 高级电生理信号处理主机 1台 2. 23寸高分辨率液晶屏显示器 3台 3. 120导前置信号采集放大器 1套 4. 电生理刺激仪 1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间48小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期36个月，质保期内提供每年4次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。