## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：4K超高清神经内镜系统
采购数量：1套
预算总价：1800000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 4K超高清神经内镜系统在神经外科手术中，具有血管增强、暗处修正、曝光修正等功能，可为术者提供更加清晰的手术视野，提高手术的精细程度。并以更微创、恢复快、更佳的观察角度来治疗脑积水、颅内肿瘤等常见疾病。
二、主要技术参数
2.1 | 主机输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描。 |  | 3 | 是
2.2 | 主机集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。 |  | 3 | 是
2.3 | 主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块。 |  | 2 | 是
2.4 | 摄像头采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160，逐行扫描。 |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 摄像主机 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 | 1 | 否
3.1.2 |  | 可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 | 1 | 否
3.1.3 |  | 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 | 1 | 否
3.1.4 |  | 术野画面至少5级亮度可调。 | 1 | 否
3.1.5 |  | 术野画面至少5级放大功能。 | 1 | 否
3.1.6 |  | 至少4个USB接口，可连接储存设备U盘等。 | 1 | 否
3.1.7 |  | 主机电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 | 1 | 否
3.1.8 |  | 通过后期增加模块可升级到3D鼻窦镜等最新技术。 | 1 | 否
3.1.9 |  | ≥5种影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益。 | 1 | 否
3.1.10 |  | ≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度 | 1 | 否
3.1.11 |  | 主机可兼容同品牌电子镜及光学摄像头，实现4K荧光、4K白光、4K3D荧光功能 | 1 | 否
3.1.12 |  | 输出端口：DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个 | 1 | 否
3.2.1 | 摄像头 | 摄像头重量≤210g，握持轻便。 | 1 | 否
3.2.2 |  | 摄像头3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 | 1 | 否
3.2.3 |  | 摄像头具备术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放能。 | 1.5 | 是
3.2.4 |  | 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 | 1.5 | 是
3.3.1 | 光源 | 色温：6000K | 1 | 否
3.3.2 |  | LED灯泡，寿命≥30000小时 | 1 | 否
3.3.3 |  | 具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。 | 1.5 | 是
3.3.4 |  | 触摸面板设计，方便显示与控制 | 1 | 否
3.3.5 |  | 安全等级：CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术 | 1.5 | 是
3.4 | 导光束 | 直径≤3.5mm 长度≥200mm。可高温高压消毒。 | 1 | 否
3.5.1 | 医用监视器 | ≥32英寸，宽高比16：9 | 1 | 否
3.5.2 |  | 分辨率不低于3840 x 2160 | 1 | 否
3.5.3 |  | 色域：BT. 2020/ BT. 709 | 1 | 否
3.5.4 |  | 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等 | 1 | 否
3.6.1 | 内镜 | 0°神经内镜：直径≤4 mm，有效工作长度≥18cm，可高温高压消毒，集成光纤传输 | 1 | 否
3.6.2 |  | 30°神经内镜：直径≤4 mm，有效工作长度≥18cm，可高温高压消毒，集成光纤传输 | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 至少提供中文操作手册一套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给与3年内免费升级和安装
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
对产品的现场搬运方案、供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装由中标单位提供
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修。
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期1年；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保年限≥3年；提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥5年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
第一类
第二类
第三类