## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： X射线计算机体层摄影设备
采购编号：0025-W00008793 预算总价： 8000000
预算单价：8000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：要求64排以上CT，用于全身扫描，适用于病人影像检查，及CT增强扫描等
二、关键技术参数（标记★，影响设备目标的实现，不满足即为废标）
1 | ★探测器物理排数≥64排 |  |  | / | 是
2 | ★球管热容量≥7MHU |  |  | / | 是
3 | ★最小焦点尺寸≤1.0mm×0.5mm |  |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6mm |  |  | 4分 | 是
2 | 探测器每排物理单元数≥920 |  |  | 3分 | 是
3 | 机架孔径≥78cm |  |  | 3 分 | 是
四、一般技术参数
1 | 探测器总单元数≥70000个 |  |  | 3分 | 是
2 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.3s/圈 |  |  | 1分 | 否
3 | 最长连续曝光时间≥100s |  |  | 1分 | 否
4 | 螺旋扫描最大螺距≥2 |  |  | 1分 | 否
5 | 最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm |  |  | 2分 | 是
6 | 高压发生器最大功率≥80kW |  |  | 1分 | 否
7 | 最低管电压≤70kV |  |  | 3分 | 是
8 | 最高管电压≥140kV |  |  | 1分 | 否
9 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  |  | 3分 | 是
10 | 数据采样率≥4800view/圈 |  |  | 1分 | 否
11 | 单圈扫描最大层数≥128层 |  |  | 1分 | 否
12 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  |  | 3分 | 是
13 | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  |  | 3分 | 是
14 | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器、或同档次探测器 |  |  | 1分 | 否
15 | 具备主机控制台，显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200 |  |  | 1分 | 否
16 | 球管阳极散热率≥1600kHU/min |  |  | 2分 | 否
17 | 最薄层厚≤0.6mm |  |  | 2分 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 1、 X射线计算机体层摄影设备 2、 高压注射器 3、 联网智能终端
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、 所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书中体现本条款。 2、 包括但不限于以下招标随机资料要求 （1）设备授权接入访问，包括： （1.1）设备所有日志文件访问权限，包含关键部件以及核心系统的日志文件访问权限。 （1.2）日志文件访问端口说明以及相应的用户名和密码。 （1.3）日志文件存储路径以及读取配置方式。 （1.4）日志文件说明。 （1.5）日志文件内容定义并附电子版样本（U盘）。 （2）相关日志内容数据定义要求，包括： （2.1）设备的开关机时间。 （2.2）每次扫描的起止时间。 （2.3）病人检查量。 （2.4）增强扫描信息,如本身无此功能，提供实现方法。 （2.5）检查部位信息。 （2.6）关键部件的参数（电流、电压、温度、湿度、压力等）。 （2.7）设备扫描参数和协议。 （2.8）预防性维护记录信息。 （2.9）球管用量（曝光次数）。 （2.10）病人扫描剂量信息，如果只能提供管电压管电流信息，需要提供相应病人剂量计算公式。 （2.11）特殊功能使用记录（主要为投标人标记为选配功能的相关软件或功能）。 （2.12）主要故障代码表，需要包含所有导致设备故障停机的相关故障代码。 3、 其他优惠内容自报
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。卖方应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1、设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 2、其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 1、保修期自设备安装完毕，双方签署验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%。 2、免费提供设备远程维修支持
3 | 维保内容与价格 | 质保期内要求 | 提供整机免费保修≥60个月（含球管、高压发生器、探测器及第三方产品等）；且须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书。
|  | 质保期外要求 | 1、保修期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告） ：＜5%投标总价（主机除球管外全保）；＜10%投标总价（主机全保）；且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书中承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由买卖双方进行协商。 2、提供球管等详细零配件价格清单及优惠折扣价格（其中球管优惠价格＜8%投标总价）。 3、其他优惠内容自报。

## Sheet2
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 包括但不限于以下招标随机资料要求 （1）设备授权接入访问，包括： （1.1）设备所有日志文件访问权限，包含关键部件以及核心系统的日志文件访问权限。 （1.2）日志文件访问端口说明以及相应的用户名和密码。 （1.3）日志文件存储路径以及读取配置方式。 （1.4）日志文件说明。 （1.5）日志文件内容定义并附电子版样本（U盘）。 （2）相关日志内容数据定义要求，包括： （2.1）设备的开关机时间。 （2.2）每次扫描的起止时间。 （2.3）病人检查量。 （2.4）增强扫描信息,如本身无此功能，提供实现方法。 （2.5）检查部位信息。 （2.6）关键部件的参数（电流、电压、温度、湿度、压力等）。 （2.7）设备扫描参数和协议。 （2.8）预防性维护记录信息。 （2.9）球管用量（曝光次数）。 （2.10）病人扫描剂量信息，如果只能提供管电压管电流信息，需要提供相应病人剂量计算公式。 （2.11）特殊功能使用记录（主要为投标人标记为选配功能的相关软件或功能）。 （2.12）主要故障代码表，需要包含所有导致设备故障停机的相关故障代码。 （3）如果有替代方案提供并满足序号（2）相关数据采集要求，可视为整体满足序号（1）及序号（2）项下相关要求。 （4）提供投标机型实际接入案例证明材料，包括医院名称、设备型号、使用科室、联系人及联系方式等。 （5）承诺按照招标人要求的格式与招标人指定的服务商进行对接，为招标人提供上述实时工作日志，并保证日志采集的及时性和准确性。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书中体现本条款
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。卖方应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1、设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 1、保修期自设备安装完毕，双方签署验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 2、提供整机免费保修≥1年（含球管、高压发生器、探测器及第三方产品等）；且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书。 3、保修期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告） ：＜5%主机价格（主机除球管外全保）；＜10%主机价格（主机全保）；＜5%第三方产品价格，且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书中承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由买卖双方进行协商。 4、免费提供设备远程维修支持
3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 备品备件供货与价格 | 1、提供球管等详细零配件价格清单及优惠折扣价格（其中球管优惠价格＜8%投标总价）。 2、其他优惠内容自报。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海江月路2000号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后三十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | √口不收取；口收取，为合同金额的5%。