## 包件一
牙科综合治疗台D采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台1
预算总价：4,480,000元
预算单价：140,000元 采购数量：31+1台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术指标（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 患者椅靠背纵向长度可由医护人员按档位伸缩调节，靠背背面设有档位调节按钮，可调节档位≥5档，可调节长度≥100mm，满足不同身高患者的椅位需求。 |  |  | 4 | 是
2 | 患者椅采用侧悬挂式结构，侧箱体落地，牙科椅椅位下方悬空，给予医生充足的脚部空间，椅位高度运行垂直升、降。漱口盂和口腔灯高度随牙科椅同步升、降。 |  |  | 4 | 是
3 | 患者椅具备故障自动检测系统，开机自动运行检测，在坐垫下方设有显示器，可在显示器上显示≥30个不同的故障或信息代码，使用说明书内需配有详细的代码明细和说明。 |  |  | 4 | 是
医师单元
4 | 牙椅具备良好的电磁兼容性，即内置的光固化机、微电机（电马达）光纤手机、高速光纤手机，在设备的注册证内需具备对应的注册配置，可在设备厂家原厂安装，保证电磁兼容性。 |  |  | 4 | 是
5 | 主操作台设计简捷，操作按键总数量≤8个，其中椅位运行控制按键数量≤4个，椅位运行控制按键在同一个按键上具备≥两种功能，同一个按键长按时椅位做持续运动，点按一下时椅位自动运行到设置的记忆位，按键操作功能集成化，可简化过多按键造成操作繁琐。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术指标分值小计 |  |  | 20
二、一般技术指标（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 患者椅椅位整体可水平旋转，可向外侧旋转≥40°，以提供更多的治疗位需求。 |  |  | 2 | 是
1.2 | 患者椅坐垫离地面高度最低≤430mm，最高≥700mm，靠背活动角度范围≥60°，椅位载重量≥135kg。 |  |  | 0.5 | 否
1.3 | 患者椅靠背、头枕的背面使用皮革包裹，以提高医生腿部接触面的舒适性。 |  |  | 0.5 | 否
1.4 | 患者椅配备双扶手，扶手使用与患者椅同色皮革包裹，两个侧扶手均可顺时针水平旋转≥90°；随机附件中配有装饰盖，当不使用右扶手时，可将装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用，以提高患者上下座椅效率。 |  |  | 2 | 是
1.5 | 患者椅具备≥2组可设置记忆椅位组，每组记忆椅位具备≥4个可设置椅位，可供至少两位医生根据自己的使用习惯设置常用记忆位组，在坐垫下方设有显示器，设置好的椅位组可在坐垫下方使用按键进行切换选择。 |  |  | 2 | 是
1.6 | 患者椅头枕纵向伸缩范围≥200mm，头枕支撑钢板宽度≥75mm，可确保头枕稳定的承重效果，头枕角度可在≥350°范围内做任意调整，可满足儿童位、成人位、轮椅位等不同体位需求。 |  |  | 0.5 | 否
1.7 | 患者椅具备紧急制动安全系统，在靠背和椅位下降处设有安全开关，如遇障碍物自动停止牙科椅运行。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 脚控系统：配备内置式脚控器和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作，防止误操作 |  |  | 0.5 | 否
1.9 | 患者椅驱动方式：电机驱动，采用电动齿轮结构，齿轮采用非金属材质制造耐磨损。 |  |  | 0.5 | 否
2 | 医师单元
2.1 | 主操作台连接器械臂采用三关节、扁平式结构，器械臂宽度≥80mm；操作台升降通过自带阻尼控制，无需按钮操作，医护人员使用操作更加灵活轻松。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 主操作台具备单独的拨动式水开关，可以控制牙科手机器械用水的打开或关闭；具备水量调节旋钮，可以控制牙科手机器械水量大小；具备单独的拨动式水气总开关，可以控制牙椅的水气打开或关闭；具备动力气压力表，可以显示手机器械在操作时的实时动力气压。 |  |  | 0.5 | 否
2.3 | 主操作台除三用喷枪外，其余每一把器械的动力气、冷却气（雾化）、喷水量均可分别进行调节。配有调节杆在操作台的下方，调节所用工具配有专用钥匙以避免误操作。 |  |  | 2 | 是
2.4 | 显示屏：配备带WINDOWS操作系统的触摸显示屏，具备USB、VGA、HDMI接口，内置无线网卡，内置显卡，≥256G固态硬盘，≥8GB内存，配备双核心四线程或以上级别处理器。 |  |  | 0.5 | 否
3 | 助手单元
3.1 | 助手架器械挂架≥4个，配备三用喷枪、强力吸引器、吸唾器、光固化机。 |  |  | 0.5 | 否
3.2 | 漱口盂采用陶瓷材料易清洁，高度随牙科椅同步升、降，方便患者使用。漱口盂完全覆盖侧箱筒体顶部，无需工具即可拆卸漱口盂，可以由筒体上部进行日常维修，避免偏小诊室设备侧位维修的不便。 |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 吸唾器和强力吸引器手柄使用耐用性材质，手柄可以拆卸，可以在高压灭菌器中进行温度≥134℃的蒸汽消毒。 |  |  | 0.5 | 否
4 | 口腔灯
4.1 | 口腔灯内置摄像头，具备摄像功能，可以实时连接设备上的显示屏。 |  |  | 0.5 | 否
4.2 | 口腔灯高度随患者椅升降，医生在调整患者椅高度时，无需重新调整口腔灯高度。 |  |  | 0.5 | 否
5 | 地箱
5.1 | 可以根据诊室实际管路预埋位置选配内置式或外置式地箱，以满足各种管路预埋位置的安装条件，配有独立的供水压力表和供气压力表。 |  |  | 0.5 | 否
5.2 | 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.02ml，具备≤90μm的微粒水过滤器，和≤25μm的微粒空气过滤器。 |  |  | 0.5 | 否
6 | 水路系统
6.1 | 自动恒温加热系统，三用喷枪、手机、洁牙机、漱口水各水路自动恒温加热。 |  |  | 0.5 | 否
6.2 | 配备独立储水瓶系统，可以根据使用需要切换水源。 |  |  | 0.5 | 否
6.3 | 具有管路消毒功能，可以对手机管路和三用枪管路以及漱口水等诊疗用水管路做消毒。 |  |  | 0.5 | 否
7 | 医生椅：坐垫外观采用U型设计，坐垫前端中间部位设有U型缺口，以提供医生舒适的腿部支撑。座位宽度≥400mm，座位长度≥400mm，靠背调整范围≥20°。可调节≥8个方位，包含：座椅上、下运动，座位前、后倾斜，靠背前、后倾斜，靠背上、下移动。 |  |  | 1 | 否
| 一般技术指标分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求★ | 31套牙科综合治疗台配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅或配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 儿童束缚装置 |  | 2套
|  | 20 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 超声骨切割系统 |  | 1套
|  | 2 | 根管预备机 |  | 2台
|  | 3 | 超声波清洗机 |  | 2台
|  | 4 | 藻酸盐搅拌机 |  | 2台
|  | 5 | 种植机 |  | 1台
1 | 产品配置要求★ | 1套牙科综合治疗台配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（具备轮椅专用电动升降平台） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | □需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证）。

## 包件二
牙科综合治疗台D采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台2
预算总价：4,340,000元
预算单价：140,000元 采购数量：31台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术指标（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 患者椅靠背纵向长度可由医护人员按档位伸缩调节，靠背背面设有档位调节按钮，可调节档位≥5档，可调节长度≥100mm，满足不同身高患者的椅位需求。 |  |  | 4 | 是
2 | 患者椅采用侧悬挂式结构，侧箱体落地，牙科椅椅位下方悬空，给予医生充足的脚部空间，椅位高度运行垂直升、降。漱口盂和口腔灯高度随牙科椅同步升、降。 |  |  | 4 | 是
3 | 患者椅具备故障自动检测系统，开机自动运行检测，在坐垫下方设有显示器，可在显示器上显示≥30个不同的故障或信息代码，使用说明书内需配有详细的代码明细和说明。 |  |  | 4 | 是
医师单元
4 | 牙椅具备良好的电磁兼容性，即内置的光固化机、微电机（电马达）光纤手机、高速光纤手机，在设备的注册证内需具备对应的注册配置，可在设备厂家原厂安装，保证电磁兼容性。 |  |  | 4 | 是
5 | 主操作台设计简捷，操作按键总数量≤8个，其中椅位运行控制按键数量≤4个，椅位运行控制按键在同一个按键上具备≥两种功能，同一个按键长按时椅位做持续运动，点按一下时椅位自动运行到设置的记忆位，按键操作功能集成化，可简化过多按键造成操作繁琐。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术指标分值小计 |  |  | 20
二、一般技术指标（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 患者椅椅位整体可水平旋转，可向外侧旋转≥40°，以提供更多的治疗位需求。 |  |  | 2 | 是
1.2 | 患者椅坐垫离地面高度最低≤430mm，最高≥700mm，靠背活动角度范围≥60°，椅位载重量≥135kg。 |  |  | 0.5 | 否
1.3 | 患者椅靠背、头枕的背面使用皮革包裹，以提高医生腿部接触面的舒适性。 |  |  | 0.5 | 否
1.4 | 患者椅配备双扶手，扶手使用与患者椅同色皮革包裹，两个侧扶手均可顺时针水平旋转≥90°；随机附件中配有装饰盖，当不使用右扶手时，可将装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用，以提高患者上下座椅效率。 |  |  | 2 | 是
1.5 | 患者椅具备≥2组可设置记忆椅位组，每组记忆椅位具备≥4个可设置椅位，可供至少两位医生根据自己的使用习惯设置常用记忆位组，在坐垫下方设有显示器，设置好的椅位组可在坐垫下方使用按键进行切换选择。 |  |  | 2 | 是
1.6 | 患者椅头枕纵向伸缩范围≥200mm，头枕支撑钢板宽度≥75mm，可确保头枕稳定的承重效果，头枕角度可在≥350°范围内做任意调整，可满足儿童位、成人位、轮椅位等不同体位需求。 |  |  | 0.5 | 否
1.7 | 患者椅具备紧急制动安全系统，在靠背和椅位下降处设有安全开关，如遇障碍物自动停止牙科椅运行。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 脚控系统：配备内置式脚控器和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作，防止误操作 |  |  | 0.5 | 否
1.9 | 患者椅驱动方式：电机驱动，采用电动齿轮结构，齿轮采用非金属材质制造耐磨损。 |  |  | 0.5 | 否
2 | 医师单元
2.1 | 主操作台连接器械臂采用三关节、扁平式结构，器械臂宽度≥80mm；操作台升降通过自带阻尼控制，无需按钮操作，医护人员使用操作更加灵活轻松。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 主操作台具备单独的拨动式水开关，可以控制牙科手机器械用水的打开或关闭；具备水量调节旋钮，可以控制牙科手机器械水量大小；具备单独的拨动式水气总开关，可以控制牙椅的水气打开或关闭；具备动力气压力表，可以显示手机器械在操作时的实时动力气压。 |  |  | 0.5 | 否
2.3 | 主操作台除三用喷枪外，其余每一把器械的动力气、冷却气（雾化）、喷水量均可分别进行调节。配有调节杆在操作台的下方，调节所用工具配有专用钥匙以避免误操作。 |  |  | 2 | 是
2.4 | 显示屏：配备带WINDOWS操作系统的触摸显示屏，具备USB、VGA、HDMI接口，内置无线网卡，内置显卡，≥256G固态硬盘，≥8GB内存，配备双核心四线程或以上级别处理器。 |  |  | 0.5 | 否
3 | 助手单元
3.1 | 助手架器械挂架≥4个，配备三用喷枪、强力吸引器、吸唾器、光固化机。 |  |  | 0.5 | 否
3.2 | 漱口盂采用陶瓷材料易清洁，高度随牙科椅同步升、降，方便患者使用。漱口盂完全覆盖侧箱筒体顶部，无需工具即可拆卸漱口盂，可以由筒体上部进行日常维修，避免偏小诊室设备侧位维修的不便。 |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 吸唾器和强力吸引器手柄使用耐用性材质，手柄可以拆卸，可以在高压灭菌器中进行温度≥134℃的蒸汽消毒。 |  |  | 0.5 | 否
4 | 口腔灯
4.1 | 口腔灯内置摄像头，具备摄像功能，可以实时连接设备上的显示屏。 |  |  | 0.5 | 否
4.2 | 口腔灯高度随患者椅升降，医生在调整患者椅高度时，无需重新调整口腔灯高度。 |  |  | 0.5 | 否
5 | 地箱
5.1 | 可以根据诊室实际管路预埋位置选配内置式或外置式地箱，以满足各种管路预埋位置的安装条件，配有独立的供水压力表和供气压力表。 |  |  | 0.5 | 否
5.2 | 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.02ml，具备≤90μm的微粒水过滤器，和≤25μm的微粒空气过滤器。 |  |  | 0.5 | 否
6 | 水路系统
6.1 | 自动恒温加热系统，三用喷枪、手机、洁牙机、漱口水各水路自动恒温加热。 |  |  | 0.5 | 否
6.2 | 配备独立储水瓶系统，可以根据使用需要切换水源。 |  |  | 0.5 | 否
6.3 | 具有管路消毒功能，可以对手机管路和三用枪管路以及漱口水等诊疗用水管路做消毒。 |  |  | 0.5 | 否
7 | 医生椅：坐垫外观采用U型设计，坐垫前端中间部位设有U型缺口，以提供医生舒适的腿部支撑。座位宽度≥400mm，座位长度≥400mm，靠背调整范围≥20°。可调节≥8个方位，包含：座椅上、下运动，座位前、后倾斜，靠背前、后倾斜，靠背上、下移动。 |  |  | 1 | 否
| 一般技术指标分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求★ | 每套牙科综合治疗台配置如下，共31套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅或配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 儿童束缚装置 |  | 2套
|  | 20 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 超声骨切割系统 |  | 1套
|  | 2 | 根管预备机 |  | 2台
|  | 3 | 藻酸盐搅拌机 |  | 2台
|  | 4 | 种植机 |  | 1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | □需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证）。

## 包件三
牙科综合治疗台D采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台3
预算总价：4,200,000元
预算单价：140,000元 采购数量：30台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术指标（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 患者椅靠背纵向长度可由医护人员按档位伸缩调节，靠背背面设有档位调节按钮，可调节档位≥5档，可调节长度≥100mm，满足不同身高患者的椅位需求。 |  |  | 4 | 是
2 | 患者椅采用侧悬挂式结构，侧箱体落地，牙科椅椅位下方悬空，给予医生充足的脚部空间，椅位高度运行垂直升、降。漱口盂和口腔灯高度随牙科椅同步升、降。 |  |  | 4 | 是
3 | 患者椅具备故障自动检测系统，开机自动运行检测，在坐垫下方设有显示器，可在显示器上显示≥30个不同的故障或信息代码，使用说明书内需配有详细的代码明细和说明。 |  |  | 4 | 是
医师单元
4 | 牙椅具备良好的电磁兼容性，即内置的光固化机、微电机（电马达）光纤手机、高速光纤手机，在设备的注册证内需具备对应的注册配置，可在设备厂家原厂安装，保证电磁兼容性。 |  |  | 4 | 是
5 | 主操作台设计简捷，操作按键总数量≤8个，其中椅位运行控制按键数量≤4个，椅位运行控制按键在同一个按键上具备≥两种功能，同一个按键长按时椅位做持续运动，点按一下时椅位自动运行到设置的记忆位，按键操作功能集成化，可简化过多按键造成操作繁琐。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术指标分值小计 |  |  | 20
二、一般技术指标（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 患者椅椅位整体可水平旋转，可向外侧旋转≥40°，以提供更多的治疗位需求。 |  |  | 2 | 是
1.2 | 患者椅坐垫离地面高度最低≤430mm，最高≥700mm，靠背活动角度范围≥60°，椅位载重量≥135kg。 |  |  | 0.5 | 否
1.3 | 患者椅靠背、头枕的背面使用皮革包裹，以提高医生腿部接触面的舒适性。 |  |  | 0.5 | 否
1.4 | 患者椅配备双扶手，扶手使用与患者椅同色皮革包裹，两个侧扶手均可顺时针水平旋转≥90°；随机附件中配有装饰盖，当不使用右扶手时，可将装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用，以提高患者上下座椅效率。 |  |  | 2 | 是
1.5 | 患者椅具备≥2组可设置记忆椅位组，每组记忆椅位具备≥4个可设置椅位，可供至少两位医生根据自己的使用习惯设置常用记忆位组，在坐垫下方设有显示器，设置好的椅位组可在坐垫下方使用按键进行切换选择。 |  |  | 2 | 是
1.6 | 患者椅头枕纵向伸缩范围≥200mm，头枕支撑钢板宽度≥75mm，可确保头枕稳定的承重效果，头枕角度可在≥350°范围内做任意调整，可满足儿童位、成人位、轮椅位等不同体位需求。 |  |  | 0.5 | 否
1.7 | 患者椅具备紧急制动安全系统，在靠背和椅位下降处设有安全开关，如遇障碍物自动停止牙科椅运行。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 脚控系统：配备内置式脚控器和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作，防止误操作 |  |  | 0.5 | 否
1.9 | 患者椅驱动方式：电机驱动，采用电动齿轮结构，齿轮采用非金属材质制造耐磨损。 |  |  | 0.5 | 否
2 | 医师单元
2.1 | 主操作台连接器械臂采用三关节、扁平式结构，器械臂宽度≥80mm；操作台升降通过自带阻尼控制，无需按钮操作，医护人员使用操作更加灵活轻松。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 主操作台具备单独的拨动式水开关，可以控制牙科手机器械用水的打开或关闭；具备水量调节旋钮，可以控制牙科手机器械水量大小；具备单独的拨动式水气总开关，可以控制牙椅的水气打开或关闭；具备动力气压力表，可以显示手机器械在操作时的实时动力气压。 |  |  | 0.5 | 否
2.3 | 主操作台除三用喷枪外，其余每一把器械的动力气、冷却气（雾化）、喷水量均可分别进行调节。配有调节杆在操作台的下方，调节所用工具配有专用钥匙以避免误操作。 |  |  | 2 | 是
2.4 | 显示屏：配备带WINDOWS操作系统的触摸显示屏，具备USB、VGA、HDMI接口，内置无线网卡，内置显卡，≥256G固态硬盘，≥8GB内存，配备双核心四线程或以上级别处理器。 |  |  | 0.5 | 否
3 | 助手单元
3.1 | 助手架器械挂架≥4个，配备三用喷枪、强力吸引器、吸唾器、光固化机。 |  |  | 0.5 | 否
3.2 | 漱口盂采用陶瓷材料易清洁，高度随牙科椅同步升、降，方便患者使用。漱口盂完全覆盖侧箱筒体顶部，无需工具即可拆卸漱口盂，可以由筒体上部进行日常维修，避免偏小诊室设备侧位维修的不便。 |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 吸唾器和强力吸引器手柄使用耐用性材质，手柄可以拆卸，可以在高压灭菌器中进行温度≥134℃的蒸汽消毒。 |  |  | 0.5 | 否
4 | 口腔灯
4.1 | 口腔灯内置摄像头，具备摄像功能，可以实时连接设备上的显示屏。 |  |  | 0.5 | 否
4.2 | 口腔灯高度随患者椅升降，医生在调整患者椅高度时，无需重新调整口腔灯高度。 |  |  | 0.5 | 否
5 | 地箱
5.1 | 可以根据诊室实际管路预埋位置选配内置式或外置式地箱，以满足各种管路预埋位置的安装条件，配有独立的供水压力表和供气压力表。 |  |  | 0.5 | 否
5.2 | 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.02ml，具备≤90μm的微粒水过滤器，和≤25μm的微粒空气过滤器。 |  |  | 0.5 | 否
6 | 水路系统
6.1 | 自动恒温加热系统，三用喷枪、手机、洁牙机、漱口水各水路自动恒温加热。 |  |  | 0.5 | 否
6.2 | 配备独立储水瓶系统，可以根据使用需要切换水源。 |  |  | 0.5 | 否
6.3 | 具有管路消毒功能，可以对手机管路和三用枪管路以及漱口水等诊疗用水管路做消毒。 |  |  | 0.5 | 否
7 | 医生椅：坐垫外观采用U型设计，坐垫前端中间部位设有U型缺口，以提供医生舒适的腿部支撑。座位宽度≥400mm，座位长度≥400mm，靠背调整范围≥20°。可调节≥8个方位，包含：座椅上、下运动，座位前、后倾斜，靠背前、后倾斜，靠背上、下移动。 |  |  | 1 | 否
| 一般技术指标分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求★ | 每套牙科综合治疗台配置如下，共30套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅或配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 儿童束缚装置 |  | 2套
|  | 20 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 根管预备机 |  | 5台
|  | 2 | 超声波清洗机 |  | 10台
|  | 3 | 种植机 |  | 2台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | □需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证）。