## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（六）采购需求（第4包）
设备名称：输注工作站
采购编号：0025-W00009397 预算总价 1320000 元
预算单价：40,000.00元/套 采购数量：33套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1、用于重症患者输液、注射药物、肠内营养输注时控制精度，多通道输注管理： 2、患者输液、注射药物、肠内营养输注时系统化管理。
二、主要技术参数
2.1 | 通过输注工作站控制屏管理≥3种不同类型产品：含微量注射泵、输液泵、肠内营养泵等 |  | 2 | 是
2.2 | 输注工作站以及配套的微量注射泵、输液泵、肠内营养泵显示及操作界面≥3.5寸彩色大屏，且主控操作≥2种模式操作 |  | 2 | 是
2.3 | 输注工作站以及配套的微量注射泵、输液泵、肠内营养泵屏幕都显示机器识别码（二维码），可以通过联网后扫码，实现信息交互，实现统一管理 |  | 2 | 是
2.4 | 输注工作站主机界面显示内容包含：输注监控信息、病人信息、加温标识、显示温度设置信息、工作站常用设置信息、工作站高级设置信息、药物库等。 |  | 2 | 是
2.5 | 输注工作站工作站以及配套的微量注射泵、输液泵、肠内营养泵都内置无线模块，通过无线功能连接中央输注监控系统 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 内置双压力传感器。 |  | 1 | 是
3.2 | 模块化设计，微量注射泵、输液泵、肠内营养泵支持热插拔，即插即用，最小组合单元支持2或3通道，可组合成不少于15通道的工作站。 |  | 1 | 是
3.3 | 同步信息功能：工作站内注射泵、输液泵、肠内营养泵信息可同步修改；或者在工作站上修改，然后同步所有的泵；工作站还可根据需要选择覆盖同步的信息 |  | 1 | 是
3.4 | 工作站可通过无线wifi网络和相应软件能够与医院信息系统对接，实现微量注射泵、输液泵、肠内营养泵的药物名称、输注速率、输注时间、报警等信息自动上传到医院信息系统，工作站可以通过无线wifi网络和相应软件扫描枪能够与临床信息系统连接，实现液体治疗过程中药物的安全和精细化管理。 |  | 2 | 是
3.5 | 可通过工作站显示屏主控界面可以实现注射模块之间中继功能，也可在注射泵、输液泵屏幕上操作，实现泵模块之间的中继功能 |  | 1 | 是
3.6 | 可配合输注监控系统使用，实现网络连接、数据传输及护士站中央监控等功能；同时，输注监控系统可监控达500台以上微量注射泵、输液泵、肠内营养泵。 |  | 1 | 是
3.7 | 注射泵内部已经存储≥30种注射器品牌可任意选择，注射器精度自动校准并自定义保存≥3种注射器品牌 |  | 1 | 是
3.8 | 注射模式≥3种：速度、时间、体重。功能：药库功能、支持工作站组合使用。 |  | 1 | 是
3.9 | 输液泵气泡检测至少分8档，且可探测最小气泡 ≤ 25 μl |  | 1 | 是
4 | 输液泵流速模式范围0.1-2200ml/h可调，最小≤0.1ml/h 最大≥2200ml/h |  | 1 | 是
4.1 | 注射中快推模式可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，以一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射 |  | 1 | 是
4.2 | 快速推注≥3种：暂停状态下快推显示速度，注射过程中手动快推和自动快推，可设置快推预置量 |  | 1 | 是
4.3 | 注射精度要求：≤±2% 。 |  | 1 | 是
4.4 | 注射泵残留报警至少包含以下3种模式可选：距离模式、时间模式 、容量模式 |  | 1 | 是
4.5 | 显示界面动态压力监测功能：实时监测注射泵的压力变化，及时发现阻塞保证输注安全 |  | 1 | 是
4.6 | 药库功能，在药库界面下应显示药物名称、规格。当设置的输液速度或剂量超过药物设定上限或下限时，设备应进行相应提示，且不能启动注射。 |  | 1 | 是
4.7 | 报警≥15种：残留报警、注射器推尽报警、注射器未夹住报警、注射器推杆安装错误报警、注射器规格错误报警、注射器卡扣安装错误报警、阻塞报警、注射完毕报警、遗忘操作报警、速度超范围报警、静脉开放完毕报警、延长管脱落报警、网电源中断报警、未安装电池报警、电池欠压、电池电量耗尽报警、供电中断报警、系统故障报警 |  | 1 | 是
4.8 | 输液泵模块精度≤±5%，输液泵模块速率设定至少包括：滴/min、ml/h、时间/容量三种 |  | 1 | 是
4.9 | 输液模式≥4种：速度模式、点滴模式、体重模式、时间模式；功能：药库功能、支持工作站组合使用； |  | 1 | 是
5 | 肠内营养泵喂养模式至少包括以下4种：连续模式、仿生模式、连续序列模式、仿生序列模式 |  | 1 | 是
5.1 | 肠内营养泵喂养速度范围0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h 最大≥1500ml/h |  | 1 | 是
5.2 | 肠内营养泵冲洗速率5-1500ml/h可调，最小≤5ml/h，最大≥1500ml/h |  | 1 | 是
5.3 | 工作站内配置加温装置，输液加温系统，采用插拔式加温装置 |  | 1 | 是
5.4 | 输液泵点滴传感器可固定在输液架上 |  | 1 | 是
5.5 | 点滴传感器安全监控模式：点滴传感器，超出设定的安全阈值范围后会报点滴异常报警，且安全阈值可设置三挡（20%、50%、100%） |  | 1 | 是
5.6 | 输液泵与输液器具配套，不接触输注液体，供医院以可调节的方式为患者静脉输注液体（包括血液）或药物时使用 |  | 1 | 是
5.7 | 紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时失效时，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，不可静音。 |  | 1 | 是
5.8 | 延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，报警提示时间不超出10s |  | 1 | 是
5.9 | 营养管采用符合人体工程学的U型方式安装进行喂养，非输液泵式的蠕动方式。 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 输注工作站33套，每套包含： 输注工作站主机，1台，提供第二类注册证 微量注射泵，8台，提供第二类注册证 输液泵，1台，提供第二类注册证 肠内营养泵，1台，提供第二类注册证 加温装置，1个， 移动支架，1个，
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，依据要求时间安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入，提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，2小时内响应，12小时内抵达现场，24小时内给出解决方案。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供固定的售后服务机构，提供培训方案，交付时提供使用说明和维修手册等
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 每年2次定期维修保养，主要保养内容为设备整体维护。质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的2%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件价格不超过市场价的75%。不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期满后，备品备件不高于市场价，按市场价的75%收取，备品备件最少提供10年。肠内营养泵耗材按照阳光平台价格入院。