## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（六）采购需求（第3包）
设备名称：肘关节4K关节镜
采购编号： 0025-W00009398 预算总价 1400000.00 元
预算单价：1400000.00元/台 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于关节镜手术
二、主要技术参数
2.1 | 主机与光源一体机，主机视频输出分辨率：4K UHD（3840×2160），同时支持1080P等图像输出。具备电子亮度控制功能，实时影像处理功能减少眩光并增强景深 |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 光源接口为轮盘式接口，光源具备高兼容性，可兼容多厂家导光束。 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 可高温高压消毒4mm关节镜，视向角30°，视场角≥105°，工作长度≥160mm;镜子均为蓝宝石镜头，玻璃为金属焊接技术。 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 动力系统手柄，接口可与常规手柄匹配使用，无需额外配小关节手柄。可匹配直径≥4mm常规刨刀磨头和直径≤2.9mm小关节刨刀和磨头，杆部长度≤70mm，适用于腕、踝等小关节 |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 等离子主机：具备温度检测与温控报警功能及关节镜触碰、过流保护功能 |  |  |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 4K内窥镜摄像系统 | 4K超高清摄像主机 | 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI、HD -SDI等多种输出制式，支持4K/1080i/1080p/720p等多种制式监视器和远程储存。输入接口：Composit复合输入口，支持C形臂、外部摄像头等输入。 |  | 1 | 是
3.1.2 |  |  | 快门速度快至≤1/10,000秒 |  | 1 | 是
3.1.3 |  |  | 显示色彩≥10亿色（10Bit） |  | 1 | 是
3.1.4 |  |  | 可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动USB存储设备 |  | 1 | 否
3.1.5 |  |  | 4K超高清医用监视器,与摄像系统同一品牌。可显示信息：拍摄图像预览、录制时间、设备摄像头按钮状态、患者信息等，尺寸≥32英寸，分辨率≥3840*2160 |  | 1 | 否
3.1.6 |  |  | 光源类型：LED冷光源，与摄像主机一体化 |  | 1 | 是
3.1.7 |  |  | 寿命≥20000小时，可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制 |  | 1 | 是
3.1.8 |  |  | 光缆灭菌方式：高温高压、低温等离子 |  | 0.5 | 否
3.1.9 |  |  | 光亮度≥1200lm(流明) |  | 0.5 | 是
3.1.10 |  |  | 传统光导纤维材质光纤，长度≥3.6米 |  | 0.5 | 否
3.1.11 |  | 4K摄像头 | 超高清4K摄像头：4K超高清原生态3-CMOS（互补金属氧化物半导体）光电传感器，可减少伪影并优化分辨率，采集原生态4K图像 |  | 1 | 是
3.1.12 |  |  | 摄像头按钮：3个可编程按钮6种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节等功能 |  | 1 | 是
3.1.13 |  |  | 灭菌方式：高温高压、低温等离子 |  | 1 | 否
3.1.14 |  |  | 摄像头防水等级≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控IMS设备拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率 |  | 1 | 是
3.1.15 |  |  | 焦距≥19.5mm，可高温高压灭菌耦合器 |  | 1 | 否
3.1.16 |  | 关节镜 | 镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰 |  | 0.5 | 是
3.1.17 |  |  | 6mm双阀、可旋转套管 |  | 0.5 | 否
3.1.18 |  |  | 钝穿刺锥，金属材质 |  | 0.5 | 否
3.2.1 | 动力系统 | 动力手柄控制按钮：具备不少于3个转速按钮，可通过手柄按钮控制实现刀头正转、反转、往复转、窗锁功能、高低速切换 |  |  | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 具备7寸LCD触控液晶显示屏，操作直观便捷 |  |  | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 动力系统具备刀头识别与记忆功能：自动识别刀头类型、变为上一次设定的参数，可开启/关闭该功能 |  |  | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 动力系统具备刀头窗锁功能：用于微调刀头内外鞘之间的相对角度，可进行锁窗，避免误损伤，加强安全性，也用于调节流量 |  |  | 0.5 | 是
3.2.5 |  | 动力系统具备故障自诊断功能：设备故障可进行自诊断，并提示故障原因 |  |  | 0.5 | 否
3.2.6 |  | 转速：支持最高转速正转/反转≥10,000转/分；往复转≥3,000转/分 |  |  | 0.5 | 是
3.2.7 |  | 手柄通道：具备≥2个手柄接口，支持两个手机同时运行或分别运行 |  |  | 0.5 | 是
3.2.8 |  | 系统语言：支持≥10国语言 |  |  | 0.5 | 是
3.2.9 |  | 手动超控功能：支持手柄按键调节功能的开启或关闭，关闭时可防止操作误按、仅脚踏进行转速控制 |  |  | 0.5 | 否
3.2.10 |  | 手柄灭菌方式：支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌 |  |  | 0.5 | 是
3.3.1 | 等离子手术系统 | 等离子主机：可设置手柄、脚踏单独控制或联合控制，防止误按误踩 |  |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 等离子主机具备低温等离子技术，工作频率100Hz，工作温度40-70度 |  |  | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 等离子脚踏开关可控制电切/消融、电凝开关、档位切换 |  |  | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 等离子主机：7寸触摸液晶大屏，斜面设计，操作直观便捷 |  |  | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 等离子主机：≥10种操作界面语言 |  |  | 0.5 | 是
3.3.6 |  | 主机采用双极射频技术，配有低温可控的实时切割、凝血 |  |  | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 具备≥9档电切档位，≥2档电凝档位 |  |  | 0.5 | 是
3.3.8 |  | 可显示激发时间，便于精准控制能量输出 |  |  | 0.5 | 是
3.3.9 |  | 最大输出功率：电切≥400w，电凝≥45w |  |  | 0.5 | 是
3.3.10 |  | 可自动识别电极和防水脚踏 |  |  | 0.5 | 否
3.4 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 可整机高温高压消毒，耐135℃高温，摆幅≥15000次/分，转速≥650转/分。 |  |  | 1 | 否
3.5.1 | 肘关节器械包 | 器械采用不可拆卸无销钉设计、滑杆结构 |  |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 采用455精钢或高于其规格材料制造 |  |  | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 交换棒2根，直径≥4.3mm |  |  | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 鸭嘴状篮钳（上翘）2根，尖端厚度≥1.9mm，咬口宽度≥3.0mm，尖端宽度≥5.0mm |  |  | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 鸭嘴状篮钳（左弯）2根，尖端厚度≥1.9mm，咬口宽度≥3.0mm，尖端宽度≥5.0mm |  |  | 0.5 | 否
3.5.6 |  | 鸭嘴状篮钳（右弯）2根，尖端厚度≥1.9mm，咬口宽度≥3.0mm，尖端宽度≥5.0mm |  |  | 0.5 | 否
3.5.7 |  | 直型卵圆篮钳2根，尖端厚度≥1.6mm，咬口宽度≥4.3mm，尖端宽度≥6.5mm |  |  | 0.5 | 否
3.5.8 |  | 探针（直型）2根，工作长度≥110mm |  |  | 0.5 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  |  | 一、4K内窥镜手术系统*1套（包含：4K主机光源一体机1台（核心产品，提供第二类注册证）、导光束2根、4K摄像头2个、关节镜2根、监视器1台、台车1台）； 二、动力系统*1套（每套包含：主机1台（提供第二类注册证）、动力手柄2个）； 三、等离子手术系统*1套（每套包含：主机1台（提供第三类注册证），脚踏1个） ； 四、固定式电池供电骨组织手术设备*2把（包含：摆锯动力1把、空心钻1把）； 五、肘关节器械包*1套 （包括交换棒2根，篮钳8把，探针2根）；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  |  | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 |  |  | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 |  |  | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 |  |  | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 |  |  | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 |  |  | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  |  | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 |  |  | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 质保期外维保内容与价格 |  |  | 1.每年对设备至少进行1次巡检与保养，主要保养内容为设备整体维护 2.质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 |  |  | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应15年以上;耗材根据上海阳光平台的价格入院