## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（六）采购需求（第1包）
设备名称：共聚焦微探头影像仪
采购编号：0025-W00009399 预算总价：2000000.00元
预算单价：2000000.00元 采购数量：1
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：£面向大、中、小、微的各类供应商采购
£专门面向中小企业采购
£专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 | [5 empty] | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 通过常规内窥镜钳道、导管或穿刺针通道进入人体，对人体消化道、胆道、胰腺等组织的细微结构进行共聚焦激光成像，观测能力达到病理水平，以获取病理级图像信息，协助医师对可疑病灶的精准筛查；炎性病变、息肉、癌前病变、早癌等的诊断；良恶性病灶鉴别诊断；联合其他诊断技术明确疾病性质，提高检出率；提高靶向活检率；肿瘤切除手术人群病灶切缘定位；术后随访、疗效随访等。
二、重要技术参数
3.1 | 共聚焦主机：可搭配不同规格显微成像探头，适配内窥镜、导管或穿刺针等通道，对人体组织实现在体激光共聚焦成像 |  |  |  |  | 3 | 是
3.2 | 消化道共聚焦探头：最小横向分辨率≤1.0μm |  |  |  |  | 3 | 是
3.3 | 胰腺共聚焦探头：最小匹配穿刺针通道至少可通过19G穿刺针 |  |  |  |  | 4 | 是
重要技术参数得分小计 | [5 empty] | 10
三、一般技术参数
4.1 | 主机 | 额定输入功率：≤100VA |  |  |  | 1 | 是
4.2 |  | 帧率：≥65帧/秒 | 1.7帧率：≥65fps； | 1.7帧率：≥65fps； | 1.7帧率：≥65fps； | 2 | 是
4.3 |  | 光谱范围：490nm-635nm |  |  |  | 2 | 是
4.4 |  | 支持导出视频格式：mp4、wmv、wma、wm、asf、mkv、mpeg、mpg、3gp、3g2等常用格式。 |  |  |  | 1 | 是
4.5 |  | 显示器分辨率：≥1920×1080 |  |  |  | 1 | 否
4.6 |  | 显示器尺寸：≥20寸 |  |  |  | 1 | 否
4.7 | 消化道共聚焦探头 | 最小匹配内窥镜或导管工作钳道直径≥2.5mm | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2.1.最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm； | 2 | 否
4.8 |  | 单根最大使用次数≥100 次 |  |  |  | 2 | 是
4.9 |  | 灭菌及消毒方式，支持低温等离子方式灭菌和消毒液浸泡消毒 |  |  |  | 1 | 是
4.1 | 胆胰管共聚焦探头 | 与共聚焦微探头影像仪配合使用，可通过内窥镜或导管的孔道进入人体胆胰管，对其内部组织的细微结构进行显微成像 |  |  |  | 1 | 是
4.11 |  | 最小匹配内窥镜或导管工作钳道直径≥1.0mm |  |  |  | 2 | 是
4.12 |  | 横向分辨率≤3.0μm |  |  |  | 2 | 是
4.13 |  | 灭菌及消毒方式，支持低温等离子方式灭菌和消毒液浸泡消毒 |  |  |  | 1 | 是
4.14 | 胰腺共聚焦探头 | 与共聚焦微探头影像仪配合使用，可通过穿刺针通道进入人体胰腺，对其内部组织的细微结构进行显微成像 |  |  |  | 2 | 是
4.15 |  | 探头直径≤1.0mm |  |  |  | 2 | 是
4.16 |  | 光纤束直径≤0.45（±0.03）mm | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | #4.3光纤束直径：0.45（±0.03）mm； | 2 | 是
4.17 |  | 最小横向分辨率≤3.0μm | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | #4.2最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针；该项提供注册检验报告证明。 | 2 | 是
4.18 |  | 灭菌及消毒方式：支持低温等离子方式灭菌和消毒液浸泡消毒 |  |  |  | 1 | 是
4.19 |  | 具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | #5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能。 | 2 | 是
一般技术参数得分小计 | [5 empty] | 30
技术参数得分总计 | [5 empty] | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 |  | 1.激光扫描成像装置1台；2.成像控制软件1套；3.工作站1台；4.台车1台； 5.消化道共聚焦显微成像探头2根；6.胆胰管共聚焦显微成像探头导管10根；7.胰腺共聚焦显微成像探头导管8根；8.脚踏开关1个；9.显示器1台；10.触控键盘1个；
2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。若投标设备与医院其他平台对接产生平台接口费用，投标人需无条件全部承担。
3 | 安装 |  | þ需要 ¨不需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 |  | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 |  | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 |  | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 |  | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 |  | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
2 | 质保期内服务内容与计划 |  | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 质保期外维保内容 |  | 每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的2%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。