## sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（六）采购需求（第2包）
设备名称：呼吸机
采购编号：0025-W00009396 预算总价：1800000元
预算单价：120000元/台 采购数量：15 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
一、主要功能与目标
1.1 | 用于病人的呼吸支持治疗
二、主要技术参数
2.1 | 标配有创、无创、高流速氧疗功能,其中最大氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。主机重量＜11kg（不含台车）便于院内转运。屏幕与主机机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸。 固定的立式把手（要求非活动式，不可移动），保护屏幕免受撞击。 |  | 4 | 是
2.2 | 配套智能呼吸系统，具备辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势，具备食道压滤波技术和食道压基线校准功能，具备辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置 |  | 4 | 是
2.3 | 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃） |  | 4 | 是
2.4 | 要求配置通气模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） |  | 4 | 是
2.5 | 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |  | 4 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式 |  | 2 | 是
3.2 | 设置参数都至少包含：潮气量：20ml—2000ml；呼吸频率：1—100/min；吸气流速：6—180L/min；SIMV频率：1—60/min；吸呼比：4:1—1:10；最大峰值流速：210L/min；吸气压力：5—80 cmH2O；压力支持：0—80cmH2O；PEEP：0—50 cmH2O；吸气时间：0.1—10s |  | 2 | 是
3.3 | 设置参数都至少包含：压力上升时间：0—2s ；压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF；流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF |  | 2 | 是
3.4 | 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求 |  | 1 | 是
3.5 | 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰 |  | 1 | 是
3.6 | 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定 |  | 1 | 是
3.7 | 具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值 |  | 1 | 是
3.8 | 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能 |  | 1 | 是
3.9 | 潮气量监测至少具备以下参数：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW） |  | 1 | 是
3.1 | 呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气。 |  | 1 | 是
3.11 | 可选同品牌湿化器，湿化器支持高低水位报警。 |  | 1 | 是
3.12 | 屏幕显示：最多4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。 |  | 1 | 是
3.13 | 无创通气模式包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等 |  | 1 | 是
3.14 | 具备VGA扩展显示（非HDMI接口） |  | 1 | 是
3.15 | 呼气触发灵敏度至少包括：Auto, 1—85% |  | 1 | 是
3.16 | 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片）,呼吸机的报警可远程实时分发给医护人员，保障患者安全 |  | 1 | 是
3.17 | 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素。开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端避免发生误触。 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 呼吸机（含呼气阀、吸气阀）主机15台 ，提供第三类注册证 湿化器15个 原厂台车15个 WiFi（内置）15个 高流量、无创功能及附件 15套 额外呼气阀或吸气阀共16个 配套智能呼吸系统 1套（含辅助压监测功能） 配套呼吸机集中监测系统 1套 呼吸机远程操作控制工作站1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.保修期内免费更换零配件及免收工时费
5.3 | 质保期外维保内容与价格 | 1.每年对设备至少进行 2 次巡检与保养 2.质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠