## Sheet1
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院超声气管镜系统 技术需求
设备名称：超声支气管镜系统
采购数量：1套
预算总价：1800000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可用于呼吸道及肺部支气管中央、末梢及外周的结节或者病变的影像学探查，可配合进行可视下的活检。
二、主要技术参数
2.1 | 至少同时具备以下扫描模式：B模式、血流模式、组织谐波模式、弹性成像模式、脉冲波多普勒、造影谐波模式 |  | 6 | 是
2.2 | 超声主机兼容性：一台主机至少可以兼容机械环扫超声内镜、超声小探头、电子环扫超声内镜、电子凸阵扫描超声内镜和电子凸阵扫描超声支气管内镜 |  | 6 | 是
2.3 | 内镜视野方向：向前斜视角≤20° |  | 6 | 是
2.4 | 小探头外径：≤2.0mm |  | 6 | 是
2.5 | 小探头驱动器兼容性：至少可以连接机械超声探头，2D和3D探头、带水囊探头和头端可穿过导丝探头 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 超声扫描模式：同时具备机械扫描和电子扫描 |  | 0.5 | 是
3.2 | 超声波频率可调：≥6种(至少具有5MHz、6MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz、20MHz)宽频扫描 |  | 0.5 | 是
3.3 | 血流模式：≥3种 |  | 0.25 | 是
3.4 | 脉冲多普勒模式（PW):≥4种 |  | 0.25 | 是
3.6 | 显示范围：≥9档可调（至少具有2、3、4、5、6、7、8、9、12CM） |  | 0.25 | 是
3.7 | 显示区域：≥5档可调（至少具有全圆、上半圆、下半圆、滚动、凸阵） |  | 0.25 | 是
3.8 | 组织谐波模式:≥2档可调 |  | 0.25 | 是
3.9 | 造影谐波频率选择：≥2档可调 |  | 0.25 | 是
3.10 | 弹性成像指导方式：≥2种 |  | 0.25 | 是
3.11 | 画中画功能：内镜和超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定 |  | 0.25 | 是
3.12 | 测量功能：≥4种（至少包含距离、面积、周长、PW测量等） |  | 0.25 | 是
3.13 | 图像存储方式：至少包含CF 卡，USB，DICOM，主机存储 |  | 0.25 | 是
3.14 | 动态图存储：具备储存≥600帧 |  | 0.25 | 是
3.15 | 内镜视野角：≥80° |  | 0.25 | 是
3.16 | 内镜景深：2-50mm |  | 0.25 | 是
3.17 | 内镜先端部外径：≤6.6mm |  | 0.25 | 是
3.18 | 内镜弯曲部弯曲角度：上 ≥160°，下 ≥70° |  | 0.25 | 是
3.19 | 内镜扫描范围：≥65° |  | 0.25 | 是
3.21 | 内镜钳子管道内径：≥2.2mm |  | 0.25 | 是
3.22 | 超声内镜扫描频率：≥5-12MHZ |  | 0.25 | 是
3.23 | 超声内镜扫描方向：平行于内镜插入方向 |  | 0.25 | 是
3.24 | 超声内镜电缆可拆卸：具备 |  | 0.25 | 是
3.25 | 具备超声刀能量输出模块：具备 |  | 0.25 | 是
3.26 | 超声探头用水囊：≥50个 |  | 0.25 | 是
3.27 | 穿刺镜使用电缆线，用于连接凸阵扫描镜和主机：≥1根 |  | 0.25 | 是
3.28 | 超声小探头数量：≥3根 |  | 0.25 | 是
3.29 | 小探头频率：≥12MHZ |  | 0.25 | 是
3.30 | 小探头扫描方式：机械环形扫描 |  | 0.25 | 是
3.31 | 小探头全长：≥2140mm |  | 0.25 | 是
3.32 | 小探头驱动器自动3D成像技术：具备 |  | 0.25 | 是
3.33 | 小探头驱动器兼容性：至少兼容机械探头，2D探头和3D探头 |  | 0.25 | 是
3.34 | 小探头驱动器：至少可兼容现有品牌内不同超声主机，并向后兼容同品牌下一代主机 |  | 0.25 | 是
3.35 | 超声内镜专用台车及驱动器支架臂：≥1套 |  | 0.25 | 是
3.36 | 超声支架臂需要支持驱动器移动:上≥60° 下≥60° |  | 0.25 | 是
3.37 | 液晶显示器尺寸：≥26寸 |  | 0.25 | 是
3.38 | 液晶显示器分辨率：≥1920*1080 |  | 0.25 | 是
3.39 | 液晶显示器视角：垂直≥170°，水平：≥170° |  | 0.25 | 是
3.40 | 超声内镜专用消毒盒数量：≥1个 |  | 0.25 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1. 针对服务所提供的零配件、耗材等的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。 2. 针对服务所提供的设备、零配件、耗材等还应符合国家和上海市人民政府之有关安全、环保、卫生等规定。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等
4.3 | 安装 | √需要 不需要
1. 投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。器械到货后，投标人应在接到通知后7~14天内安装调试完成。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口。
4.4 | 调试 | 投标人应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 投标人应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | ★条款 | 卖方应保证所交付的货物为交货日期前24个月内生产的全新产品。
4.7 | 培训 | 投标人应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且投标人应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.8 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 1. 质保期为不少于5年，质保期内提供每年4次定期预防性维护,乙方工程师向甲方提供定期保养报告。质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于本合同器械总价的6%，年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价5折的优惠价供应维修零配件。
第一类
第二类
第三类