## Sheet1
上海中医药大学附属龙华医院医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：等离子宫腔电切镜
采购数量：1
预算总价：120万
所属医疗设备类别（可多选）：
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。（必须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《产品技术要求》)
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在宫腔镜手术中对子宫腔内的疾病进行直观的观察和诊断，并在可视的情况下对宫腔内的异常或病变组织通过电切的方式进行精准切除和治疗操作。
二、主要技术参数
2.1 | 输出分辨率≥1920x1080，逐行扫描。 |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及1920x1080高清图片。 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 摄像头采集像素：摄像头像素≥1920 x 1080，采集晶片≥3个。 |  |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 8
三、一般技术参数
3.1.1 | 摄像主机 | 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |  |  | 1 | 是
3.1.2 |  | 可连接全高清三晶片摄像头≥6种，包含全高清显微镜摄像头 |  |  | 1 | 是
3.1.3 |  | 可通过画中画功能实现同屏显示模式≥4种 |  |  | 1 | 是
3.1.4 |  | 术野画面亮度可调≥5级 |  |  | 1 | 是
3.1.5 |  | 术野画面电子放大功能≥5级 |  |  | 1 | 是
3.1.6 |  | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 |  |  | 1 | 是
3.1.7 |  | ≥2种腔镜光谱分析处理模式 |  |  | 1 | 是
3.1.8 |  | 电气安全：医用设备电气安全≥CF级别，可应用于心脏设备 |  |  | 1 | 是
3.1.9 |  | 输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个，USB接口≥4个 |  |  | 1 | 是
3.2.1 | 高清摄像头 | 光学变焦≥2倍 |  |  | 1 | 是
3.2.2 |  | 电气安全：医用设备电气安全≥CF级别，可应用于心脏设备 |  |  | 1 | 是
3.2.3 |  | 摄像头按键≥3个，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩 |  |  | 1 | 是
3.3.1 | 医用冷光源 | 色温≥6000K |  |  | 1 | 是
3.3.2 |  | LED灯泡，寿命≥30000小时 |  |  | 1 | 是
3.3.3 |  | 安全等级≥CF级，可用于心脏相关内窥镜手术 |  |  | 1 | 是
3.3.4 |  | 纤维导光束，导光束接口≥3种接头，长度≥230cm，直径≤3.5mm |  |  | 1 | 是
3.4.1 | 医用监视器 | 医用级全高清监视器≥27寸，能提供高分辨率的图像 |  |  | 1 | 是
3.4.2 |  | 分辨率≥1920 x 1080，宽高比16：9 |  |  | 1 | 是
3.5.1 | 高频手术设备 | 单极插口≥2个；双极插口≥3个 |  |  | 1 | 是
3.5.2 |  | 输出频率范围320 kHz - 380 KHz |  |  | 1 | 是
3.5.3 |  | 单极最大输出功率≥400W（200Ω）；双极最大输出功率≥400W（75Ω） |  |  | 1 | 是
3.5.4 |  | 有声音及图像报警提示 |  |  | 1 | 是
3.6.1 | 镜子 | 柱状晶体镜，非球面镜 |  |  | 1 | 是
3.6.2 |  | 视向角 ≥12° |  |  | 1 | 是
3.6.3 |  | 工作长度 ≥30cm |  |  | 1 | 是
3.6.4 |  | 镜体外径≤4mm |  |  | 1 | 是
3.6.5 |  | 可高温高压消毒 |  |  | 1 | 是
3.7.1 | 镜鞘 | 外径≤26Fr. |  |  | 1 | 是
3.7.2 |  | LUER灌流接口，带阀门开关，提供连续灌流 | LUER灌流接口，带阀门开关，提供连续灌流 | LUER灌流接口，带阀门开关，提供连续灌流 | 1 | 是
3.7.3 |  | 由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高 | 由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高 | 由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高 | 1 | 是
3.8.1 | 膨宫泵 | 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg |  |  | 1 | 是
3.8.2 |  | 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min |  |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  |  | 32
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高清摄像主机*1台、高清摄像头*1个、医用冷光源*1根、医用监视器*1台、台车*1个、导光束*2根、高频手术设备*1台、22Fr.电切镜*1套、26Fr.电切镜*1套、膨宫泵*1台、消毒盒*2个、检查床*2张
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
到货后，7天内安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装完成后，专业工程师会按照标准流程完成机器调试工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供说明书，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 保修期内免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收交接单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 货到医院7天内负责设备安装调试，使用讲解，接到维修通知后24小时内到达，保修期内一年4次设备现场维护保养
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 提供原厂维保5年，保修期满后保修价格整机价格的3%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价的8折
第一类
第二类
第三类