## Sheet1
龙华医院医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：DR
采购数量：1套
预算总价：150万元
所属医疗设备类别（可多选）：
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。（必须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《产品技术要求》)
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可实现一键自动摆位功能，配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。
二、主要技术参数
2.1 | 具备全自动一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线射频遥控器一键移动到拍摄位置) |  | 4 | 是
2.2 | 高压发生器最大输出纹波频率≥500kHz，加载时间范围至少包含1ms~10s |  | 4 | 是
2.3 | 球管架垂直运动距离≥165cm |  | 4 | 是
2.4 | 电动升降摄影床最低床面高度≤50cm |  | 4 | 是
2.5 | 配备两块≥17×17英寸（型号相同）无线平板探测器，探测器供电方式为新一代超级电容技术，非锂电池供电 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 最大电流时间积≥1000mAs | 1 | 是
3.1.2 |  | 像素尺寸≤139um，空间分辨率≥3.6Lp/mm | 1 | 是
3.1.3 |  | 胸片架探测器中心到地面最小高度≤32cm | 1 | 是
3.1.4 |  | 胸片架垂直运动行程≥150cm | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 球管架垂直运动距离≥180cm | 1 | 是
3.2.2 |  | 球管架沿横轴运动距离≥340cm | 1 | 是
3.2.3 |  | 球管套可沿垂直轴旋转≥-154°/+182° | 1 | 是
3.2.4 |  | 球管套可沿水平轴旋转≥±137° | 2 | 是
3.2.5 |  | 胸片架垂直运动行程≥150cm | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 功率≥65kW，最大输出电流≥800mA | 1 | 是
3.3.2 |  | 球管焦点≤0.6/1.2mm，阳极热容量≥300kHU | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 | 1 | 是
3.4.2 |  | 胸片架运动模式：电动+手动（双模式） | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 具备原厂胸片实时质控功能，胸部正位片智能质控项≥4项 | 1 | 是
3.5.2 |  | 配备无线遥控器，控制类型：无线射频遥控，非红外式； | 1 | 是
3.5.3 |  | 配备控制盒，支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 | 1 | 是
3.5.4 |  | 主机工作站操作台内存≥16GB，图像文件存储容量≥20000幅 | 1 | 是
3.5.5 |  | 具备实时显示与检索患者信息功能；具备患者拍摄摆位指示图；具备自定义患者列表显示；具备检查不同状态显示与排序；具备显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比、具备根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议功能 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.无线平板探测器2块 2.高压发生器1个 3.X射线球管1个 4.自动束光器1个 5.系统控制及影像采集工作站1套 6.标准DICOM软件包1套 7.悬吊式球管支架1套 8.胸片架1套 9.摄影床1套 10.近台触控屏1套 11.多功能控制盒1套 12.无线遥控器1个 13.一键自动摆位功能1套 14.可视化软件功能包1套 15.自动长骨拼接功能1套 16.防护服3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装。
4.4 | 调试 | 厂家工程师对该设备装机安装调试时间需在7个工作日内完成，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。 设备的联机费用由投标人承担。机器的序列号必须在DICOM数据上显示
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后7天左右，双方对设备进行性能考核。设备一确认可投入使用，双方即签署设备移交证书。在签署移交证书之前，医院不做正式临床使用。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 保修期内初次电话响应时间为2小时内，维修人员收到通知后24小时内到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 设备质保期内，除新增功能软件外，设备应提供免费安全改良性升级。提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥5年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行2次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的4%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供出保后备品备件清单及价格
第一类
第二类
第三类