## Sheet1
龙华医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：数字乳腺X射线摄影系统
采购数量：1
预算总价：200万元
所属医疗设备类别（可多选）：
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。（必须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《产品技术要求》)
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 功能需求：用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，支持三维断层扫描，C形臂可实现电动摆位。
二、主要技术参数
2.1 | 源像距≥68cm |  | 4 | 是
2.2 | 探测器像素尺寸≤70µm |  | 4 | 是
2.3 | 空间分辨率≥7.0LP/mm |  | 4 | 是
2.4 | 具备双角度乳腺三维断层摄影功能 |  | 4 | 是
2.5 | C形臂机架垂直运动高度范围≥80cm |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 平板探测器高分辨率采集矩阵≥4500×5200 | 2 | 是
3.1.2 |  | 平板探测器总像素≥1400万 | 1 | 是
3.1.3 |  | X射线球管阳极靶靶面材料至少为钨铼合金，靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光，大焦点≥16°，小焦点≤10° | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 平板探测器材料：单晶硅或非晶硅，量子探测效率≥70%@0lp/mm | 1 | 是
3.2.2 |  | 平板探测器采集灰阶度≥16bits | 1 | 是
3.2.3 |  | 三维断层扫描功能单个体位断层摄影采集图像数≥20张 | 1 | 是
3.2.4 |  | 三维断层扫描功能单个体位断层摄影扫描时间≤10s | 1 | 是
3.2.5 |  | C形臂机架垂直运动最低高度≤65cm | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 高压发生器最大输出电流≥200mA | 1 | 是
3.3.2 |  | 高压发生器最大毫安秒≥600mAs | 1 | 是
3.3.3 |  | 高压发生器管电压可调范围≥20KV～49KV | 1 | 是
3.3.4 |  | X射线球管阳极热容量≥300KHU | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 机架具备上下移动、等中心旋转、角度记忆功能，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键≥6个，具备不同操作位置选择功能 | 1 | 是
3.4.2 |  | C形臂机架旋转角度≥+190°/-150° | 2 | 是
3.4.3 |  | 机架具备左、右乳腺拍摄指示灯功能 | 1 | 是
3.4.4 |  | 系统具备彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 三维断层扫描具备自定义层厚融合功能，并有不同算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.机架 1套 2.乳腺专用高压发生器 1套 3.乳腺专用钨靶球管 1套 4.乳腺单晶硅平板探测器 1套 5.乳腺专用限束器 1套 6.乳腺专用滤线栅 1套 7.压迫器组件（常规压迫板18×24，常规压迫板24x29） 1套 8.运动控制脚闸套装 1套 9.乳腺多功能控制盒 1套 10.乳腺采集工作站 1套 11.数字乳腺三维断层合成功能包 1套 12.融合2D功能包 1套 13.Graces多模态乳腺后处理工作站 1套 14.乳腺医用专业显示器 2台 15.伽马射线环境检测仪 1套 16.铅衣服+铅衣架 2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装。
4.4 | 调试 | 厂家工程师对该设备装机安装调试时间需在7个工作日内完成，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。 医院PACS接口连接。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后7天左右，双方对设备进行性能考核。设备一确认可投入使用，双方即签署设备移交证书。在签署移交证书之前，医院不做正式临床使用。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 保修期内初次电话响应时间为2小时内，维修人员收到通知后24小时内到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 设备质保期内，除新增功能软件外，设备应提供免费安全改良性升级。提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥7年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行2次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的5%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供出保后备品备件清单及价格
第一类
第二类
第三类