## Sheet1
医疗设备采购需求（第一包）
设备名称：3D腹腔镜系统
采购编号：0025-W00009558 预算总价：2400000元
预算单价：2400000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类： ¨面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.2 | 与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像和近红外荧光影像。主机可同时输出2D/3D、超高清/4K等不同格式画面，满足多样化临床需求
二、主要技术参数
2.1 | 主机支持自动调节光源强度，光源调节手动/自动可选 |  | 4 | 是
2.2 | 支持荧光定量分析功能，在主机显示器上呈现荧光定量分析结果 |  | 4 | 是
2.3 | 3D摄像头与3D光学腹腔内窥镜可拆分独立消毒灭菌 |  | 5 | 是
2.4 | 主机具有≥4级图像放大倍数可调 |  | 4 | 是
2.5 | 同品牌气腹机流速≥52L/min，以满足高流速供气的需求 |  | 4 | 是
2.6 | 光学3D4K荧光一体化腔镜平台 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 图像处理器主机 | 主机配合荧光摄像头，可支持梯度荧光功能，梯度荧光可调等级≥2级 | 2 | 是
3.1.2 |  | 主机可通过USB接口内置刻录视频及图片，视频格式2D2K、2D4K、3D2K、3D4K可选，录像质量≥3档可调 | 2 | 否
3.1.3 |  | 主机配合荧光摄像头，可支持≥5种荧光模式，包括彩色白光模式、原始荧光模式、暗荧光模式、彩色荧光模式、梯度荧光模式 | 2 | 否
3.1.4 |  | 主机兼容2D白光摄像头、2D荧光摄像头和3D白光摄像头、3D荧光摄像头。 | 2 | 否
3.1.5 |  | 主机预设的手术场景模式≥12种，包括：妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳科、泌尿外科、普外科及自定义模式等 | 2 | 否
3.2.1 | 摄像头 | 3D荧光摄像头支持内窥镜更换，同一摄像头可匹配多根3D光学内窥镜 | 2 | 是
3.2.2 |  | 摄像头物理按键≥4个，其中可自定义功能按键≥4个 | 3 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 图像处理器主机（含荧光定量分析系统）*1套 3D荧光摄像头*1个 4K荧光摄像头*1个 冷光源*1台 气腹机*1台 32寸3D监视器*1台 32寸4K监视器*2台 3D荧光腹腔镜*4根 4K荧光腹腔镜*6根 导光束*12根 排烟机*1台 台车*1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 主机自货物按合同规定验收合格之日起36个月。镜子自货物按合同规定验收合格之日起12个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取