## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第三包）
设备名称：电子腔镜系统
采购编号：0025-W00009559 预算总价：1000000元
预算单价：1000000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类： ¨面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 ¨否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于宫腔镜手术中的子宫腔内检查和治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 主机不少于15种内窥镜模式（提供检测报告证明）。 |  | 5 | 是
2.2 | 摄像头水平分辨率≥2100线。（提供检测报告证明）。 |  | 2 | 是
2.3 | 光学适配器分辨率≥250LP/mm（提供检测报告证明）。 |  | 3 | 是
2.4 | 摄像头可134度高温、可液体浸泡消毒（提供检测报告证明）。 |  | 3 | 是
2.5 | 同品牌光源具有两个光纤接口单独控制，适合宫腹联合手术。（提供实物照片） |  | 3 | 是
2.6 | 显示器≥27英寸 mini-led背光。（提供产品彩页证明） |  | 3 | 是
2.7 | 动力手柄额定负载转矩：≥140 mNm（提供检测报告证明）。 |  | 5 | 是
2.8 | 操作镜，一条镜子配三种不同外鞘，最小外鞘≤6mm（提供产品彩页证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 27
三、一般技术参数
3.1.1 | 摄像系统主机 | 注册证产品名称是：4K内窥镜摄像系统 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 摄像头具有3组1/3英寸CMOS，每组像素≥800万 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | ≥7英寸彩色触摸屏智能控制，操作方便可靠 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 光学卡扣齐变焦范围F14-F35mm | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 摄像头防水等级≥IPX 8 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 智能血管强化功能，主界面可中英文切换 | 0.5 | 否
3.2.1 | 显示器 | 分辨率：≥3840×2160像素 | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 表面处理：防护玻璃(1.3t防眩光，防指纹) | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 带有画中画/分屏功能 | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 色域sRGB大于等于130%(覆盖范围) | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 亮度≥1500 cd/m2 | 0.5 | 否
3.3.1 | 光源 | ≥7英寸彩色液晶屏触摸式智能控制 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000h | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 冷光源色温为3000K～7000K | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 累计使用时间、单次使用时间数据显示 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 亮度调节连续可调，亮度有数值显示 | 0.5 | 否
3.4.1 | 内窥镜膨腔泵 | ≥7英寸彩色液晶屏触摸式智能控制 | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 控制界面中英文自由切换 | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 压力设定范围：75-375mmHg(10-50kPa) 压力可调 | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 流量设定范围：0. 1-1. 0L/min 流量可调 | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 过压时具有自动减压功能 | 0.5 | 否
3.5.1 | 动力系统 | 调速范围：0001-0010，10档可调 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 瞬间抽气速率：≥15 L/min | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 显示刀具使用时间，方便对刀具进行管理，及时更换 | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 自带收集系统，方便收集病理组织进行活检 | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 智能防溢流装置，毫秒级反应速度，语音提醒功能 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 13
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.4k摄像系统主机*1 2.医用内窥镜双通道冷光源*1 3.4K摄像头*1 4.27寸医用显示器*1 5.内窥镜膨腔泵*1 6.内窥镜手术刻录机(x86系统）*1 7.手术动力系统*1 8.H型宫腔镜*4 9.导光束*1 10.免扩宫一体镜*1 11.医用台车*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取