## 悬吊dr
上海市民政第二精神卫生中心医疗设备采购需求
设备名称：数字化医用x 射线摄影系统
采购编号：310000000240204159242-00067009 预算总价： 1550000元
采购数量： 1套
所属医疗设备类别：第一类 ☑第二类 第三类
面向企业分类： ☑ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： □是 ☑否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动跟踪运动。
二、主要技术参数
2.1 | 所投设备为悬吊式机架结构，非落地立柱式机架。所投设备配备的无线平板探测器与主机同品牌，尺寸：17*17英寸，数量：两块。 |  | 4分 | 是
2.2 | 球管端近台操作屏尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作。 |  | 4分 | 是
2.3 | 碘化铯非晶硅无线平板探测器，像素尺寸≤100微米，DQE量子捕获效率（最大值） ≥70%，且具备电缆供电的固定平板工作模式。 |  | 4分 | 是
2.4 | 检查床的床面侧导轨配备控制手柄：可控制检查床面升降及浮动。 |  | 4分 | 是
2.5 | X射线球管自动跟踪垂直或水平状态的胸片架以及检查床床面的升降。 |  | 4分 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20分
三、一般技术参数
3.1.1 | 高压发生器 | 最大输出纹波频率≥240kHz | 1分 | 是
3.1.2 |  | 高压发生器功率≥65kW | 1分 | 否
3.1.3 |  | 最大输出电流≥800mA | 1分 | 否
3.1.4 |  | 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥6s | 1分 | 是
3.2.1 | 球管 | 球管最大焦点功率≥75kW | 1分 | 是
3.2.2 |  | 阳极热容量≥300kHU | 1分 | 否
3.3.1 | 无线移动式平板探测器 | 探测器尺寸≥17×17英寸 | 1分 | 否
3.3.2 |  | 最大空间分辨率≥5.0线对/毫米 | 1分 | 否
3.3.3 |  | 同时具备电缆供电的固定模式以及无线模式 | 1分 | 否
3.4.1 | 机架 | 球管架运动距离：水平面X轴≥300厘米，水平面Y轴≥180厘米 | 1分 | 否
3.4.2 |  | X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+/-150度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-170度。 | 1分 | 否
3.4.3 |  | 胸片架垂直运动行程≥145cm | 1分 | 是
3.4.4 |  | X射线球管可以垂直方向跟踪检查床面升降 | 1分 | 否
3.4.5 |  | X射线球管自动跟踪垂直或水平状态的胸片架探测器托架升降 | 1分 | 否
3.5.1 | 摄影床 | 床面四方向浮动、升降固定安装检查床， 可电动升降，升降范围≥25厘米。 | 1分 | 否
3.5.2 |  | 最大承重≥290kg | 1分 | 否
3.6.1 | 系统操作台 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计。 | 1分 | 是
3.6.2 |  | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式。 | 1分 | 否
3.6.3 |  | 具备以下高级图像处理软件及应用功能（需在注册检验报告注明名称）：管线增强显示成像软件；气胸可视化成像软件；虚拟滤线栅（Smart Grid）；体检专用套件（尘肺病检查模式、骨抑制成像处理技术）。 | 1分 | 否
3.6.4 |  | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能。 | 1分 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20分
技术参数总计分值 |  |  | 40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 提交成交货物齐全的资料，设备的包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用手册和维护手册。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥ 3 次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
整机维保2年,并提供出保后的年保修价格；具有免费客户服务热线800或400电话；接到报修后需及时响应，4小时内到达现场，维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在4 小时内给出合理解决方案；具有主动式远程诊断和维修网络服务；能有效保障零备件的及时供应，提供配件报价清单及折扣率；设备与我院信息系统双向连接，与原有骨密度检测系统匹配
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市浦东川周公路2607号
2 | 交付日期 | 自合同签订后，医院通知交货后的 30 天内
3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
4 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月
6 | 质量保证金 | ■不收取
7 | 履约保证金 | ■不收取