## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 便携呼吸机
采购编号： 预算总价： 1700000.00
预算单价：100000.00 采购数量： 17
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 产品应满足院前急救工作需要，为成人、小儿和婴幼儿患者提供通气辅助及呼吸支持
二、关键技术参数
1 | ★可支持单管路通气，管路更加简单便携 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源 |  | 4分 | 是
2 | 具备氧气瓶氧气剩余使用时间监测 |  | 3分 | 是
3 | 具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 |  | 3分 | 是
四、一般技术参数
1 | 采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 |  | 3分 | 是
2 | 呼吸机主机重量≤4.5kg |  | 3分 | 是
3 | 吸入氧浓度范围至少包含：21—100% |  | 3分 | 是
4 | 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度 |  | 3分 | 是
5 | 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量 |  | 3分 | 是
6 | 最高工作海拔≥7000m ，满足高海拔和直升机转运要求 |  | 2分 | 是
7 | 支持高压氧气气源和低压氧 气气源两种方式。 |  | 2分 | 是
8 | 呼吸机主机（不含把手）尺寸不超过300mm x 160mm x 200mm ，方便携带 |  | 2分 | 是
9 | 吸气峰值流速≥210L/min |  | 2分 | 是
10 | 配备通气模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 |  | 2分 | 是
11 | 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全 |  | 1分 | 是
12 | 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能 |  | 1分 | 是
13 | 可通过wifi将呼吸机数据传输至急救指挥中心，使得病人监测数据信息与车辆信息可以同屏显示 |  | 1分 | 是
14 | 工作温度范围至少包含：-20 ~ 50 ℃ ，满足低温和高温环境下工作要求 |  | 1分 | 是
15 | 单块电池支持的最大续航时间≥6小时 |  | 1分 | 是
1 | 产品配置要求 | 呼吸机主机1台，重复性呼吸管路2套，成人、儿童一次性呼吸面罩：各 2个（NIV专用气垫款），氧气气源管路1根欧标+1根墙端德标，电源线1根，车载充电固定底座1个，锂电池1块，模拟肺1个，便携收纳包1个，三通减压阀1个，wifi，无创+高流量氧疗模式
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 工程师现场调试
5 | 提供技术援助 | 配有专业、专职工程师在工作日内提供技术援助
6 | 培训 | 提供不少于2次的技术培训
7 | 验收方案 | 1.提供产品合格证、质量保证书、售后服务承诺和质量服务反馈表 2.提供验收单详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、型号、主要技术参数和设备配置等内容事项
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）是否提供所投设备的终身免费软件升级； （2）是否提供详细配置清单和技术手册； （3）是否具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 周期维护保养计划内容与次数；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）保修期满后整机年保修价格； （2）预防性维护保养单价; （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）主要零配件价格; （5）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （6）相关耗材的清单、报价及扣率；