## Sheet1
医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：牙科CBCT
采购编号：0024-Q000143171 预算总价：1800000元
预算单价：900000元 采购数量：2台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 P第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备主要用于祝桥口腔各科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
结构传输
1 | 采用顶部开放式设计，双源循环交替加载技术，落地式旋转支架，一体式可升降电动座椅，采用坐姿拍摄，稳定高效。 |  |  | 5 | 是
2 | 采用滑环数据传输，扫描之后无需复位。 |  |  | 5 | 是
拍摄性能
3 | 管电压范围：80kV~125kV，最小可调节增量为1kV。 |  |  | 4 | 是
4 | 具备超强散热模组，高效散热，连续拍片量：≥160例。 |  |  | 3 | 是
5 | 至少包含四种拍摄视野：20cmX18cm（非拼接图像）、16cmX15cm（非拼接图像）、16cmX9cm、8cmX8cm，图像重建时间：≤2.6s，最高空间分辨率：≥28 lp/cm，最小体素≤0.125mm，标准剂量模式下，对50μm直径的物体成像，图像清晰可见。 |  |  | 3 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 球管探测器
1.1 | CBCT探测器：非晶硅平板探测器，像素尺寸≤100μm x 100μm，有效FOV≥153.6mm*153.6mm，像素矩阵1536x1536，灰阶≥16bit。 |  |  | 1 | 是
1.2 | 管电流范围：2mA~8mA，最小可调节增量0.1mA，等效滤过：≤2.5mm Al。 |  |  | 0.7 | 是
1.3 | X射线管芯：固定阳极，最大热容量≥30kJ，焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm，最大电功率：≥1200W。 |  |  | 1 | 是
2 | 曝光成像
2.1 | 具备≥5种拍摄模式：20x18高清、16x15高清、16x15快扫、16x9高清、8x8高清 |  |  | 1 | 是
2.2 | 曝光模式：脉冲/连续，具备移动手闸控制曝光开关。 |  |  | 0.7 | 是
2.3 | 设备与主机端均具备的曝光参数设置功能，有预设的SML档位，适应不同体型的人群，具有儿童曝光预置参数。 |  |  | 0.7 | 是
2.4 | 曝光时间：脉冲模式≤20s，连续模式≤10s。 |  |  | 0.7 | 是
3 | 机架定位
3.1 | 具备常规颌托支架，颌托具备不少于四种档位可调节；具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能 。 |  |  | 0.7 | 是
3.2 | 提供多点定位功能：至少包括头夹、颌托、额档、扶手固定，具有面中、眶耳两条激光辅助定位功能。 |  |  | 0.7 | 是
3.3 | 设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮，状态灯不少于有3种提示：待机状态，运转曝光状态，设备错误状态，选配语音助手功能，可以协助用户完成拍摄。 |  |  | 0.7 | 是
3.4 | 机架端具备智能彩色触摸屏控制面板，嵌入式与机架一体式设计，可选择并设定拍摄参数，具有可视化预览图，可根据预览图调整患者的头部摆位。 |  |  | 0.7 | 是
3.5 | 座椅调节范围：≥245mm，最大可承载的患者重量为140kg，安全系数＞2.5，提供专用儿童坐垫，满足儿童拍摄需求。 |  |  | 0.7 | 是
3.6 | 射源距离旋转中心：＞600mm，射源到探测器距离：＞900mm |  |  | 0.7 | 是
4 | 影像处理软件
4.1 | 具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图，运动伪影检测功能可以快速提示医生患者成片情况。 |  |  | 1 | 是
4.2 | MPR功能可记录患者的信息，至少包含测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能；可以截图任意窗口，也可以自由范围的截图保存到本地；CT 值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况；项目保存：所有测量、文字、标注等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载；可在任意二维图像上自由标注。 |  |  | 0.7 | 是
4.3 | MPR功能还可在三维图像上快速点击，一键使能所有二维窗口快速定位至目标解剖点；具备三维图像自由切割，提升医生阅片体验；具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱得影响，提升阅片与沟通；具备图像调整功能，可以调整摆位失败的图像，提升拍片可用成功率；三维图像可以切换各类模板（≥7种）。 |  |  | 0.7 | 是
4.4 | 全景窗口功能具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作；AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系；全景窗口功能可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节。同时显示该曲线上的全景图像。 |  |  | 0.7 | 是
4.5 | 可在全景图像上一键定位，全景切片会自动定位至目标区域；支持二维全景和三维全景一键切换；角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息等；三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶；具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像。 |  |  | 0.7 | 是
4.6 | 全景窗口功能具有种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植；虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整；具备种植方案验证:可设置种植体作为观察中心，便于方便观察种植体周围 360 度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化；可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索；支持种植体库中文检索。 |  |  | 1 | 是
4.7 | 全景窗口功能支持种植体库按医生使用频次排序；种植体库管理：免费升级种植体库，可依据采购人需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等；可针对性下载用户使用的种植体库，降低因种植体库数据太大对使用设备的要求。 |  |  | 0.7 | 是
4.8 | TMJ窗口功能具备自动生成左右TMJ（颞下颌关节）成像功能，支持编辑；具备手动生成TMJ的功能，单侧描绘后，对侧自动生成，简化医生操作；具备TMJ二维与三维视图的一键切换；支持设置窗口切片以及间隔，便于医生观察TMJ的连续性变化。 |  |  | 0.7 | 是
4.9 | 头影窗口功能具备自动生成的正侧位视图，并可全方位角度微调；具备左右半边侧位单独进行正畸测量；具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息；可以手动编辑气道，完成修改。 |  |  | 0.7 | 是
4.10 | 正畸软件可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法；侧位图像可以一键FH校准；支持直线、角度测量；侧位图像可以调整亮度对比度；可以局部放大图像以满足测量点精准标注；支持自定义分析法；支持一键生成报告功能；具备多个治疗阶段图像重叠对比。 |  |  | 1 | 是
5 | 其他
5.1 | 符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连，采用SQL数据库 |  |  | 0.7 | 否
5.2 | 拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板、定制医疗机构的logo、联系方式、地址等信息。具备AI智能报告功能，可根据CT影像自动识别病灶数据，自动分析识别牙位并输出健康报告。提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像。 |  |  | 0.7 | 是
5.3 | 软件界面上可以显示该模式下的辐射剂量 |  |  | 0.7 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 2套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | CBCT主机 |  | 2套
|  | 2 | 工控机服务器 |  | 2套
|  | 3 | 头夹定位组件 |  | 2套
|  | 4 | 无线手闸 |  | 2套
|  | 5 | 语音助手 |  | 2套
|  | 6 | 高效散热模组 |  | 2套
|  | 7 | 坐式稳定座椅组件 |  | 2套
|  | 8 | 远控盒 |  | 2套
|  | 9 | 曝光手闸 |  | 2套
|  | 10 | 触摸式彩色用户操作界面 |  | 2套
|  | 11 | 系统软件 |  | 2套
|  | 12 | 口腔颌面图像处理软件 |  | 4套
|  | 13 | 系统加密狗 |  | 2套
|  | 14 | 彩色医用图像显示器3M（含工作站） |  | 2套
|  | 15 | 灰阶屏医用图像显示器3M（含工作站） |  | 6套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1* | 售后服务响应时间 | 卖方须有本地服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3* | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5* | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8* | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（应提供铭牌照片或产品说明书证明）。