## Sheet1
医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：全景X光机4
采购编号：0024-W0001143169 预算总价：1600000元
预算单价：800000元 采购数量：2台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 P第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于祝桥口腔各科口腔系统的多功能大视野X线诊断分析，至少具备CBCT、2D全景、2D头颅侧位等独立拍摄功能；提供原厂种植软件和正畸处理软件。
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
1 | 摆位定位：一体化站式拍摄，面对面定位非镜面反射设计，机架升降高度≥700mm |  |  | 5 | 是
2 | CT探测器有效面积（尺寸）：≥24cm×17cm |  |  | 5 | 是
3 | 视野：CT单圈扫描非拼接最大视野：≥16cm（宽）×15cm（高）（非拼接非融合） |  |  | 5 | 是
4 | CT探测器像素尺寸：≤95μm |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | X射线发生器相关参数要求
1.1 | 最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV |  |  | 1 | 是
1.2 | 最小管电流：≤2mA；最高管电流：≤10mA |  |  | 2 | 是
1.3 | 全景成像最小曝光时间：≤9秒 |  |  | 2 | 是
1.4 | 头颅侧位成像最小曝光时间：≤8秒 |  |  | 2 | 是
1.5 | CBCT成像最小曝光时间：≤10秒 |  |  | 1 | 是
2 | 图像及其他相关参数要求
2.1 | 空间分辨率：CT各视野成像≥2.0 lp/mm；全景≥3.0 lp/mm；头颅≥3.0 lp/mm |  |  | 1 | 是
2.2 | CT图像最小体素尺寸：≤50μm |  |  | 1 | 是
2.3 | 2D全景扫描获取全景图像高度：≥13cm |  |  | 2 | 是
2.4 | 激光线定位线数量：≥5 |  |  | 2 | 是
2.5 | 设备整机重量（含外壳）：≤230kg |  |  | 1 | 是
3 | 整机设计及软件功能要求
3.1 | 软件：提供专业的原厂数字化种植软件和正畸软件，提供软件须具备独立NMPA注册（提供软件名称及NMPA注册信息） |  |  | 2 | 是
3.2 | 智能模块：骨密度分析、气道测量、3D重建、上颌窦分割，下颌骨分割、牙齿分割等功能，根骨剥离实现可自动分割出牙体数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，伪彩显示，可控制单颗或多颗牙齿模型的显隐，实现模拟拔牙功能。 |  |  | 1 | 否
3.3 | 颌面正畸功能：内置≥15种头影测量方法，≥100个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，提供专业的头影测量参考。 |  |  | 1 | 否
3.4 | 能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现科室分机间传输阅片。保证传输数据完整，上传PACS影像须具备三轴数据（X/Y/Z轴）上传模式选择功能。 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 2套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 扫描机架系统等相关组件 |  | 2套
|  | 2 | X射线发生系统（球管及相关组件） |  | 2套
|  | 3 | X射线接收系统（探测器及相关组件） |  | 2套
|  | 4 | 图像处理工作站 |  | 2套
|  | 5 | 产品使用手册 |  | 2套
|  | 6 | 0.5mmpb当量无铅X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  | 15套
|  | 7 | 彩色医用图像显示器3M（含工作站） |  | 4套
|  | 8 | 灰阶屏医用图像显示器3M（含工作站） |  | 16套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1* | 售后服务响应时间 | 卖方须有本地服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机或提供相应应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3* | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5* | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8* | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（应提供铭牌照片或产品说明书证明）。