## 中央母胎监护系统（一拖30台）（包件1）
中央母胎监护系统（一拖30台）医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：中央母胎监护系统（一拖30台）
采购数量：壹套
预算总价：1300000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 中央监护系统是集中对门诊、产房待产室及分娩室产妇进行母儿监护的重要仪器，可对产妇进行连续心电监护，同时对胎儿进行胎儿监护，监测胎儿宫内情况。可完成胎心率、双胎FHR、血氧饱和度、母体心电、无创血压多项指标的监测。
二、主要技术参数
2.1 | 产科中央监护网络系统客户端软件
2.1.1 | 联网方式：支持多种网络双向互联，绿色医疗无线网络、RS485、以太网(含WIFI)，根据需要自由组合，网络容量：≥200台以上母亲/胎儿监护仪同时进行联网使用；数据传输：三网互通（RS485/ 无线/以太网），任何子机之间双向通信。 |  | 1 | 是
2.1.2 | 可配置建立多监护分中心，数量可按需要增加，支持≥64个客户端，根据医院要求放置指定地点，各个分监护中心均可监护整个网络子机或指定功能区域的子机，分监护中心可独立工作，同时与产科中央监护网络系统实现数据共享。 |  | 1 | 是
2.1.3 | 具有趋势图分析功能：提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能。 |  | 1 | 是
2.1.4 | 系统兼容院内各类胎儿监护仪联网，至少包括：三瑞、飞利浦、牛津、GE等 |  | 2 | 是
2.2 | 母亲胎儿监护仪（核心产品）
2.2.1 | 母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数至少包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数至少包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。具备双胞胎监护功能 |  | 1 | 是
2.2.2 | 整机内置母亲多参数模块，无需外接模块，配备触摸式按键，可挂墙或平放均可。也可配备一体化无线探头架、无线胎心率探头和无线宫压探头，同时具备有线监护和无线监护模式。 |  | 1 | 是
2.2.3 | 宽波束≥12晶片探头，超声发射频率≥2MHz±5% |  | 2 | 是
2.2.4 | 胎心率探头、宫缩压力探头至少满足IP68等级，提供检测报告 |  | 1 | 是
2.2.5 | 屏幕≥12寸彩色显示，至少具备0-70度翻转，同屏显示监护曲线与数据，110bpm-160bpm正常范围区域标识，根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围，具备窗口放大功能 |  | 1 | 是
2.2.6 | 具备≥50mm/s回放打印功能 |  | 0.5 | 是
2.2.7 | 配置无线探头监护功能，可实现单机双床位监护，支持有线探头和无线探头监护功能（即一台机器可以同时监护两个孕妇），单双床自由切换可实现双胞胎监护功能 |  | 1 | 是
2.2.8 | 具备实时分析功能至少具备：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据 |  | 0.5 | 是
2.3 | 胎儿监护仪
2.3.1 | 宽波束≥12晶片探头，超声发射频率≥2MHz±5% |  | 2 | 是
2.3.2 | 胎心率探头、宫缩压力探头至少满足IP68等级，提供检测报告 |  | 1 | 是
2.3.3 | 屏幕≥10寸彩色显示，至少具备0-70度翻转，同屏显示监护曲线与数据，110bpm-160bpm正常范围区域标识，根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围，具备窗口放大功能 |  | 1 | 是
2.3.4 | 具备≥50mm/s回放打印功能 |  | 0.5 | 是
2.3.5 | 配置无线探头监护功能，同时具有单机双床位监护、双胞胎监护功能，支持有线探头和无线探头监护功能，满足不同区域、不同状态患者监护需求。 |  | 1 | 是
2.3.6 | 具备实时分析功能至少具备：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据 |  | 0.5 | 是
2.3.7 | 有线双胞胎/三胞胎监护功能：支持有线双胞胎/三胞胎监护功能。 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 产科中央监护网络系统客户端软件
3.1.1 | 无线网络：适用医疗专用频段，超低射频功率峰值≤10mW，联网距离无限制，能够在信号覆盖范围内漫游，床边机可在移动中进行监护 |  | 1 | 是
3.1.2 | 配置胎心曲线辅助分析功能，至少具有曲线放大、胎心基线卡尺、加速卡尺、减速卡尺等功能 |  | 0.5
3.1.3 | 工作界面自定义功能：具有≥3种以上标准工作界面可选，也可自定义工作界面，同时用户可自定义设置曲线、数值、报警区间等监护区域颜色。用于数据管理和档案管理 |  | 1
3.1.4 | 系统具备子机（各类胎儿/母亲胎儿监护仪）分组显示功能，可归集任意子机指定分组（如：产前区、待产区、产房、门诊、重症监护等），每个分监护中心可自由选择需要监护的子机进行分组显示，也可屏蔽无需显示子机信息 |  | 1
3.1.5 | 系统具有对胎动、宫缩、各种加、减速等指标，清晰地在图谱上进行标记功能 |  | 0.5
3.1.6 | 具有实时分析功能：可对所选段曲线的宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行实时计算显示。 |  | 1
3.1.7 | 系统具备断电保护功能，实现30秒自动保存数据。 |  | 0.5
3.1.8 | 档案统计和存储：具有年报表、季报表、月报表、科室(组别)报表功能，系统可永久保存10万个以上记录，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘。 |  | 0.5
3.1.9 | 配置面积分析功能，自动识别加、减速类型 |  | 0.5
3.2 | 母亲胎儿监护仪（核心产品）
3.2.1 | 具备≥2种语言操作界面，至少支持中文、英文等多种语言操作界面；可选单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏监护。 |  | 0.4
3.2.2 | 胎心率测量范围：40BPM-240BPM，胎心准确度±1BPM |  | 0.5 | 是
3.2.3 | 超声输出功率≤20mW/cm2 |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 宫缩压力探头： （1）测量范围至少包含0-100单位； （2）增益调节≥3档，包含：50％、100％、200％； （3）宫压基线选择至少包含：0、5、10、15、20。 |  | 0.9 | 是
3.2.5 | 配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度≥150mm， 实时打印走纸速度≥3档，至少包含：1、2、3cm/min，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记，具备选段打印、档案打印及定时打印功能 |  | 1.5 | 是
3.2.6 | 支持档案信息输入、档案回放浏览及具备打印功能。 （1）可自动存储档案≥800个； （2）单档案存储数据≥48小时； （3）报警记录≥8000条； （4）存储档案数据≥1200小时。 |  | 0.8 | 是
3.2.7 | 具备报警功能。 （1）支持报警设置：声光报警、报警范围、报警声音大小； （2）报警延时可调范围包含0~30秒。 （3）具备探头离位报警、监护异常报警、文字提示及报警回顾功能。 |  | 0.6
3.2.8 | 胎儿及母亲所有母亲参数趋势图均可输出打印。 |  | 0.5
3.2.9 | 监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。 |  | 0.5
3.2.10 | 自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。 |  | 0.5
3.3 | 胎儿监护仪
3.3.1 | 胎心率测量范围：40BPM-240BPM，胎心准确度±1BPM |  | 0.5 | 是
3.3.2 | 超声输出功率≤20mW/cm2 |  | 0.5 | 是
3.3.3 | 支持根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围 |  | 0.5 | 是
3.3.4 | 宫缩压力探头： （1）测量范围至少包含0-100单位； （2）增益调节≥3档，包含：50％、100％、200％； （3）宫压基线选择至少包含：0、5、10、15、20。 |  | 0.9 | 是
3.3.5 | 配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度≥150mm， 实时打印走纸速度≥3档，至少包含：1、2、3cm/min，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记，具备选段打印、档案打印及定时打印功能 |  | 1.5 | 是
3.3.6 | 支持档案信息输入、档案回放浏览及具备打印功能。 （1）可自动存储档案≥800个； （2）单档案存储数据≥48小时； （3）报警记录≥8000条； （4）存储档案数据≥1200小时. |  | 0.8 | 是
3.3.7 | 具备报警功能。 （1）支持报警设置：声光报警、报警范围、报警声音大小； （2）报警延时可调范围包含0~30秒。 （3）具备探头离位报警、监护异常报警、文字提示及报警回顾功能。 |  | 0.6
3.3.8 | 监护过程中支持回放浏览监护曲线，并具备选段打印、档案打印及定时打印功能。 |  | 0.5
3.3.9 | 具备基本自动胎动识别功能，对胎动信号进行自动识别。 |  | 0.5
3.3.10 | 内置RS485接口、以太网接口和无线接收模块，可与中央站联网 |  | 0.5
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1中央监护系统主机 1套；2、POE交换机 1套； 3、网络控制器 1个 ；4 、数据采集器 3个 ；5、中央监护自动分析软件 1套 ；6、打印机 1台 黑白激光打印机；7、中央监护自动分析软件（客户端） 10套；8、母亲胎儿监护仪 19套；9、胎儿监护仪 11套；10、有线胎心探头 32个；11、无线胎心探头 3个；12、有线宫压探头 27个；13、无线宫压探头 3个；14、有线胎动按钮 27个；15、无线胎动按钮 3个；16、心电导联线探头（5芯） 19套；17、成人中号血压袖带及延长管 19套；18、成人血氧探头 19只；19、体温探头 38条；20、心电电极 1包；21、绑带 65条 ；22、耦合剂 30支 ；23、打印纸 60本
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、投标人需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | n需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，投标人须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、投标人负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、投标人提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、投标人在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，投标人需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
3 | 质保期外服务内容与计划 | 保修期后，投标人须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折

## 高端彩色超声诊断仪（包件2）
高端彩色超声诊断仪医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：高端彩色超声诊断仪
采购数量：壹套
预算总价：215万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等各科系病例诊断、疑难病例会诊和临床科研的三维彩色多普勒超声诊断仪
二、主要技术参数
2.1 | 具备微细血流灌注成像定量分析功能，用于二维模式下定量显示血管指数 |  | 4 | 是
2.2 | 具备立体血流显示功能，用于探查血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，能与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用，支持所有探头 |  | 4 | 是
2.3 | 二维单晶腹部凸阵探头频率范围至少包含：1MHz-6.0MHz |  | 4 | 是
2.4 | 所有探头接口具备无针触电式，探头接口≥4个，2D及3D探头接口通用，支持3D及实时3D成像，具备单晶体探头群，包括凸阵、线阵、相控阵等 |  | 4 | 是
2.5 | 具备三维渲染成像功能，用于在容积成像时同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，用于分辨气管 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具备B、B/M、C、D独立增益调节功能，数码TGC≥10段增益补偿调节，具备液晶触摸屏直接调节和存储功能 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 取样宽度：多级可调，最小取样宽度≤0.5mm，最大≥20mm | 1 | 否
3.1.3 |  | 具备动态核磁成像功能，具备≥5级调节功能，支持所有探头 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 系统动态范围≥360dB | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 具备CW连续波多普勒成像单元，支持相控阵和凸阵探头 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 凸阵探头，最大角度，彩色显示帧频≥30帧/s | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 具备胎儿心脏诊断自动化报告功能，自动识别胎儿心脏筛查标准切面，并在对应切面自动测量和自动注释，自动识别胎心筛查切面≥10个，自动测量、注释参数≥40个 | 1 | 否
3.2.3 |  | 具备产科图像智能识别功能，二维图像中，自动识别扫描视图，自动注释，自动测量，可智能识别胎儿颅脑、胎儿面部、心肺、腹部、骨骼、胎盘、羊水等部位，自动识别切面≥34个，自动注释解剖结构≥47个，自动测量值≥15个 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 具备四维成像功能，具备静态3D、实时立体3D/4D功能，具备三维显示模式≥3种，至少包含：表面模式、透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)、亮度模式 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 具备智能图像增强功能，具备高清成像功能 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 具备精细血流成像功能，用于检测低速血流信号和显示细微血管 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 具备宫颈弹性成像功能，用于评价宫颈软硬度，不依赖外界压力，利用动脉搏动产生应变获得弹性成像图像，具备质控功能评估稳定性后自动冻结功能，用于自动获取宫颈弹性对比指数、硬度比、宫颈内、外口应变值等量化参数 | 1 | 否
3.3.5 |  | 具备胎儿心率自动测量功能，能自动识别频谱，用于自动测量及显示胎儿心率 | 0.5 | 否
3.36 |  | 具备胎儿生长参数智能检测功能，用于识别和检测胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构和自动测量生长参数 | 1 | 否
|  | 具备胎儿心肌做功指数检测功能，能智能识别胎儿频谱，通过一键操作实现半自动测量获取IVCT（等容收缩时间）、IVRT（等容舒张时间）、ET（射血时间）、MCO（心输出量）、Tei指数（心肌做功指数）等多项测量结果，适用于胎儿左心及右心的心功指数的智能检测 | 0.5 | 否
|  | 主机内置子宫形态学分类，具备指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态是否正常 | 1 | 否
|  | 乳腺肿瘤自动检测和诊断：利用大数据和人工智能赋能技术，采用深度学习算法对乳腺肿瘤进行智能识别和诊断。在机实现符合BI-RADS分类标准的数据及报告系统，对乳腺肿瘤的良恶性进行规范化及标准化评估，提高诊断准确性，减少误差 | 0.5 | 否
|  | 具备妇科测量与分析功能，具备新生儿髋关节测量并给出自动分型报告 | 0.5 | 否
|  | 具备双幅实时动态显示功能，用于同屏显示二维及彩色血流的实时图像 | 0.5 | 否
|  | 具备微细血流成像功能，用于观察微血管结构的血流灌注情况，实现类似造影成像效果 | 0.5 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 高清 LED 显示器≥23寸，分辨率≥1920×1080，具备上下升降、左右旋转、前后仰俯功能 | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 具备彩色触摸控制屏尺寸≥13寸，具备各种功能及参数设置功能 | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 具备出厂SSD固态硬盘，硬盘容量≥1T | 1 | 否
3.4.4 |  | 具备操作面板电动控制功能，至少包含：升降、旋转、前后位置调节，具备万向多关节连接支臂 | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 具备二维灰阶成像、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普勒显示及分析功能 | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 具备输入/输出信号功能，主机内置USB接口数量≥6个 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 三维单晶腹部凸阵探头或电子矩阵容积探头频率范围至少包含：1MHz-8MHz | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 二维线阵探头频率范围至少包含：3MHz-12MHz | 1 | 否
3.5.4 |  | 三维腔内探头频率范围至少包含：3MHz-10MHz | 1 | 否
3.5.5 |  | 具备耦合剂加热功能，具备双档调节功能 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、 高端彩色超声诊断系统*1台 2、 二维腹部凸阵探头*1把 3、 三维腹部凸阵探头*1把 4、 二维高频线阵探头*1把 5、 二维腔内探头*1把 6、 三维腔内探头*1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、投标人需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | n需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，投标人须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、投标人负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、投标人提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、投标人在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，投标人需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
3 | 质保期外服务内容与计划 | 保修期后，投标人须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折

## 麻醉工作站（包件3）
麻醉工作站医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：麻醉工作站
采购数量：贰套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于手术麻醉，能够精确控制麻醉药物剂量和吸入浓度，同时支持机械通气，监测患者呼吸参数（如潮气量、气道压力等）。在手术过程中对患者生命体征进行监测，实时显示心率、血压和血氧等指标。
二、主要技术参数
2.1 | 配备挥发罐位≥2个，并具有互锁装置。 |  |  |  | 4 | 是
2.2 | 所有模块可耐受≥130℃高温高压消毒 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 气动电控呼吸机，具备上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态 |  |  |  | 3 | 是
2.4 | 提供辅助/控制/支持通气模式： 容量控制通气、压力控制通气、压力控制容量保证通气、手动通气、电子呼气末正压通气、带窒息保护的压力支持通气 |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 麻醉监测系统：具有回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力-容量环、流量-容量环和压力-流量环、回路顺应性和气体流速且实时监测吸入及呼出O2浓度 |  |  |  | 4 | 是
2.6 | 麻醉监护系统：内置模块插槽，参数模块可直接插入且支持热插拔操作，气体监测模块与麻醉机互相兼容 |  |  |  | 3 | 是
2.7 | 手术体积描计指数监测：通过监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的手术体积描计指数（SPI）数值 |  |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 概述 |  |  |  | 0
3.1.1 | 后备电池使用时间≥90分钟 |  |  |  | 0.2
3.1.2 | 机架：带推车、前扶手、≥3个抽屉 | 1.2 机架：带推车、前扶手、三个大抽屉 | 1.2 机架：带推车、前扶手、三个大抽屉 | 1.2 机架：带推车、前扶手、三个大抽屉 | 0.2
3.1.3 | 工作台双层灯光亮度可调 | 1.3 工作台双层灯光亮度可调 | 1.3 工作台双层灯光亮度可调 | 1.3 工作台双层灯光亮度可调 | 0.2
3.1.4 | 具备RS232接口、以太网络接口、投影仪分屏接口 | 1.4 RS232接口、以太网络接口、投影仪分屏接口 | 1.4 RS232接口、以太网络接口、投影仪分屏接口 | 1.4 RS232接口、以太网络接口、投影仪分屏接口 | 0.2
3.1.5 | 外置彩色触摸显示屏：≥15英寸，水平旋转角度≥180° |  |  |  | 0.4 | 是
3.2 | 气源系统 |  |  |  | 0
3.2.1 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压＜252Kpa时报警 |  |  |  | 0.2
3.2.2 | 具有空气气源及接口 | 2.2 具有空气气源及接口 | 2.2 具有空气气源及接口 | 2.2 具有空气气源及接口 | 0.2
3.2.3 | 快速充氧范围：≥25L/min | 2.3 快速充氧范围：≥25L/min | 2.3 快速充氧范围：≥25L/min | 2.3 快速充氧范围：≥25L/min | 0.2
3.3 | 流量计 |  |  |  | 0
3.3.1 | 电子流量计：氧气、空气流量电子显示：流量范围：0.2-14L/min |  |  |  | 0.2
3.3.2 | 配置备用机械流量管：流量范围：1-10L/min，保证在停电时能正常工作 |  |  |  | 0.2
3.4 | 挥发罐 |  |  |  | 0
3.4.1 | 加药器式挥发罐，加药同时无药物泄漏造成的浪费和环境污染 |  |  |  | 0.2
3.5 | 呼吸回路 |  |  |  | 0
3.5.1 | 模块化呼吸回路：所有传感器及连接电缆内置在回路内，可无需工具拆卸、安装 |  |  |  | 0.2
3.5.2 | 内置二氧化碳旁路功能：支持术中更换钠石灰 |  |  |  | 0.2
3.5.3 | 具备冷凝功能，回路无积水 |  |  |  | 0.2
3.5.4 | 回路系统：可识别和显示正在使用的呼吸模式及CO2吸收罐状态 |  |  |  | 0.2
3.5.5 | 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响 |  |  |  | 0.2
3.6 | 呼吸机 |  |  |  | 0
3.6.1 | 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气 |  |  |  | 0.4 | 是
3.6.2 | 支持中英文界面，具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调。 |  |  |  | 0.2
3.6.3 | 具备自检功能：全面自检或部分自检可选，可快速启动跳过自检 |  |  |  | 0.2
3.6.4 | 自动检测挥发罐状态：可提示低压漏气情况 |  |  |  | 0.2
3.6.6 | 潮气量范围：5-1500mL |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.7 | 呼吸频率：4-100次/分钟 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.8 | 吸呼比：2：1-1：8 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.9 | 最大吸气流速：≥120 L/min + 新鲜气体流量 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.10 | 压力范围（压力模式）： 5 -60 cmH2O |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.11 | 压力限制范围：12 -100 cmH2O |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.12 | 呼气末正压设置范围：0，4 -30 cmH2O |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.13 | 具备流量静态及动态实时自动补偿功能：可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.14 | 窒息保护的压力支持通气模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围至少包含：0、2-40cmH2O；窒息发生后10-30秒范围内可调启动同步间歇指令通气的压力控制安全模式 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6.15 | 具备防错误设置功能，保证麻醉安全 |  |  |  | 0.2
3.6.16 | 工作模式：至少具备通气模式、待机模式和心脏手术模式 |  |  |  | 0.2
3.7 | 监测系统 |  |  |  | 0
3.7.1 | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、呼气末正压）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示 |  |  |  | 0.6 | 是
3.7.2 | 潮气量监测范围至少包含：5 -1500mL |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.3 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.4 | 支持呼气末二氧化碳监测模块或麻醉气体监测 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.5 | 气体采样率≤120ml/min |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.6 | 氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.7 | 二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.8 | 水-气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.9 | 麻醉气体模块可自动识别、分析≥5种吸入性麻醉气体及氧气、二氧化碳、笑气等8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时最低肺泡有效浓度值及具有年龄特异性的最低肺泡有效浓度值。 |  |  |  | 0.2 | 是
3.7.10 | 呼吸回路中混合3种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警 |  |  |  | 0.2
3.8 | 传感器 |  |  |  | 0
3.8.1 | 采用吸入和呼出端双高精度韧钢抗变型自体加热式流量传感器，非耗材 |  |  |  | 0.2
3.8.2 | 双段双流量传感器可耐受高温高压消毒，避免院内交叉感染 |  |  |  | 0.2
3.9 | 监护系统 |  |  |  | 0
3.9.1 | 模块化、插件式病人监护仪，低功耗、无风扇设计 |  |  |  | 0.2
3.9.2 | 适用范围：成人、小儿、新生儿 |  |  |  | 0.4 | 是
3.9.3 | 彩色≥15英寸电容触摸屏幕，显示器分辨率≥1280×800像素支持HL7标准输出协议 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9.4 | 同屏显示波形通道数≥12，底部数字区≥4 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9.5 | 一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9.6 | 内置锂电池，续航时间≥4.0小时 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9.7 | 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置窗口大小自动调节 |  |  |  | 0.2
3.9.8 | 具备大字体界面，能够根据临床需求，在四个或六个区域分别显示4个或6个参数，每个区域均涵盖大字体数据、实时波形（无波形参数的区域除外）及报警界限等信息，方便医护人员远距离观察。同时具备标准波形、教学演示等界面显示模式。 |  |  |  | 0.2
3.9.9 | 具有高清分屏显示功能 |  |  |  | 0.2
3.9.10 | 具有≥168小时趋势及图表回顾功能 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9.11 | 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储≥200幅快照 |  |  |  | 0.2
3.9.12 | 四级文字和三级声、光递进式报警系统，多种报警界限设置 |  |  |  | 0.2
3.9.13 | 具有报警自动触发记录打印功能 |  |  |  | 0.2
3.9.14 | 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量 |  |  |  | 0.2
3.1 | 监测参数 |  |  |  | 0
3.10.1 | 心电（ECG）、心率（HR）、脉率（PR）、脉搏血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、阻抗呼吸（RESP）、双部位体温（TEMP）、双部位有创压力（IBP） |  |  |  | 0.6 | 是
3.10.2 | 心电导联：3 /5/6/10导联心电监测，支持6/10根导联线同步采集12导联心电波形 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.3 | 心率测量范围至少包含：20-300 次/分，扫描速度至少包含：12.5/25/50 毫米/秒 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.4 | ST段测量功能可用于新生儿、小儿及成人 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.5 | 同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.6 | 脉搏血氧饱和度监测，抗运动干扰、防低灌注 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.7 | 测量和显示范围：1~100 %，脉率：30~250次/分 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.8 | 传感器：软指套，可用消毒剂清洗、浸泡及消毒 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.9 | 呼吸监测：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.10 | 阻抗法监测导联：心电I / II / RL-LL三种，可识别胸式呼吸和腹式呼吸 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.11 | 呼吸频率范围至少包含：4-120次/分钟 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.12 | 无创血压监测：采用双管路设计，步进式放气振荡法，具有手动、自动、紧急快速（STAT)测量模式，可显示≥6组的无创血压（NIBP）历史数据 |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.13 | 测量范围至少包含：收缩压：成人/小儿：30 - 290 mmHg；新生儿：30 - 140 mmHg，平均压：成人/小儿：20 - 260 mmHg；新生儿：20- 125 mmHg，舒张压：成人/小儿：10 - 220 mmHg；新生儿：10 - 110 mmHg |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.14 | 有创血压测量范围至少包含：-40至320 mmHg |  |  |  | 0.2 | 是
3.10.15 | 支持双部位有创压力与双部位体温监测，且双有创和双体温可同时监测 |  |  |  | 0.2
3.10.16 | 监测有创压力的同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）等参数 |  |  |  | 0.2
3.10.17 | 具有早期预警评分系统（EWS) |  |  |  | 0.2
3.11 | 气体监测 |  |  |  | 0
3.11.1 | 气体采样率≤120ml/min |  |  |  | 0.2
3.11.2 | 氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。 |  |  |  | 0.2
3.11.3 | 二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术 |  |  |  | 0.2
3.11.4 | 水-气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时并延长设备使用寿命 |  |  |  | 0.2
3.11.5 | 具备自动识别、分析吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O的实时吸入/呼出浓度，并提供实时最小肺泡浓度(MAC)值及具有年龄特异性不同年龄患者的最低肺泡有效浓度(MACage)值 |  |  |  | 0.2 | 是
3.11.6 | 呼吸回路中混合≥3种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警 |  |  |  | 0.2
3.12 | 手术体积描计指数监测 |  |  |  | 0
3.12.1 | 测量范围至少包含：0~100 |  |  |  | 0.2
3.13 | 神经肌电传导监测 |  |  |  | 0
3.13.1 | 刺激模式：四个成串刺激（TOF）、双短强直刺激（DBS）、单次肌颤搐刺激（ST）、强直刺激后单刺激肌颤搐计数（PTC）； |  |  |  | 0.2
3.13.2 | 监测项目：四个成串刺激（TOF）%、双短强直刺激（DBS）%、计数(Count)、强直刺激后单刺激肌颤搐计数（PTC）； |  |  |  | 0.2
3.13.3 | 可提供机械传感器和电子传感器。电子传感器适用于≥5kg儿童，可以放置于手部或者脚部等多部位。满足临床和科研需求，请提供注册证证明具有机械和电传感器 |  |  |  | 0.2
3.14 | 双频指数监测（BIS） |  |  |  | 0
3.14.1 | 通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的双频指数（BIS）数值。 |  |  |  | 0.2
3.14.2 | 支持显示1通道脑电波形 |  |  |  | 0.2
3.14.3 | 测量范围：双频指数（BIS）：0~100 肌电图（EMG）：0~100dB； 抑制比率（SR）：0~100 %； 信号质量指数（SQI）：0~100 % |  |  |  | 0.2
3.15 | 网络功能 |  |  |  | 0
3.15.1 | 具备单机联网功能：在不依赖中央工作站的情况下，每台监护仪均可接入≥1000台监护设备，且具有隔床跨视和他床报警自动显示及自动浏览功能，显示≥6道患者实时波形和参数及≥40个实时报警信息。 |  |  |  | 1
3.15.2 | 具备USB2.0连接器、HDMI连接器、RS232串行接口、以太网连接器 |  |  |  | 0.2
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 20
| 技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、麻醉工作站主机*2台 ；2、钠石灰罐*2个； 3、呼吸环监测软件*2套；4、麻醉监护仪*2套；5、肌松监测模块*2套；6、麻醉气体监测模块*2套；7、脑电监测模块*2套；8、空氧管路*2套；9、七氟醚挥发罐*2套；10、七氟醚加药器*2套；11、成人麻醉管路*2套；12、儿童麻醉管路*2套；13、采样管*2套；14、输氧面罩（带阀门，成人可用）*2套；15、3/5心电导联线*2套；16、无创血压测量套件*2套；17、血氧饱和度转接电缆*2套；18、有创血压监测套件*2套；19、集水器*2盒； 20、双体温探头*2套。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、投标人需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | n需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、投标人负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，投标人须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、投标人负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、投标人提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、投标人在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，投标人需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
3 | 质保期外服务内容与计划 | 保修期后，投标人须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折