## 彩色超声多普勒诊断仪（配3把探头）
上海市化工职业病防治院职业病 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声（大型）
采购编号：0025-00001972 预算总价：1,100,000.00元
预算单价：1,100,000.00元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：□ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
R 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 否
彩色超声诊断系统需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于腹部、心脏、血管、妇产、泌尿、小器官等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 | [5 empty] | -
二、主要技术参数
2.1 | 数字处理通道数≥470万；动态范围≥280DB |  |  |  | 5 | 是
2.2 | 乳腺扫查预设置：利用组织差异校正成像技术，可根据乳腺不同类型（以腺体为主或脂肪为主）自动校正超声声速，提高组织细节及边界显示，且≥2种选择按钮 |  |  |  | 5 | 是
2.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； LGC和TGC曲线可触摸屏控键调整，同时在触摸屏上显示图像 |  |  |  | 5 | 是
2.4 | 频谱多普勒最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) |  |  |  | 5 | 是
2.5 | 宽幅高清平板TFT/IPS显示屏≥21.5英寸；操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度；探头接口≥4个，全激活可互换通用 |  |  |  | 5 | 是
2.6 | 脑卒中疾病诊断技术：自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；自动计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 |  |  |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 全新多声束处理平台，接收连续动态聚焦技术，并行接收波束处理技术技术 |  |  |  | 0.2 | 否
3.2 | 实时复合成像技术，多角度实时发射和接收，可达≥7种角度（附图) |  |  |  | 0.2 | 是
3.3 | 自适应图像处理技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级 |  |  |  | 0.2 | 是
3.4 | 多变量脉冲，包括获得专利的脉冲反相抑制技术，可在谐波成像期 间增加细节分辨率 |  |  |  | 0.2 | 是
3.5 | 自适应宽频彩色血流: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视 |  |  |  | 0.2 | 是
3.6 | 二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式 |  |  |  | 0.2 | 否
3.7 | 彩色多普勒能量图、方向性能量图技术 |  |  |  | 0.2 | 否
3.8 | 组织多普勒成像技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式 |  |  |  | 0.2 | 是
3.9 | 解剖M型，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |  |  | 0.2 | 否
3.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5寸，不间断逐行扫描，无闪烁。 |  |  |  | 0.2 | 是
3.11 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12 MHz，二维图像与多普勒可选择不同频率 |  |  |  | 0.2 | 否
3.12 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |  |  | 0.2 | 否
3.13 | 电子线阵探头有效阵元数≥128，电子凸阵探头有效阵元数≥128 |  |  |  | 0.2 | 是
3.14 | 扫描深度≥40cm |  |  |  | 0.2 | 是
3.15 | 二维扫描成像速度：相控阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥58帧/秒（附图） |  |  |  | 0.2 | 是
3.16 | 凸阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥47帧/秒（附图） |  |  |  | 0.2 | 是
3.17 | 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |  |  | 0.2 | 否
3.18 | 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |  |  | 0.2 | 否
3.19 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |  |  | 0.2 | 否
3.2 | 二维灰阶成像≥ 256 灰阶 |  |  |  | 0.2 | 是
3.21 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |  |  | 0.2 | 否
3.22 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz |  | 4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz | 4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz | 0.2 | 否
3.23 | 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |  | 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz | 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz | 0.2 | 否
3.24 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； |  | 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； | 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； | 0.2 | 否
3.25 | B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  | B/CPA/PW；B/CDV/CW； | B/CPA/PW；B/CDV/CW； | 0.2 | 否
3.26 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角） |  | 4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； | 4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； | 0.2 | 否
3.27 | CWD:血流速度≥ 28.0m/s（附图） |  | CWD:血流速度³28.0m/s | CWD:血流速度³28.0m/s | 0.2 | 是
3.28 | Doppler及M型电影回放：≥ 48 秒 |  | 4.6 Doppler及M型电影回放：³48 秒； | 4.6 Doppler及M型电影回放：³48 秒； | 0.2 | 是
3.29 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  | 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； | 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； | 0.2 | 否
3.3 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |  | 4.8 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； | 4.8 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； | 0.2 | 否
3.31 | 零位移动≥ 9 级； |  | 4.9 零位移动：³ 9 级； | 4.9 零位移动：³ 9 级； | 0.2 | 否
3.32 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 |  | 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； | 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； | 0.2 | 否
3.33 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  | 5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） | 5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） | 0.2 | 否
3.34 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥10 帧/秒 |  | 5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ³ 10 帧/秒； | 5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ³ 10 帧/秒； | 0.2 | 否
3.35 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI) |  | 5.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI) | 5.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI) | 0.2 | 否
3.36 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  | 5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) | 5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) | 0.2 | 否
3.37 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |  | 5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） | 5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） | 0.2 | 是
3.38 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  | 5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 | 5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 | 0.2 | 是
3.39 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-3°～ +3° |  | 5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-3°～ +3°； | 5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-3°～ +3°； | 0.2 | 是
3.4 | 超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调 |  |  |  | 0.2 | 是
3.41 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 |  | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 | 0.2 | 否
3.42 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 |  | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 | 0.2 | 否
3.43 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  | 6.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； | 6.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； | 0.2 | 是
3.44 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  | 6.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； | 6.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； | 0.2 | 是
3.45 | 报告存储、检索和统计 |  | 6.3报告存储、检索和统计 | 6.3报告存储、检索和统计 | 0.2 | 否
3.46 | 医学数字图像和通信DICOM3.0接口 |  | 7.医学数字图像和通信DICOM3.0接口 | 7.医学数字图像和通信DICOM3.0接口 | 0.2 | 否
3.47 | 探头类型：凸阵、线阵、腔内探头3把 |  |  |  | 0.2 | 否
3.48 | 腹部凸阵：频率2.0—6.0 MHz |  |  |  | 0.2 | 否
3.49 | 浅表线阵：频率4.0—12.0 MHz |  |  |  | 0.2 | 否
3.5 | 腔内微凸阵探头：频率4.0—9.0 MHz |  |  |  | 0.2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1 | 针对服务所提供的零配件、耗材等的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
|  | 2 | 针对服务所提供的设备、零配件、耗材等还应符合国家和上海市人民政府之有关安全、环保、卫生等规定。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | 需要
1. 供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的3天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。
4.4 | 调试 | 供应商应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应提供器械设备的技术文件，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.6 | 培训 | 供应商应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且供应商应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题，直至科室的老师熟练掌握该仪器的使用。
4.7 | 验收方案 | 卖方应保证所交付的货物为交货日期前12个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤24小时,排除故障时间≤48小时。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。具有固定售后服务机构——中标公司所提供的设备的原厂公司维修。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期≥2年，质保期内提供每年2次定期预防性维护，质保期内一切费用全免，质保期后终身维修。保修期满后，整机年保修价格是≤8万/年。保修期满后每次维修的工时的单价是≤1000元/次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期后按不高于市场价8折的优惠价格供应主要维修零配件。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市静安区成都北路369号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起24个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取