## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：移动DR
采购编号： 预算总价： 1000000 元
预算单价： 1000000 元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。
二、主要技术参数
2.1 | 驱动电池充满电可持续行驶≥80公里，充电时间≤3小时 |  | 5 | 是
2.2 | 机身宽度≤470mm，机身重量≤350kg |  | 5 | 是
2.3 | 平板探测器像素尺寸≤125um，平板探测器与X线球管为同一品牌 |  | 4 | 是
2.4 | 具备视频监控患者功能，并且支持语音对患者进行指导，非第三方解决方案 |  | 5 | 是
2.5 | 机架结构：可升降式立柱-伸缩臂，伸缩臂伸缩距离≥550mm |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 23
三、一般技术参数
3.1.1 | 高压发生器 | 高压发生器功率≥30KW | 1 | 否
3.1.2 |  | 最大毫安秒≥600mAs | 1 | 否
3.1.3 |  | 曝光时间范围包含1ms~12s | 2 | 是
3.2.1 | X射线球管 | 阳极热容量≥300KHU | 1 | 否
3.2.2 |  | 球管焦点≤0.6/1.2mm | 1 | 否
3.2.3 |  | 阳极靶角≥14° | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 阳极散热效率≥70KHU/min | 0.5 | 否
3.3.1 | 无线平板探测器 | 平板探测器像素尺寸≤125um | 1 | 否
3.3.2 |  | 探测器重量（含电池）≤3.5kg | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 单次充电可拍摄最大张数≥1000张 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 全表面最大承重≥300kg | 0.5 | 是
3.4.1 | 机械装置 | 为了便于推行，旋转立柱为三节式升降立柱 | 1 | 否
3.4.2 |  | 设备最宽处宽度≤550mm | 1 | 是
3.4.3 |  | 机身高度≤1300mm | 1 | 是
3.4.5 |  | 最大上坡角度≥13° | 1 | 是
3.5.1 | 移动式智能终端 | 具备移动式便携智能终端，为独立平板电脑控制系统，含有专用平板电脑一台和控制软件，集成了无线可视化曝光系统和语音交互系统，并且该系统可以和主机体通讯，显示主机的推行信息。 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 独立平板电脑控制系统含系统专用平板电脑一台、控制软件、独立曝光按键、安全锁止开关、束光器控制开关、实时语音开关 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 具备辐射剂量水平警示功能 | 1 | 是
3.6.1 | 图像处理系统 | 触摸操作屏尺寸≥19英寸，主机工作站操作台硬盘≥500GB，支持DICOM3.0，至少包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS | 1 | 是
3.7.1 | 其他 | 配备防辐射铅衣，围脖和方巾等各一套 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 17
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随机配置
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时响应，8小时到现场
5.2 | 服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 整机质保期≥3年，电池质保期≥5年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收零配件费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在质保期内出现故障，所产生的所有维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在质保期满后，卖方对仪器应提供终身维修，应只收取零件更换费用，出保后零件费用按市场价的70%收取。免收任何人工费用。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海 宜山 路 600 号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 45 天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 整机自货物按合同规定验收合格之日起36个月，电池质保期60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。