## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备采购需求（第 2 包）
设备名称：床旁心脏超声诊断仪
采购编号： 0024-W00036062 预算总价：1500000 元
预算单价：1500000 元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。
二、主要技术参数
2.1 | 具备≥22英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080 |  | 3 | 是
2.2 | 具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，可叠加实时彩色信息，支持实时在机激活切换 |  | 4 | 是
2.3 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示 |  | 3 | 是
2.4 | 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别及命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统，并可提供多心动周期数据（包括：二尖瓣前向血流E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、左/右室流出道频谱包络、三尖瓣峰值返流速度TR Vmax等参数） |  | 3 | 是
2.5 | 具备二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |  | 3 | 是
2.6 | 成人相控阵探头扫描角度：10°-120°可选择 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪主机系统
3.1.1 | 具备≥12英寸多点触控彩色触摸屏，支持滑动操作，触摸屏具备病案图像管理功能，可快速回顾存储图像，并进行快捷图像传输。 |  | 0.2 | 是
3.1.2 | 具备电动控制操作面板，可在上下/左右/前后范围内灵活调节，可单方向调节控制面板前后位置，满足便捷的下肢血管扫查应用； |  | 0.2 | 否
3.1.3 | 具备原始数据处理能力：可对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 |  | 0.2 | 否
3.1.4 | 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |  | 0.2 | 否
3.2 | 二维灰阶成像
3.2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 |  | 0.2 | 否
3.2.2 | 具备高清斑点噪声抑制技术 |  | 0.2 | 否
3.2.3 | 具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 |  | 0.2 | 否
3.2.4 | 具备高清成像模式：双频率复合采集 |  | 0.2 | 否
3.2.5 | 具备复合滤波 |  | 0.2 | 否
3.2.6 | 具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 |  | 0.2 | 否
3.2.7 | 具备实时宽景成像技术，可前进和后退 |  | 0.2 | 否
3.2.8 | 具备梯形扩展成像技术 |  | 0.2 | 否
3.2.9 | 成像速率: 相控阵探头：90°，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |  | 0.2 | 否
3.2.10 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  | 0.2 | 否
3.2.11 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |  | 0.2 | 否
3.2.12 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许≥12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |  | 0.2 | 否
3.2.13 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |  | 0.2 | 否
3.2.14 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 |  | 0.2 | 否
3.2.15 | 心脏扫描深度≥30cm |  | 0.2 | 否
3.2.16 | 腹部探头扫描深度≥50cm |  | 0.2 | 否
3.3 | 彩色血流成像
3.3.1 | 具有彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 |  | 0.2 | 否
3.3.2 | 具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 |  | 0.2 | 是
3.3.3 | 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |  | 0.2 | 否
3.3.4 | 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |  | 0.2 | 否
3.3.5 | 具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 |  | 0.2 | 否
3.3.6 | 具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数 |  | 0.2 | 否
3.3.7 | 具备彩色帧频独立调节能力 |  | 0.2 | 否
3.3.8 | 具备类造影血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 |  | 0.2 | 否
3.3.9 | 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示 |  | 0.2 | 否
3.3.10 | 具备内置冠脉显像预设：选择探头后，即可在菜单栏选择该预设（无需进入子菜单栏），能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉二维和血流信息，并可在常规心脏条件下，利用快速预设访问直接切换 |  | 0.2 | 否
3.3.11 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |  | 0.2 | 否
3.3.12 | 实时二同步/三同步显示 |  | 0.2 | 否
3.3.13 | 彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥18帧/s ； 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/s |  | 0.2 | 否
3.3.14 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围至少包含： -30°- +30° |  | 0.2 | 否
3.3.15 | 显示控制：零位移动分≥±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  | 0.2 | 否
3.3.16 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s |  | 0.2 | 否
3.3.17 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像，可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 |  | 0.2 | 否
3.4 | 频谱多普勒成像
3.4.1 | 具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 |  | 0.2 | 否
3.4.2 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |  | 0.2 | 否
3.4.3 | 多普勒频率显示、独立可调 |  | 0.2 | 否
3.4.4 | 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |  | 0.2 | 否
3.4.5 | 具备实时双同步、三同步功能，随时可切换 |  | 0.2 | 否
3.4.6 | 具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 |  | 0.2 | 否
3.4.7 | 具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 |  | 0.2 | 否
3.4.8 | 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数 |  | 0.2 | 否
3.4.9 | 多普勒发射频率：扇扫：≥八段；线阵：≥三段；凸阵：≥六段 |  | 0.2 | 否
3.4.10 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥7.5m/s；CWD：血流速度≥12m/s |  | 0.2 | 否
3.4.11 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |  | 0.2 | 否
3.4.12 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  | 0.2 | 否
3.4.13 | 电影回放：≥90秒 |  | 0.2 | 否
3.4.14 | 零位移动：≥6级 |  | 0.2 | 否
3.4.15 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |  | 0.2 | 否
3.4.16 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  | 0.2 | 否
3.4.17 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 |  | 0.2 | 否
3.5 | 组织多普勒
3.5.1 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |  | 0.2 | 否
3.5.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 |  | 0.2 | 否
3.5.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 |  | 0.2 | 否
3.5.4 | 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有12节段心肌同步化牛眼图。 |  | 0.2 | 是
3.5.5 | 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |  | 0.2 | 否
3.5.6 | 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 |  | 0.2 | 否
3.6 | 组织谐波成像
3.6.1 | 具备编码二次谐波技术 |  | 0.2 | 否
3.6.2 | 具备编码脉冲反向谐波技术 |  | 0.2 | 否
3.7 | 超声造影成像
3.7.1 | 支持左心室造影、心肌造影 |  | 0.2 | 否
3.7.2 | 支持血管/腹部造影成像 |  | 0.2 | 否
3.7.3 | 支持经胸二维探头 |  | 0.2 | 否
3.7.4 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调；可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 |  | 0.2 | 否
3.7.5 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 |  | 0.2 | 是
3.7.6 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储 |  | 0.2 | 否
3.8 | 测量和分析
3.8.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |  | 0.2 | 否
3.8.2 | 心脏功能测量与分析、心肌做功定量分析 |  | 0.2 | 否
3.8.3 | 直线解剖M型和曲线解剖M型 |  | 0.2 | 否
3.8.4 | 具备二维左心室容积自动定量：可自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维辛普森法心功能测量，支持单平面和双平面计算，提供EF、ESV、EDV等容积数据。 |  | 0.2 | 是
3.8.5 | 具备二维斑点追踪左室心肌应变定量: 可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面辛普森法EF值，支持在常规成人、小儿及新生儿心脏探头及经食道探头 |  | 0.2 | 是
3.8.6 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |  | 0.2 | 否
3.8.8 | 血管内中膜自动测量 |  | 0.2 | 否
3.9 | 图像存储与回放重现
3.9.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |  | 0.2 | 否
3.9.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |  | 0.2 | 否
3.9.3 | 支持压缩和高清DICOM图像传输 |  | 0.2 | 否
3.9.4 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕 |  | 0.2 | 否
3.9.5 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |  | 0.2 | 否
3.10 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 |  | 0.2 | 否
3.11 | 输入/输出信号:输入：ECG, USB、VGA；输出：DVI-D，音频，USB |  | 0.2 | 否
3.12 | 图像管理与记录装置
3.12.1 | 内置图像管理系统 |  | 0.2 | 否
3.12.2 | 内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB |  | 0.2 | 否
3.12.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  | 0.2 | 否
3.13 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输，支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 |  | 0.2 | 否
3.14 | 探头规格：
3.14.1 | 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围至少包含：1.5MHz-18.0MHz，中心频率可选择≥4种；探头接口：激活探头接口数≥4个 |  | 0.2 | 否
3.14.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  | 0.2 | 否
3.14.3 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD |  | 0.2 | 否
3.14.4 | 成人相控阵探头1把：频率范围至少包含1.5MHz-4.5MHz，阵元数≥96个，最大扫查角度≥120° |  | 0.4 | 否
3.14.5 | 线阵探头1把：频率范围至少包含2.5MHz-10.0MHz |  | 0.4 | 否
3.14.6 | 凸阵探头1把：频率范围至少包含1.5MHz-6.0MHz，成像深度≥50cm |  | 0.4 | 否
3.14.7 | 小儿相控阵探头1把：频率范围至少包含2.5MHz-8.0MHz，扫查角度≥115° |  | 0.4 | 否
3.14.8 | 新生儿相控阵探头1把：频率范围至少包含4.0MHz-12.0MHz，扫查角度≥105° |  | 0.4 | 否
3.15 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  | 0.2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.彩色多普勒超声主机1台 2.探头： 成人相控阵探头1把 线阵探头1把 凸阵探头1把 小儿相控阵探头1把 新生儿相控阵探头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 终身软件免费升级
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机(含探头）原厂质保期≥8年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收零配件费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在质保期内出现故障，所产生的所有维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在质保期满后，卖方对仪器应提供终身维修，应只收取零件更换费用，出保后零件费用按市场价的70%收取。免收任何人工费用。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海宜山路600号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。